## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: Mobilní C-rameno pro COS Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (v počtu 1 kus)
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané základní charakteristiky a požadavky (hodnota NE je nesplněním podmínek a účastník bude vyloučen) | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
1 | Požadavek dodání nového, nerepasovaného, plně funkčního přístroje a jeho částí dle technické specifikace
2 | Plně vyvážené v každé pracovní poloze
3 | Kompaktní základna s řízením zadních kol včetně tlačítek a rukojetí řízení pro snadnou manévrovatelnost a stání, brzdy koleček
GENERÁTOR
4 | Vysokofrekvenční generátor s frekvencí min. 40 kHz
5 | Výkon generátoru min. 2,4 kW
6 | Řízení expozice pomocí AERC
7 | Volba expozičních parametrů pomocí orgánových předvoleb
8 | Rozsah použitelného napětí min. 40-110 kV
9 | Systém vybaven režimem nízké dávky
10 | Digitální radiografie rozsah min. 2-20 mA
11 | Fluoroskopie min. 1-7 mA
12 | Fluoroskopie - nastavení minimálně v pěti krocích s frekvencí min. 1-15 pulzů/sec. (pps)
13 | Tepelná kapacita systému min. 1,4 MHU
14 | Aktivní chladící systém
15 | Nožní spínač pro výběr režimů
16 | Ruční expoziční tlačítko
RENTGENKA
17 | Minimálně 1 ohnisko
18 | Rotační nebo fixní anoda
19 | Filtrace systému ≥ 3 mm Al
20 | Indikace PKA (KAP) – součin produktu kermy a plochy ve formě protokolu odeslaného společně s vyšetření do PACS
21 | Přenos strukturované zprávy DICOM do PACS
22 | Zobrazení pohybu primárních clon na monitoru bez nutnosti použití expozice
ROZSAH A POLOHOVÁNÍ RAMENE | Možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace
23 | Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost desinfekce
24 | C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování
25 | Orbitální pohyb v rozsahu min. 155 st.
26 | Motorický vertikální pohyb min. 40 cm
27 | Horizontální pohyb C-ramene min. 20 cm
28 | Hloubka C-ramene (volný porstor v oblouku od osy svazku) min. 68 cm
29 | Volný prostor mezi receptorem a výstupem vnějšího krytu zářiče min. 75 cm
30 | SID min. 100 cm
31 | Horizontální rotace v rozsahu min. 400 st.
32 | Boční vyklonění v rozsahu min. +/- 10 st.
33 | Šířka přístroje max. 85 cm
34 | Hmotnost C-ramene max. 300 kg
DIGITÁLNÍ ZÁZNAM OBRAZU a AKVIZICE OBRAZU
35 | Laser vycházející ze strany detektoru
36 | Digitální detektor obrazu o velikosti pole min. 20X20 cm
37 | DQE min. 75 %
38 | Rozlišení min. 1024X1024 pix.
39 | Velikost pixelu max. 200 µm
40 | Akviziční hloubka min. 16 bitů
41 | Možnost zoom min. 2 úrovně, resp. 3 formáty
42 | Plně digitální zpracování obrazu
43 | Automatická optimalizace obrazu
44 | Paměť posledního obrazu s možností digitální rotace obrazu o min. 360 st.
45 | Kapacita paměti min. 100 000 snímků
46 | Medicínské zobrazovací monitory pro zobrazení snímku, dvojice min. 19“ monitorů, každý s rozlišením min. 1280X1024 pix.
47 | Maximální jas monitorů min. 650 cd/m2
48 | Samostatný monitorový vozík
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU V AKVIZIĆNÍ STANICI A SÍŤOVÉ POŽADAVKY
49 | Změna jasu, kontrastu a inverze obrazu
50 | Převrácení a otáčení obrazu
51 | Filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
52 | Protokol – režim pro eliminaci kovů
53 | Anotace (textové popisky apod.)
54 | Měření délky a úhlů v obraze
55 | Dělení obrazu na obrazovce (mozaice)
56 | Zhotovení filmové smyčky s možností jejího exportu v DICOM formátu do PACS zadavatele
57 | Přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele
58 | Připojení do sítě zadavatele a přenos dat (ethernet - kabel)
OSTATNÍ POŽADAVKY
59 | Ukládání dat na USB flash disk
60 | Rozhraní DICOM 3.0
61 | Napájení 230 V/50 Hz
62 | Ochrana kabelů proti přejetí