Příloha č. 5 – specifikace předmětu plnění

3x Anesteziologický přístroj včetně anesteziologického monitoru:

Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem

Jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace

Polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů

Ventilační režimy: objemově řízená ventilace, tlakově řízená ventilace, manuální ventilace

Automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi

Dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml

Možnost okamžitého uvedení přístroje do provozu

Možnost použití přístroje obejitím testu přístroje v akutních případech

Aktivně vyhřívaný ventilační systém

Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu

Zobrazení minimální alveolární koncentrace, přepočet na věk pacienta

Možnost vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů – low flow a minimal flow – a ukazatel využití čerstvé směsi.

Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství (nádoba na sekrety, nádoba na odsávaný materiál, odsávací hadice minimálně 1,5 m dlouhá).

Pojízdné provedení s bržděnými kolečky

Pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením

Připojení přístroje k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2, vakuum + zálohové připojení k tlakovým lahvím, umístěným na přístroji – držáky na 2 ks tlakových lahví objemu 10 l

Možnost osazení dvou nezávislých odpařovačů inhalačních anestetik, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů – nutná kompatibilita se stávajícími odpařovači – rozteč 2“

anesteziologický monitor

Barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 15“ s možností současného zobrazení všech základních měřených parametrů, software v českém jazyce

Monitorace: EKG + ST analýza, SpO2, NIBP, 1x invazivní krevní tlak, respirace, 1x teplota, dodávka včetně příslušenství pro všechny měřené parametry (ekg kabel, SpO2 čidla, manžety na NIBP, teploměr, atd.)

Shodný dodavatel monitoru i anesteziologického přístroje, který garantuje plnou kompatibilitu dodávaného monitoru a anesteziologického přístroje, zejména bezproblémovou komunikaci mezi nimi

Akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti

3x Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci

Vybavení ventilačními režimy – CMV, A/CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP, CPAP+PS, CPAP+VG, PRVC, zálohová „apnoe ventilace“ - (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada)

Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

Neinvazivní ventilace ve všech režimech ventilace

Elektronický PEEP minimálně 0 – 40 cm H2O

Dechový objem 20 – 2500 ml

Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu

Nastavitelná kompenzace odporu tubusů

Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem, nastavitelná doba nebulizace

Integrovaná volumetrická kapnometrie

Monitorace koncentrace CO2 na konci výdechu, eliminace velikosti mrtvého prostoru, součástí dodávky alespoň jedno CO2 čidlo použitelné na všech přístrojích

Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně 3 křivky

Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy

Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau

Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence inpirační i expirační, P01, expirační časová konstanta, automatické měření autoPEEPu

Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, inspirační, expirační, dechová frekvence

Akustické a optické alarmy chybových hlášení

Neinvazivní ventilace (NIV) jako samostatný mód, dostupný pro všechny ventilační režimy objemově a tlakově řízené s ochranou při odpojení masky, tolerancí vysokých netěsností a automatickou kompenzací.

Grafické zobrazení a interpretace plicní mechaniky s kalibrací na konkrétního pacienta

Možnost rozšíření o plně automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou VT, f, etCO2.

Vyjímatelný inspirační ventil

Aktivní tepelný zvlhčovač s vyhříváním inspirační větve dýchacího okruhu

Sterilizovatelný  flow senzor, neexpirující kyslíkový senzor

Mobilita přístroje – součástí dodávky vozík pod přístroj

Barevný LCD display minimálně 15“, ovládání a alarmy v českém jazyce, provoz na baterii minimálně 30 min

1x Transportní ventilátor

Plicní ventilace při přepravě pacienta

Ventilační režimy: objemově řízená ventilace, objemově řízená ventilace assist/ kontrol, objemově řízená ventilace synchronizovaná, Intermitentní zástupová    - tlakově řízená ventilace, tlakově podporovaná ventilace, ventilace kontinuálním pozitivním přetlakem

Monitorace : číselně: minutová ventilace, dechový objem, dechová frekvence, FiO2, tlak v dýchacích cestách (min. PEEP, Ppeak), EtCO2

Akustické a optické alarmy všech sledovaných parametrů

Přístroj umožňuje připojení na láhev obsahující stlačený O2

Nastavitelný PEEP min.v rozmezí 0 – 20 mbar

Dechový objem nastavitelný min. od 100 ml

Dechová frekvence nastavitelná min. v rozmezí 5 – 40 / min

Koncentrace O2 nastavitelná min. v rozmezí 40 – 100 %

Nastavitelná citlivost flow triggeru min. 3 - 10 L/min

Jednoduché a rychlé ovládaní za pomoci otočného ovladače, menu v českém jazyce

Dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení

Držák pro umístění ventilátoru na eurolištu nebo postranici stávajících lůžek na odd.

Bateriový provoz na minimální dobu 120 min. při plné baterii