## List1
Přžíloha č. 1 ZD Technická specifikace
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce
| Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota
Instalační parametry
Hmotnost | max. 5000 Kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Technické parametry
Supravodivý magnet o síle le pole 1.5T s aktivním stíněním a aktivní korekcí homogenity magnetického pole (přístroj je určen i pro intraoperační vyšetření mozku) | min. 1,5 T | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Bezodparový systém He | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Množství kapalného helia, se kterým je přístroj schopen bez jakéhokoli omezení klinicko-medicínského využití a výkonu pracovat (hodnocený parametr viz. kap. 9 ZD ) | xxx litrů | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Průměr otvoru gantry (vyšetřovací prostor) | min. 700 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vyšetřovací FOV | min. 500 x 500 x 500 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Garantovaná homogenita V-RMS v objemu 500 x 500 x 450 mm | max. 3 ppm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Magnet musí být vybaven aktivní korekcí homogenity magnetického pole | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Technologie pro snížení hladiny hluku | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Možnost rychlého nouzového vypnutí magnetického pole obsluhou ( rump down) z bezpečnostních důvodů (kovové předměty v magnetickém poli, ohrožení pacienta) bez rizika ztráty helia (hodnocený parametr viz. kap.9 ZD) | Ano | uchazeč uvede splnění ( ANO) nebo nesplnění parametru ( NE)
Rychlé zpětné obnovení magnetického pole po jeho předchozím nouzovém zrušení (rump up ) pouze obsluhou, bez nutnosti přivolání servisního technika (hodnocený parametr viz.kap. 9. ZD) | Ano | uchazeč uvede splnění ( ANO) nebo nesplnění parametru ( NE)
Ovládací systém na přední straně gantry vlevo i vpravo od pacienta umožňující automatické centrování cívek (pacienta), automatický start vyšetření při odchodu obsluhy z kabiny (ergonomická obsluha i v případě přítomnosti jediného laboranta), modifikaci pacientských dat, kontrolu a vizualizaci vitálních signálů | Ano | uchazeč uvede splněnÍ parametru
Čidlo pro respirační synchronizaci trvale k dispozici v systému, bez nutnosti manipulace obsluhou, umožňující snímání pacienta hlavou dopředu i nohami dopředu | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Radiofrekvenční systém
Maximální dosažitelný výkon RF zesilovače | min. 18 kW | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Plně digitální akviziční systém s RF přijímačem umožňující současnou akvizici nezávislých akvizičních kanálů | min. 64 | uchazeč uvede splnění nebo nabízenou hodnotu parametru
Možnost provádění paralelních akvizičních technik (PAT), algoritmus pro obrazový i k-prostor | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Gradientní systém
Amplituda gradientu v každé ose (x, y, z) | min. 45 mT/m | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Slew Rate ve všech směrech | min. 200 T/m/s | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Vyšetřovací stůl
Pevně instalovaný pacientský stůl + nemagnetický vozík s deskou plně kompatibilní s bází MR stolu nebo plně odnímatelný pacientský stůl - pro možnost přípravy pacienta mimo MR vyšetřovnu a pro případ nutné urychlené evakuace pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání. Stůl musí umožnit peroperační vyšetření mozku bez nutnosti překládáni pacienta. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Nosnost stolu při plném zachování funkčnosti | min. 250 kg | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Horizontální rychlost stolu | min. 200 mm/s | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
RF cívky musí pokrýt rozsah požadovaných vyšetření
Cívky musí být vzájemně kombinovatelné a umožnit PAT - vyjma cívky pro vyšetření drobných kloubů, | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Celotělová cívka (T/R) integrovaná v krytu magnetu | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Naklápěcí vícekanálová hlavokrční cívka použitelná v celotělovém konceptu umožňující vyšetření prostřednictvím min. 20 kanálů | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Vícekanálová povrchová cívka pro vyšetření hrudi, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická vyšetření, použitelné v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů (alternativně lze řešit kombinací anteriorní a posteriorní cívky o celkovém počtu 26 kanálů = součet kanálů za obě cívky ) | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Vícekanálové cívky pro vyšetření celého těla v rozsahu min. 190cm, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 96 kanálů | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dedikované rigidní anatomicky tvarované vícekanálové cívky pro vyšetření kolene, ramene, kotníku,lokte, zápěstí a prstů umožňující vyšetření prostřednictvím min. 16 kanálů | Ano | uchazeč uvede splnění ( ANO) nebo nesplnění parametru ( NE)
Dedikovaná rigidní anatomicky tvarovaná vícekanálová cívka pro vyšetření prsou umožňující vyšetření prostřednictvím min. 16 kanálů s bilaterálním pokrytím | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dedikovaná rigidní anatomicky tvarovaná vícekanálová cívka pro pediatrická vyšetření umožňující vyšetření prostřednictvím min. 8 kanálů (hodnocený parametr viz. kap. 9 ZD ) | Ano | uchazeč uvede splnění ( ANO) nebo nesplnění parametru ( NE)
Dedikovaná rigidní anatomicky tvarovaná vícekanálová cívka pro pediatrická neurovyšetření umožňující vyšetření prostřednictvím min. 8 kanálů | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
2 ks flexibilní cívky pro peroperační vyšetření mozku kompatibilní k fixační karbonové svorce Sugita | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
2 vícekanálové cívky flexibilní pro všeobecné použití - velká a malá | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Požadovaná vyšetření
základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
vyšetření hrudníku, břicha a pánve včetně gastrointestinálního traktu, MRCP vyšetření, respirační gating (včetně přednastavených hlasových pokynů pacientovi ohledně zadržení dechu), dynamická kontrastní vyšetření, neurologická vyšetření, vyšetření prsní | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
neurologická vyšetření včetně vyšetření mozku, SWI s fázovým kontrastem, 3D ASL, perfuzní vyšetření včetně permeability, difuzní vyšetření včetně DTI (s korekcí geometrické distorze a rozlišení) včetně výpočtu DWI (vyšších faktorů bez skenování) a ADC map, traktografie min. 32 směrů a min. 16 hodnot b-faktoru | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
izotropní 3D TSE akvizice plexus brachialis a plexus lumbalis s vysokým rozlišením při krátkých časech skenování prostřednictvím vysokých faktorů PAT s vysokopásmovým potlačením tuku pomocí IR včetně potlačením signálu cév | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
současné vyšetření obou prsů, homogenní a uniformní potlačení signálu tuku na FS sekvencích, difúze, spektroskopie, 3D isotropní dynamické sekvence s potlačením tuku, vyhodnocení T1 perfuze na konzoli, silikonové sekvence | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
vyšetření kloubů včetně drobných kloubů a techniky pro cílené vyšetření chrupavek, včetně 3D sekvencí | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
angiografické vyšetření s kontrastem i bezkontrastní (CE-MRA, bolus tracking, 3D TOF, 3D PCA, 4D MRA /CE-MRA i nativně s vysokým prostorovým a časovým rozlišením a potlačením signálu okolí, kvantifikace a vizualizace toku, black blood), automatické skládání u multistation akvizicí | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
celotělové vyšetření v kvalitě lokálních cívek s využitím PAT v délce minimálně 190 cm včetně celotělového zobrazení difúze ve vysokém rozlišení (celotělové pokrytí pacienta), T1 in/outphase/spir (v jedné sekvenci), composing multistation akvizicí v různých rovinách | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
spektroskopická analýza pro mozek, prsa, srdce, játra, prostatu, svaly, včetně vyhodnocení SVS, CSI, peak-fitting, volná editace měřených metabolitů i v závislosti na orgánu | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
MR srdce – akvizice a vyhodnocení s EKG, morfologická vyšetření včetně BB sekvencí, funkční vyšetření včetně cine SA, sekvence na vitalitu myokardu včetně PSIR | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dedikované pediatrické protokoly podle věku na mozek | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dixonovské techniky FFE i TSE pro mozek, celou páteř, břicho , pánev, končetiny a klouby | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Technika dynamického snímání i s kontrastem se zachovaným volným dýcháním (hrudník, břicho, pánev) | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Difuze s potlačením pozadí v oblasti celé tělo, břicho, pánev | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
ZOOM (ZOOMit) technika především v oblasti břicha, pánve, páteře a srdce | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Urychlovací techniky umožňující akceleraci i v nefázovém směru pro 2D, 3D, 4D ve všech anatomických oblastech pro sekvence EPI, TSE, gradientní sekvence, IR, dvojité IR, trojité IR, GRACE, TOF, PCA, QF | Ano | uchazeč uvede splnění nebo nabízenou hodnotu parametru
Techniky difuse s možností výpočtu IVIM a DKI u níže uvedených požadovaných možností vyšetření - zvýrazněno v textu ( hodnocený parametr viz. kap. 9 ZD) Vyšetření v oblasti břicha a pánve IP/OP sekvence, adiabatické potlačení tuku, difuze s potlačením cév, difuse s možností výpočtu IVIM, DKI sekvence a vyhodnocení pro množství železa, frakce tuku včetně jejich výpočtu . Rozvinuté difuzní techniky (EPI, non EPI (TSE), zoom DWI pro zlepšení zobrazení v C-páteři, korekce EPI, distorsion-free, kompatibilní s technikami potlačení pohybu), výpočet vyšších difuzních hodnot. výpočet IVIM, DKI | Ano | uchazeč uvede splnění ( ANO) nebo nesplnění parametru ( NE)
Akviziční (řídící) konzole (1ks)
Barevný LCD monitor | min. 1 ks 23" | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Paralelní akvizice, rekonstrukce měřených dat a vyhodnocení | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Akviziční a rekonstrukční matrice s co nejmenším krokováním | min. 64x64 až 1024x1024 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Rekonstrukční paměť | min. 32 GB | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Výkonný výpočetníá systém s min 6.jádrovým procesorem | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Síťový interface | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Rekonstrukce obrazu | min. 40 000 obrazů/s pro matrici 256x256 | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
VCG/ECG hradlování | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Synchronizace s respirací | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Minimální tloušťka vrstvy 2D | min. 0,5 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Minimální tloušťka vrstvy 3D | min. 0,05 mm | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Možnost archivace na CD i DVD disky | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby: min. Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture,worklist pro komunikaci s RIS, MPPS., export do PC | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
rekonstrukční systém musí být zálohován pomocí UPS s kapacitou minimálně na 15 min. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Multimodalitní server-klient řešení pro zpracování obrazu
Serverové řešení a softwarové balíky pro postprocessing formou serveru a klientských stanic pro min. 5 současných uživatelů s licencemi na níže uvedené postprocessingové nástroje bez rizika zpomalení transportu dat. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
základní obrazové zpracování – 2D zobrazení, MPR zobrazení i dle křivky, MIP, minIP, 3D surface rendring, 3D Volume rendering | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
SW pro spektroskopickou analýzu | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
SW pro analýzu perfuzních vyšetření a DTI | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
SW pro postprocesingové zpracování cév, pro automatickou cévní analýzu a kardio včetně koronární analýzy, 3D MRA | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
SW pro vyšetření obou prsů včetně difuze a ADC map, kvantifikace dynamiky enhancement | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Import obrazových dat z nemocničního obrazového systému, funkce DICOM Storage (včetně rekonstrukcí) a Query/Retrieve, propojení s portálovým řešením. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Společně se SW musí být dodáno i adekvátní HW vybavení 5 ks PC, každý se 2 ks monitorů min. 21‘‘ medicínsky certifikovaným včetně odpovídajícího software a splňující min. tyto parametry: | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Procesor řady Intel i5 a vyšší, min. 8GB RAM min. 50 GB SSD | Ano | uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru
Další požadované MR příslušenství
Kompletní technologie chlazení necitlivá na výpadek napájení chladící jednotky cca 5minut v režimu standby. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Chladicí jednotka pro přístroj dimenzovaná na maximální výkon přístroje, s možností nouzového chlazení vodou z vodovodního řadu a dálkovým monitoringem stavu, včetně propojení této jednotky ( instalace na střeše pavilonu ) s přístrojem | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Stínící kabina (Faradayova klec - stavebnicovým systémem budovaná kabina se stíněním měděnou folií s dvouvrstvou bitumenovou podlahou jako podkladem, se zakrytím laminátovými deskami), příprava terminálu pro medicinální plyny | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Kabina je vybavena jednokřídlými izolovanými dveřmi, vzduchovody a filtračními vložkami, uzemněním, filtrační deskou (rozvaděč a elektrofiltry), pomůckami pro kotvení magnetu pacientského stolu, mosazným instalačním materiálem, prostupy pro medicinální plyny. Vnitřní obložení stěn z antimagnetického materiálu je na nosných hliníkových profilech. Podhledy jsou z hliníkových kazet. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Součástí dodávky je veškerá kabeláž a mechanické spojovací prvky. Součástí konstrukce je tepelná a protihluková izolace s akustickým útlumem min. 40 dB), uzemnění, elektroinstalace a LED osvětlení, konstrukce průhledového okna a prostupy. | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Zařízení pro vizuální kontrolu pacienta sestávající s 2 ks dohledové barevné kamery ve vyšetřovně MR a monitoru v ovladovně | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Stojan pro umístění vyšetřovacích cívek | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Zařízení pro překlad pacienta z transportního vozíku na vyšetřovací stůl (Rollbord pro použití v magnetickém poli) | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dvouhlavý injektor kontrastní látky | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Omyvatelné polohovací pomůcky MR kompatibilní pro provádění všech vyšetření | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Mobilní křeslo MR kompatibilní pro přesun pacienta do magnetického pole vyšetřovny | Ano | uchazeč uvede splnění parametru
Dodávka a instalace potrubí pro nouzový odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy, bude-li to nutné pro provoz přístroje | Ano | uchazeč uvede splnění parametru