## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 1
Anesteziologický přístroj
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Anesteziologický přístroj pro výkony na všech kategoriích pacientů od neonatologických po dospělé
1) Základní stavba přístroje | ANO / NE | Hodnota / Popis
Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2 a el. přípojkou pro 220 až 240 V, AC o frekvenci 50 Hz
Brzdění více kol podvozku jedním ovládacím prvkem
Pracovní plocha s vestavěným osvětlením
Pacientský okruh přístroje o obsahu do 2,8 litrů objemu pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů
Pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému.
Elektronické průtokoměry elektronicky nastavitelné (elektronický směšovač) pro plyny O2, N20 a vzduch, se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi.
Odpařovače musí být k dodání pro sevofluran a desfluran.
Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému.
Samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru jako hlášení pro obsluhu.
Bronchoodsávačka připojená na zdroj „vakua“ z centrálního rozvodu
Samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku, pro spontánní ventilaci maskou/nosní kanylou.
Minimálně 4 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC, 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji. Každá zásuvka musí být opatřena samostatným jističem, přičemž alespoň jedna ze zásuvek musí mít jmenovitý proud 2A pro napájení desfluranového odpařovače.
Záložní baterie s dobou provozu na minimálně 30 minut.
Obrazovka ventilátoru umístěná na rameni přístroje s držákem pro horizontální uchycení pacientského monitoru životních funkcí.
Speciální port na přístroji pro návrat vzorku plynu z plynového modulu do pacientského okruhu.
Barevný dotykový display ventilátoru (min. 15“), ovládání také pomocí otočného ovladače a tlačítky (klávesami) rychlého přístupu pro ovládání:
-ventilátoru,
-elektronických průtokoměrů
2) Specifikace pro ventilátor, elektronické průtokoměry, odpařovače anestetik: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor
Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu i ihned po zapnutí bez provedení testu.
Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (compliance) ventilačního okruhu.
Dechový objem Tv od min 5 ml měřeného objemu, minimální rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:8, dechová frekvence až 95 cyklů/min. Elektronicky řiditelný PEEP minimálně do hodnot 30 cmH2O
Základní ventilační režimy: IMV, PCV, SIMV (VCV, PCV,), PCV–VG, PSVPro
Zobrazení minimálně 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, ETCO2)
Možnost zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok měřených, dle volby obsluhy, ze senzorů v přístroji nebo ze senzoru umístěném na tracheální rource pacienta.
Možnost uzamknutí dotykové obrazovky
Nastavování čerstvých plynů provedeno nastavením celkového průtoku a koncentrace O2.
Automaticky vypočítávaná a zobrazovaná spotřeba:
-použitého anestetika v Kč/hod
-anestetika a jednotlivých plynů za poslední 2 poskytnuté případy anestézie
-celková spotřeba anestetik (ml) a plynů v čerstvé směsi za uživatelem sledované období
Zastavení přítoku plynů při intubaci a polohování pacienta (formou procedury na přístroji, aby nedocházelo a alarmové situaci)
3) Odpařovače: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Předmětem dodávky je odpařovač anestetik pro sevofluran a desfluran
Anesteziologický monitor životních funkcí
Parametry monitoru životních funkcí pacienta, pro všechny věkové kategorie: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Ovládání a komunikace přístroje v ČJ
Nastavení minimálně 4 profilů zobrazení
Monitor vitálních funkcí bude upevněn na rameni nad displejem ventilátoru/anesteziologického přístroje
Baterie pro 30 min. provozu
Barevný dotykový displej (min. 15“) se zobrazením min. 6 křivek s doprovodnými číselnými hodnotami a současně čtyř digitálních polí pro další hodnoty.
záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů za minimálně 24 hodin
3/5 svodů EKG, HR, analýza arytmií, ST analýza, Respirace, 2xIBP, NIBP (4 velikosti manžet v dodávce na každý přístroj – dětská, dospělá mála, dosp. střední, dosp. velká), SPO2 (prstový senzor Adult gumový + nosní čidlo pro opakované použití), 2 x teplota (esophageální a kožní čidlo pro opakované použití)
Měření relaxace (NMT) včetně příslušenství
Měření hloubky anestezie (modulem BIS nebo Entropy), včetně startovacího kitu senzorů (25ks).
Další požadované parametry: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Možnost dokoupit k monitoru modul pro měření čtyřkanálového EEG s AEP (v nabídce musí být doloženo)