## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 2
Dodávka artroskopické sestavy |  |  | Opravené údaje pro do sloupce "A"
Účel použití a obecné požadavky
4K artroskopická sestava
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístrojové vybavení složené z následujících částí musí být navzájem plně kompatabilní tvořící ucelenou artroskopickou sestavu pro operační výkony umístěnou na centrálních operačních sálech a pracovišti nemocnice Prachatice
1) Videojednotka 4K, zdroj světla nebo kombinace se záznamem a připojením kamery | ANO / NE | Hodnota | 1) Videojednotka 4K, zdroj světla nebo kombinace se záznamem a připojením kamery
Celkový počet: 1ks | ANO | 3v1 zdroj světla, záznam, připojení kamery | Celkový počet: 1ks
Medicínská certifikace | ANO |  | Medicínská certifikace
Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem, dotykovým tabletem, ovládacími tlačítky nebo klávesnicí (klávesnice musí mít MDE certifikaci) | ANO | Dotykový displej jednotky a dotykový tablet | Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem, dotykovým tabletem, ovládacími tlačítky nebo klávesnicí (klávesnice musí mít MDE certifikaci)
Digitální zoom min. 1,5x plynule nastavitelný | ANO | 2x plynule nastavitelný | Digitální zoom min. 1,5x plynule nastavitelný
Výstupy - DP, DVI, případně další odpovídající nabízené sestavě | ANO | 2x DP (4K UHD) 3840x2160, 1x DVI (1080P) 1920x1080 | Výstupy - DP, DVI, případně další odpovídající nabízené sestavě
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě | ANO | automaticky a na čelním panelu jednotky a kamerové tlačítko | Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě
Umožňuje registraci a uložení až 7 uživatelských předvoleb | ANO | lze nastavit více profilů | Umožňuje registraci a uložení až 7 uživatelských předvoleb
Umožňuje předvolbu nastavení až 10 údajů pacientských dat | ANO | lze nastavit 10 a více pacientských karet předem | Umožňuje předvolbu nastavení až 10 údajů pacientských dat
Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě | ANO | 4 programovatlená tlačítka | Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě
Integrované záznamové zařízení (SSD, HD disk) určené pro archivaci obrázků a videa, možný export pomocí USB rozhraní na externí disk nebo flashdisk | ANO | SSD disk 256GB, USB rozhranní na čelním panelu | Integrované záznamové zařízení (SSD, HD disk) určené pro archivaci obrázků a videa, možný export pomocí USB rozhraní na externí disk nebo flashdisk
LED zdroj studeného světla integrovaný ve videojednotce nebo samostatný | ANO | integrovaný LED | LED zdroj studeného světla integrovaný ve videojednotce nebo samostatný
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu | ANO | LED odpovídající 300W xenon | Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení | ANO |  | Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
2) Operační monitor | ANO / NE | Hodnota / Popis | 2) Operační monitor
Celkový počet: 1ks | ANO |  | Celkový počet: 1ks
Úhlopříčka min. 31“, medicínský atest | ANO | 32", med atest | Úhlopříčka min. 31“, medicínský atest
Rozlišení obrazu 3840 x 2160 4K | ANO | 4K 3840x2160 | Rozlišení obrazu 3840 x 2160 4K
Svítivost minimálně 300 cd/m2 | ANO | 300 cd/m2 | Svítivost minimálně 300 cd/m2
Kontrast min. 1000:1 | ANO | 3000:1 | Kontrast min. 1000:1
Vstupy: DP a DVI, případně další odpovídající nabízené sestavě | ANO | 1x DP, 1x DVI-D | Vstupy: DP a DVI, případně další odpovídající nabízené sestavě
Váha max. 12 kg | ANO | 11.5 kg | Váha max. 12 kg
Umístění monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku | ANO | kloubové rameno | Umístění monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku
3) 3-čipová kamerová hlava | ANO / NE | Hodnota / Popis | 3) 3-čipová kamerová hlava
Celkový počet: 1ks | ANO |  | Celkový počet: 1ks
3-čipová CMOS 4K UHD kamerová hlava | ANO | 4K UHD | 3-čipová CMOS 4K UHD kamerová hlava
Očnicové uchycení pro artroskopy | ANO |  | Očnicové uchycení pro artroskopy
Digitální zoom min. 1,5x plynule nastavitelný | NE | Digitální plynulé zvětšení 2x | Digitální zoom min. 1,5x plynule nastavitelný
Min. 2 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě | ANO | 4 programovatlená tlačítka | Min. 2 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě
Autoklávovatelné (až 134°C) provedení, příp. neautoklávovatelná verze, kdy součástí dodávky bude 500 ks steriliních návleků | ANO | autoklávovatelná 134° | Autoklávovatelné (až 134°C) provedení, příp. neautoklávovatelná verze, kdy součástí dodávky bude 500 ks steriliních návleků
Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců | ANO | opakuje se v zadání | Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců
Váha max.: 520g | ANO | 510g | Váha max.: 520g
Artroskopická optika 4K , 30°, délka 185 mm, pr. 4 mm, vč. sterilizačního kontejneru 5 ks | ANO |  | Artroskopická optika 4K , 30°, délka 185 mm, pr. 4 mm, vč. sterilizačního kontejneru 5 ks
Artroskopický trokar vč. tupého bodce, vysokoprůtokový se 2 ventily, pro výše uvedenou optiku, 5ks | ANO |  | Artroskopický trokar vč. tupého bodce, vysokoprůtokový se 2 ventily, pro výše uvedenou optiku, 5ks
Artroskopická optika, 30°, délka 140 mm, pr. 2,7 mm, vč. sterilizačního kontejneru (2 ks) | ANO |  | Artroskopická optika, 30°, délka 140 mm, pr. 2,7 mm, vč. sterilizačního kontejneru (2 ks)
Artroskopický trokar vč. tupého bodce, se 2 ventily, pro výše uvedenou optiku, 2ks | ANO |  | Artroskopický trokar vč. tupého bodce, se 2 ventily, pro výše uvedenou optiku, 2ks
Světlovodný kabel, délka min. 3 m, 5 ks | ANO |  | Světlovodný kabel, délka min. 3 m, 5 ks
4) Duální artroskopická pumpa a motorový shaver (kombinace nebo odděleně, podporující komunikaci shaveru a pumpy) | ANO / NE | Hodnota / Popis | 4) Duální artroskopická pumpa a motorový shaver (kombinace nebo odděleně, podporující komunikaci shaveru a pumpy)
Celkový počet: 1ks | ANO |  | Celkový počet: 1ks
Duální pumpa a Shaver jsou samostatné přístroje | ANO | Samostatně Duální pumpa a Shaver | Duální pumpa a Shaver jsou samostatné přístroje
Vizualizace v kloubu je zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu ( obě peristaltické pumpy jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky řídí tok tekutin, resp zajišťuje efektivní vizualizaci kontinuálním průplachem kloubu při zachování nastaveného tlaku ) | ANO | nezávislé řízení toku | Vizualizace v kloubu je zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu ( obě peristaltické pumpy jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky řídí tok tekutin, resp zajišťuje efektivní vizualizaci kontinuálním průplachem kloubu při zachování nastaveného tlaku )
Odsávací pumpa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, čímž mizí nutnost složitého manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno. | ANO | odpovídá zadání | Odsávací pumpa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, čímž mizí nutnost složitého manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno.
Nastavení očekávané hodnoty tlaku přímo v kloubu v min rozsahu 20-190 mmHg | ANO | 20-260 mmHg | Nastavení očekávané hodnoty tlaku přímo v kloubu v min rozsahu 20-190 mmHg
Nožní pedál pro ovládání shaveru (případně kombiovatelný s pumpou) se samostatnými pedály pro směr dopředu, dozadu a oscilaci (současný stisk obou pedálů) | ANO | 4 pedál (2tl. pumpa, 2tl. shaver) | Nožní pedál pro ovládání shaveru (případně kombiovatelný s pumpou) se samostatnými pedály pro směr dopředu, dozadu a oscilaci (současný stisk obou pedálů)
Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (tento režim po operatérem zvolenou dobu automaticky zvýší o 50% průtok v kloubu ) | ANO | tlačítkem na pedálu | Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (tento režim po operatérem zvolenou dobu automaticky zvýší o 50% průtok v kloubu )
Možnost připojení shaverového motoru (hliník , titan), univerzálního pro všechny typy a velikosti fréz (5 ks motorů) | ANO | hliníková verze, 380g | Možnost připojení shaverového motoru (hliník , titan), univerzálního pro všechny typy a velikosti fréz (5 ks motorů)
Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti | ANO | pedál a 3 tlačítka na rukojeti | Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti
Oscilace min. 500 - 3.500 otáček / minuta | ANO | 500 - 4000 ot./min. | Oscilace min. 500 - 3.500 otáček / minuta
Jednosměrný provoz min. 500 - 8000 otáček / minuta | ANO | 500 - 8000 ot./min. | Jednosměrný provoz min. 500 - 8000 otáček / minuta
Jednodenní sety k artroskopické duální pumpě : |  |  | Jednodenní sety k artroskopické duální pumpě :
-Jeden set na celý operační den | ANO |  | -Jeden set na celý operační den
-Možnost současného napojení min. 2 vaků s roztokem | ANO |  | -Možnost současného napojení min. 2 vaků s roztokem
-DEHP free výrobek | ANO |  | -DEHP free výrobek
Pacientské sety k artroskopické duální pumpě : |  |  | Pacientské sety k artroskopické duální pumpě :
-Sterilní přívodní hadička se zpětným jednocestným ventilem pro zapojení do jednodenního setu | ANO |  | -Sterilní přívodní hadička se zpětným jednocestným ventilem pro zapojení do jednodenního setu
-Šroubovací připojení na trokar | ANO |  | -Šroubovací připojení na trokar
-DEHP free výrobek | ANO |  | -DEHP free výrobek
5) Vaporizační přístroj | ANO / NE | Hodnota / Popis | 5) Vaporizační přístroj
Celkový počet: 1ks | ANO |  | Celkový počet: 1ks
Jedná se o mikroprocesorově řízený bipolární přístroj o výkonu min. 250W pro odtraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně. | ANO | 250W, bipolární artroskopický přístroj. | Jedná se o mikroprocesorově řízený bipolární přístroj o výkonu min. 250W pro odtraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně.
Pracovní elektrody jsou nabízeny v různých typech koncovek s odsáváním i bez odsávání a jsou přímo určeny pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku. | ANO | různé typy s odsáváním i bez odsávání | Pracovní elektrody jsou nabízeny v různých typech koncovek s odsáváním i bez odsávání a jsou přímo určeny pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku.
Pracovní elektrody jsou podle typu vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu | ANO | dle typu s odsáváním (například elektroda s háčkem odsávání nepotřebuje) | Pracovní elektrody jsou podle typu vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu
Přístroj je vybaven bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky. Přístroj je vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody | ANO | ochrana při kontaktu s kovem. Zvykový signál při aktivní elektrodě | Přístroj je vybaven bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky. Přístroj je vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody
Možnost manuálního nastavení parametrů | ANO | 9 úrovní | Možnost manuálního nastavení parametrů
Možnost ovládání z rukojeti I nožního ovladače | ANO | podle typu elektrody | Možnost ovládání z rukojeti I nožního ovladače
Možnost použití elektrod s odsáváním | ANO | opakuje se v zadání | Možnost použití elektrod s odsáváním
Součástí dodávky je nožní pedál | ANO | Pedál 2 tl. | Součástí dodávky je nožní pedál
6) Přístrojový vozík | ANO / NE | Hodnota / Popis | 6) Přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks |  |  | Celkový počet: 1ks
Izolační transformátor | ANO |  | Izolační transformátor
Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro monitor | ANO |  | Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro monitor
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů | ANO |  | Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná | ANO |  | 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky | ANO |  | Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky
Držák infuzních vaků | ANO |  | Držák infuzních vaků
Lišta pro připevnění odpadní nádoby | ANO |  | Lišta pro připevnění odpadní nádoby
Manipulační madla | ANO |  | Manipulační madla
Antistatická povrchová úprava | ANO |  | Antistatická povrchová úprava
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů | ANO |  | Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů
7) Záznamové zařízení samostatně nebo součástí videojednotky | ANO / NE | Hodnota / Popis | 7) Záznamové zařízení samostatně nebo součástí videojednotky
Celkový počet: 1ks | ANO | Součástí kamerové jednotky, zdroje světla | Celkový počet: 1ks
Záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy | ANO |  | Záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
Ovládání přes dotykový displej videojednotky nebo dotykový tablet/klávesnici | ANO | Dotykový displej jednotky a dotykový tablet | Ovládání přes dotykový displej videojednotky nebo dotykový tablet/klávesnici
Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně) dotykový displej, tablet, klávesnici | ANO | Dotykový displej jednotky a dotykový tablet | Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně) dotykový displej, tablet, klávesnici
Obrazové výstupy: dle zařízení , například DVI, VGA, DP, | ANO | DVI, Digital Port | Obrazové výstupy: dle zařízení , například DVI, VGA, DP,
Obrazový vstup: v případě samostaného záznamového zařízení, například: DVI, HD-SDI, HDMI, S-video nebo integrováno do videojednotky | ANO | jednotka integrována do videojednotky | Obrazový vstup: v případě samostaného záznamového zařízení, například: DVI, HD-SDI, HDMI, S-video
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat v rámci GDPR) | ANO | USB, volitelně | Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat v rámci GDPR)
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist | ANO |  | Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM | ANO |  | Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM | ANO |  | Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice, tabletu, dotykového displeje, nebo worklist | ANO | Dotykový displej jednotky a dotykový tablet | Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice, tabletu, dotykového displeje, nebo worklist
Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4 | ANO | 1080p MPEG4 | Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG | ANO | 1920x1080 16:9 JPEG | Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
Ovládání z tlačítek kamerové hlavy či připojeným pedálem s optickou signalizací | ANO | kamerová hlava má 4 progr, tlačítka | Ovládání z tlačítek kamerové hlavy či připojeným pedálem s optickou signalizací
Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu | ANO | Zobrazení nahrávání a záznamu na obrazovce, displeje videojednotky a tabletu | Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy nebo součástí videojednotky | ANO | jednotka integrována do videojednotky | Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy nebo součástí videojednotky
Zvlášť hodonocené parametry | ANO / NE | Hodnota / Popis | Zvlášť hodnocené parametry
LED lampa , životnost min. 30 000 hodin | ANO | LED zdroj životnost 30000 hodin | LED lampa , životnost min. 30 000 hodin
Vstup pro světlovodý kabel umožňuje zapojení až 4 typů světlovodných kabelů | ANO |  | Vstup pro světlovodý kabel umožňuje zapojení až 4 typů světlovodných kabelů
Vaporizační jednotka umožňuje vedle bipolárního režimu i monopolární režim s monopolární neutrální elektrodou | ANO |  | Vaporizační jednotka umožňuje vedle bipolárního režimu i monopolární režim s monopolární neutrální elektrodou
Kamerová hlava artroskopická : Min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě | ANO | 4 programovatelná tlačítka | Kamerová hlava artroskopická : Min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě
Duální pumpa a shaver: integrovaný přístroj shaver/pumpa se vzájemnou komunikací | ANO | oddělené přístroje, komunikují pomocí kabelu | Duální pumpa a shaver: integrovaný přístroj shaver/pumpa se vzájemnou komunikací
Vaporizační přístroj:ovládání bezdrátovým pedálem nebo drátovým pedálem+ovládání na elektrodě a možnost přepínání ovládání mezi nimi bez vypnutí přístroje (tj.během operace) | ANO | podle typu elektrody | Vaporizační přístroj:ovládání bezdrátovým pedálem nebo drátovým pedálem+ovládání na elektrodě a možnost přepínání ovládání mezi nimi bez vypnutí přístroje (tj.během operace)
Vaporizační přístroj: režim jak přerušovaného (Coolpulse) tak kontinuálního přívodu energie do elektrody, možnost přepínat mezi režimy během operace | ANO
Vaporizační přístroj: integrovaná bipolární koagulace, použití stejné elektrody jako na vaporizaci , t.j. koagulace i vaporizace se stejnou elektrodou | ANO | podporuje každá elektroda | Vaporizační přístroj: integrovaná bipolární koagulace, použití stejné elektrody jako na vaporizaci , t.j. koagulace i vaporizace se stejnou elektrodou