## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 3
Dodávka novorozeneckého resuscitačního lůžka s dálkovou monitorací
Popis poptávananých zařízení
Lůžko vyhřívané doplněné u přídavnou funkci sloužící pro audio-vizuální kontrolu a péči, a to o nezralé novorozence s maximální úrovní bezpečnosti a kvality poskytované péče s napojením do centrální jednotky v Perinatologickém centru v Nemocnici České Budějovice, jak pro příjem video i zvukového signálu.
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Lůžko vyhřívané určené pro péči o nezralé novorozence s přídavnou funkcí audio-vizuálního systému umožňující komunikaci mezi dvěma nemocničními subjekty.
| ANO / NE | Hodnota / Popis
Vyhřívané lůžko určené pro novorozence
Kompaktní vnější rozměry, maximálně 800x1200 mm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech
Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu min. 20 cm
Mobilní výškově polohovatelný podvozek na 4 kolečkách z toho min. 2 bržděná kolečka
Boční panely lůžka musí být otevíratelné pro snadný přístup k novorozenci
Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu
Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty
Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0–100 %
Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, včetně 1ks kožní sondy
Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy
Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)
2 nezávislé uzavíratelné zásuvky v dolní části lůžka pro odkládání spotřebního materiálu
Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230 V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).
Centrální ovládací panel s min. 9“ barevným LCD displejem, ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ, možnost polohování centrálního ovládacího panelu ve všech úhlech dle potřeb nemocničního personálu
Rozměry ložné plochy min.:
-šířka minimálně 450 mm
-délka minimálně 730 mm
Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°
Apgar časomíra integrovaná na centrálním ovládacím panelu
Integrované světlo s možností plynulého nastavení intenzity svícení
Integrovaný monitoring SpO2 se zobrazováním nastavených a měřených parametrů na centrálním ovládacím panelu, technologie Masimo
Integrované vážící zařízení s rozsahem vážení min. do 6 000 g
Grafické a numerické trendy měřených hodnot na centrálním ovládacím panelu
Prostor / zásuvka pro RTG kazetu
Možnost variabilního umístění velkého množství přídavných přístrojů
Police na příslušenství
Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví
Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství:
-Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců
-Vhodný pro ventilaci maskou
-Nastavitelný inspirační tlak
-Nastavitelný PEEP /expirační tlak/ na resuscitačním přístroji
-Manometr pro sledování ventilačního tlaku
-Integrovaný směšovač směsi kyslíku a vzduchu s možností nastavení požadované koncentrace
-Přístroj pro prosvětlení cév
Součástí nabídky musí být odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka nebo jako samostatné příslušenství
Samostatný směšovač směsi kyslíky a vzduchu, s možností plynulého nastavení požadované koncentrace výstupní směsi, připojený na novorozenecký okruh s ambuvakem
Součástí nabídky musí být přístroj pro prosvětlení cév / detekce pneumothoraxu u novorozenců, na bázi studeného světla, s plynulým nastavením intenzity osvětlení
Součástí nabídky musí být vyhřívání podložka - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem. Splnění podmínek zdravotnického prostředku.
Součástí dodávky lůžka musí být jako příslušenství audiovizuální systém umožňující komunikaci mezi dvěma nemocnicemi s následujícími parametry zajišťující kvality přenosu obrazu a zvuku pro zajištění max. úroveň bezpečnosti:
-Zdravotnický prostředek, klasifikace I (dle 93/42 EEC)
-Umístěné potřebného zařízení umožňující živý přenos na lůžku vyhřívaném (on-line kontrola novorozence a potřebných vitálních funkcí) s manuálním natáčením o 360°, IP66 krytím z důvodu dezinfekce
-Funkce záznamu videosekvencí ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát – do Full HD 1920x1080 (1080p60)
-Funkce záznamu snímků ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát – do 1920x1080
-Funkce záznamu snímků a video sekvencí na interní úložiště, min. 250 GB
-Funkce záznamu snímků a video sekvencí na přenosné úložiště, min. 64 GB USB 3.0 Flash disk
-Funkce záznamu snímků a video sekvencí na síťové úložiště (protokoly SMB, AFP, NFS, CIFS)
-Video vstup 2x 3G-SDI/HD-SDI (BNC)
-Video výstupy min. 1x HDMI, 1x Thunderbolt
-Formát nahraného videa H.264 (MPEG-4 AVC), High Profile, Level 4.1, progresivně
-Formát snímků JPG
-Síťové připojení RJ45, min. rychlost 1 Gbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
-Audio set pro pořizování komentovaných nahrávek a k zajištění obousměrné hlasové komunikace s AV jednotkou, vstup – jack 3,5mm (bezdrátový mikrofonní set s AES-256 šifrovaným přenosem) / výstup – jack 3,5mm (reproduktor)
-Živý přenos videa po stávající LAN, 2 video signály ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát současně
-Živý přenos videa přes VPN tunel
-Formát živého přenosu videa HTTP Live Streaming a WebRTC
-Zobrazení živého přenosu v aplikaci pro iOS nebo jiné stabilní aplikaci
-Zobrazení živého přenosu ve webovém prohlížeči (PC, tablet, mobilní telefon)
-Obousměrná zvuková komunikace mezi novorozeneckým lůžkem a místností pro příjem, časově neomezené bez nutnosti dodatečných nákladů
-Autorizovaný přístup pro zobrazení živého přenosu
-Autorizovaný přístup k ovládání záznamového zařízení připojitelný ovládací dotykový panel a možnost uživatelského přihlašování na LDAP server
-Ovládání dotykovým panelem barevný dotykový displej min. 9 palců, IPS displej
-Souběžné ukládání a živý přenos do sítě
-Zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů pomocí ovládacího dotykového panelu
-Náhled vstupního videosignálu na ovládacím panelu
-Konfigurace zařízení přes ovládací panel
-Dokovací stanice pro ovládací panel včetně funkce nabíjení a uchycení na novorozenecké lůžko
-Dezinfikovatelný povrch
-Obousměrná zvuková komunikace mezi místností pro příjem a novorozeneckým lůžkem
-Zobrazení živého přenosu videa ze sítě LAN
-Zobrazení živého přenosu videa přes VPN tunel
-Příjem živých přenosů z libovolného počtu záznamových zařízení umístěných v různých lokalitách
-Přehrávání videosekvencí a snímků 2D/3D ze síťového úložiště a USB flash disku
-Ovládání bezdrátovým dotykovým displejem min.7 palců, připojení technologií Bluetooth/Wi-Fi
-Připojení až 2 monitorů současně pro zobrazení obsahu, HDMI/Thunderbolt (USB-C/VGA)
-Formát přehrávané videosekvence, H.264 (MPEG-4 AVC)
-Formát přehrávaných snímků min. JPG
-Síťové připojení RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
-Audio set pro přehrávání komentovaných nahrávek a k zajištění obousměrné hlasové komunikace se záznamovým zařízením, vstup – jack 3,5mm (bezdrátový mikrofonní set s AES-256 šifrovaným přenosem) / výstup – jack 3,5mm (stereo reproduktory)
-Konfigurace zařízení přes ovládací panel
Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití
Doplnění a vysvětlení účelu pořízení přístroje:
Doplnění a vysvětlení účelu pořízení přístroje: Cílem pořízení tohoto přístroje je zvýšení bezpečnosti zajištění novorozenců, včasnost a odbornost zásahu při ohrožení novorozenců po porodu, což je stěžejní pro další perspektivu těchto dětí v dalším životě. V současné době je perinatologická péče v České republice organizována na několika úrovních péče. V regionu Jihočeského kraje a Pelhřimova je v současné době 5 porodnic v režimu I. typu / Prachatice, Strakonice, Tábor, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov/ v režimu II. typu – Intermediární centrum – Písek a III. typu Perinatologické centrum intenzivní péče v Českých Budějovicích. Pokud dojde k ohrožení životních funkcí po porodu, popř. dojde ke zhoršení stavu dítěte tak, že vyžaduje akutní péči, je kontaktováno Perinatologické centrum v Českých Budějovicích a péči po příjezdu k dítěti přebírá transportní tým z Perinatologického centra v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že dosažitelnost některých pracovišť, z důvodu vzdálenosti je i 1-2 hodiny od prvního kontaktu, je nutno adekvátně zajistit tuto péči do příjezdu transportního týmu. Cílem pořízeného přístroje a systému je zvýšit péči do příjezdu transportního týmu. Dalším cílem pořízeného přístroje je pomocí s indikací transportů na vyšší pracoviště. Nutným předpokladem těchto funkcí je velmi dobrý a zajištěný přenos obrazu a zvuku. Jednotka, která bude sloužit pro zajištění novorozence, musí zajišťovat komplexní přístrojovou pomoc při resuscitaci a stabilizaci novorozence, včetně zajištění termo managementu a monitorace základních životních funkcí.