## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 6
Obnova a upgrade endoskopického vybavení pro Gastroenterologii
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka a upgrade endoskopického vybavení pro Gastroenterologii
1) Videoendoskopická sestava (skládající se z videoprocesoru – 1 ks, LED zdroj světla – 1 ks, medicínského LCD monitoru – 1 ks, elektrochirurgické jednotky – 1 ks, odsávací pumpy – 1 ks, oplachové pumpy – 1 ks, insuflační jednotky – 1 ks, přístrojového endoskopického vozíku – 1 ks, tester těsnosti – 1 ks)
Celkový počet: 1ks
1.1 Videoprocesor – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti.
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p.
Podpora optických zobrazovacích metod:
-musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
-musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
-musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.
-musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně.
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu.
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.
Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD.
DICOM rozhraní:
Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.
Implementace do stávajícího NIS systému.
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).
Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.
1.2 LED zdroj světla (může být součástí videoprocesoru) – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Automatické řízení intenzity světla.
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích.
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.
Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snižuje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru.
Podpora optických zobrazovacích metod:
-musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
-musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
1.3 Medicínský LCD monitor – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Úhlopříčka minimálně 32“.
HDTV rozlišení obrazu.
Kontrast 1000:1.
Zobrazovací úhel alespoň 170°.
Antireflexní úprava.
Certifikace MDE.
Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA.
1.4 Elektrochirurgická jednotka – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Vysokofrekvenční výstup – Monopolární módy – Typy módů:
-základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací).
-základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagualce).
Vysokofrekvenční výstup – Bipolární módy – Typy módů:
-standardní, mikro, makro.
Základní frekvence – 330 kHz.
Výstupy - minimálně monopolární výkon 250W, minimálně bipolární výkon 120 W.
Ovládání výstupu nožním pedálem.
Plynulé nastavení výkonu po kroku 1 W v celém požadovaném rozsahu.
Včetně argon plasma koagulační jednotky s možností připojení dvou plynových láhví.
1.5 Odsávací pumpa – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Odsávací vakuové čerpadlo.
Odsávací láhev minimálně 2 litry.
Nominální vakuum minimálně 85 kPa.
Výkon minimálně 20 L/min.
1.6 Oplachová pumpa – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Ovládání pomocí nožního spínače.
Průtok vody je plynule nastavitelný.
Autoklávovatelné příslušenství.
Průtok vody od 80 ml/min do 190 ml/min.
Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr.
1.7 Insuflační jednotka – 1 ks
Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. | ANO / NE | Hodnota / Popis
CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod).
Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi.
1.8 Přístrojový endoskopický vozík – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Mobilní, minimálně 4 police.
Držák pro dva endoskopy.
Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA.
Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m.
1.9 Tester těsnosti – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Tester těsnosti slouží ke kontrole těsnosti endoskopu. Zkouška probíhá tak, že se endoskop natlakuje na testovací tlak a po předepsanou dobu výrobcem nesmí dojít k poklesu tlaku.
2) Videoprocesor – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti.
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p.
Podpora optických zobrazovacích metod:
-musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
-musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
-musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.
-musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně.
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu.
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.
Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD.
DICOM rozhraní: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.
Implementace do stávajícího NIS systému.
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).
Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.
LED zdroj světla (může být součástí videoprocesoru) – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Automatické řízení intenzity světla.
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích.
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.
Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snižuje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru.
Podpora optických zobrazovacích metod:
-musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
-musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
3) Jednotka pro umělou inteligenci (pro kolonoskopická vyšetření) – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Počítačem asistovaná technologie využívající umělou inteligenci, která napomáhá v reálném čase vyšetření k detekci a charakterizaci polypů v tlustém střevě.
Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém střevě.
Charakterizace – rozlišení neoplastických a hyperplastických polypů v tlustém střevě pomocí barev.
Vstup: 1xDVI-I nebo 1xdigitální 12G-SDI.
Výstup: 1xDVI-I, 1xDVI-D nebo 2xdigitální 12G-SDI.
Pamět: integrovaný pevný disk (180 GB) s možností 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4.
Rozměry maximálně: š 390 mm x výška 100 mm x hloubka 470 mm.
Váha maximálně: 10 kg.
4) Videogastroskop – 3 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videogastroskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají
bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Optický systém:
-zorné pole minimálně 140°
-směr pohledu přímý pohled
-pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
-zevní průměr distálního konce maximálně 9,2 mm
-zevní průměr tubusu maximálně 9,3 mm
-pracovní délka 1100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
-nahoru 210°
-dolů 90°
-doprava 100°
-doleva 100°
Přídavný oplachový kanál– požadován.
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím automatickým dezinfektorem (Innova E3), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Prachatice a.s.
5) Tenký videogastroskop – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Videogastroskop pro diagnostiku pro použití v horní části GIT.
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videogastroskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Optický systém:
-zorné pole minimálně 140°
-směr pohledu přímý pohled
-pozorovací vzdálenost 3,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
-zevní průměr distálního konce maximálně 5,8 mm
-zevní průměr tubusu maximálně 5,9 mm
-pracovní délka 1100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,4 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
-nahoru 210°
-dolů 90°
-doprava 100°
-doleva 100°
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím automatickým dezinfektorem (Innova E3), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Prachatice a.s.
6) Videokolonoskop – 5 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.
Optický systém:
-zorné pole minimálně 170°
-směr pohledu přímý pohled
-pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
-zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm
-zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm
-pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
-nahoru 180°
-dolů 180°
-doprava 160°
-doleva 160°
Přídavný oplachový kanál– požadován.
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím automatickým dezinfektorem (Innova E3), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Prachatice a.s.
7) Tenký videokolonoskop – 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.
Optický systém:
-zorné pole minimálně 170°
-směr pohledu přímý pohled
-pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
-zevní průměr distálního konce maximálně 11,1 mm
-zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm
-pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
-nahoru 180°
-dolů 180°
-doprava 160°
-doleva 160°
Přídavný oplachový kanál– požadován.
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím automatickým dezinfektorem (Innova E3), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Prachatice a.s.
8) Automatický dezinfektor na dva flexibilní endoskopy - 1 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Plně automatický mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů.
2x asynchronní mycí a dezinfekční komory.
Termochemická dezinfekce endoskopu.
PAA (Peracedic Acid) nebo GTA (Glutaraldehyd) pro vysoký stupeň čištění a dezinfekce.
Automatické dávkování chemikálií.
Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu tak i po jeho ukončení.
Monitoring účinnosti chemikálií.
Samostatné dávkování chemikálií pro každý započatý dezinfekční cyklus (nová dávka chemie pro každý proces).
Možnost přestavby systému pro využití GA nebo PAA, včetně update software.
Doba trávní mycího a dezinfekčního cyklu: PAA max. 25 min., GA max. 30 min.
Ovládání pomocí barevného dotykového displeje, úhlopříčka min. 5“.
Uživatelské menu kompletně v českém jazyce.
Automatická identifikace endoskopů pomocí čárových kódů, nebo identifikace pomocí RFID čipů.
Kompatibilita se všemi typy endoskopů různých známých výrobců (Olympus, Pentax, FujiFilm, Storz).
Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů.
Integrovaná termo-tiskárna pro tisk dokumentace procesu a validace použití, šířka papíru min. 5 cm, max. 10 cm.
Otevírání mycích dvířek pomocí nožního pedálu nebo nožního spínače.
Bezpečnostní čidla pro kontrolu překročení teploty mycí lázně.
Kontrola připojení konektorů k flexibilnímu endoskopu.
Automatická kontrola těsnosti endoskopu po celou dobu procesu.
Automatická kontrola průchodnosti všech kanálů endoskopu.
Funkce závěrečného sušení endoskopu.
Uzavřený pracovní cyklus, zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody.
Při dezinfekci distální a zaváděcí části endoskopu nesmí vzniknout styčné plochy.
Zobrazení zbývající doby chodu cyklu.
Autodezinfeční cyklus, včetně tepelné samo-dezinfekce při min. 80°.
Musí splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. (původně 195/2005 Sb.) pro dvoustupňovou dezinfekci a zároveň normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4.
Hmotnost maximálně 200 kg.
Elektrické připojení 230 V, 50 Hz.
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční ventil.
9) Sušící a skladovací skříň pro flexibilní endoskopy – 2 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce.
Závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů pro minimálně 10 pozic.
Výklopný závěsný systém pro větší pohodlí a minimalizování poškození při nakládání a vykládání flexibilního endoskopu ze sušící skříně.
Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.
Monitorování vstupního tlaku.
Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.
Maximální doba skladování až 30 dní.
Ovládací panel s dotykovým barevným displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.
Nezávislý monitorovací systém, který hlídá důležité parametry celého skladovacího procesu.
Uživatelské menu v českém jazyce.
Integrovaná tiskárna.
Integrovaná čtečka čárových kodů.
Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip.
Čas sušení 90 minut (možnost nastavitelné doby).
Maximální rozměry sušící a skladovací skříně: š 1300 / h 453 / v 2074 mm.
Průtok vzduchu 100 l/min.
HEPA filtr 0,2 µm.
HEPA filtr třídy alespoň H13 (celková účinnost 99.95%)
Kompatibilita se všemi typy endoskopů.
Možnost připojení na přívod medicinálních plynů, lze přestavět na použití s kompresorem a naopak.
Transparentní skleněná dvířka pro plnou viditelnost.
Uzavřený systém zamezující vniknutí i drobných předmětů a prachu a to i v případě výpadku el. energie.
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Nemocnice Prachatice a.s
10) Záznamové zařízení – 2 ks | ANO / NE | Hodnota / Popis
Záznamové zařízení umožňující ukládat videosekvence z vyšetření na integrovaný pevný disk, přímo na USB paměťové medium nebo externí HDD.
Možnost odesílání foto a video záznamů na více PACSových úložišť.
MDE certifikace.
Interní HDD.
Podpora USB 2,0 vysokorychlostní.
Snímací pedál.
Integrovaný webový DICOM prohlížeč.
Jednotné webové prostředí s možností vzdáleného ovládání skrze webový prohlížeč (Chrome, Edge).
Možnost napojení na PACS archiv nemocnice pro zobrazení a porovnání jednotlivých snímků v průběhu nahrávání (CT, RDG a další).
Jednotné prostředí digitalizace a prohlížeče záznamů včetně značek, kategorizace pro veškerou obrazovou dokumentaci (CT, RDG a další).
Dicomizace záznamů – dodatečné nahrání JPEG, MP4, PDF k pacientům.
Dodatečné pořízení snímků z videa.
U parametrů, kde je uveden číselný údaj max. nebo min. není připuštěna možnost splnění s odchylkou +/- 10%. Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud dodavatel prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.