## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 8
Dodávka laparoskopické sestavy
Účel použití a obecné požadavky
4K laparoskopická sestava s podporou integrované funkce algoritmu upscale výstupního signálu na 4K rozlišení
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část stávajícího artroskopického operačního vybavení, umístěného na centrálních operačních sálech na pracovišti zadavatele.
1) Videoprocesor s integrovaným nebo separátním LED světlem | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Medicínská certifikace
Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem
Systém umožňuje využití i pro laparoskopickou fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu pomocí overlay funkce
Digitální zoom min. 1,5x nastavitelný min. ve 3 stupních
Výstupy - Min. 2 nezávislé výstupy ve 4K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4K přenos bez dalších převodníků
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě nebo videoendoskopu
Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
Umožňuje registraci a uložení až 20 uživatelských předvoleb
Umožňuje zadání údajů pacientských dat přes klávesnici, která je součástí dodávky
Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě nebo videoendoskopu
Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující Full HD, ICG a PDD 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS nebo CCD technologií
Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků a videa pomocí USB rozhraní, případně dodání separátní archivační jednotky. Záznam musí být ovladatelný z kamerové hlavy. Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s. Podpora PACS (worklist, funkce Push).
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení
Automatické uzavření světelného výstupu po vyjmutí kabelu
2) Operační monitor | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 2 ks
Úhlopříčka min. 32“, medicínský atest
Rozlišení obrazu 3840 x 2160
Svítivost min. 650 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Umožňuje digitální dosažení - tzv. up-scaling rozlišení obrazu blízké rozlišení 4K UHD
Vstupy kompatibilní s kamerovou jednotkou
Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°
Umístění obou monitorů na centrálním a postraním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku
Podpora ALS
Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
Pozorovací úhel min. 178°/178°
3) 4K laparoskopická kamerová hlava | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
CMOS 4K kamerová hlava, medicínský atest
Očnicové uchycení pro teleskopy
Výměné objektivy nebo automatický focus pomocí laserového senzoru
Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování
Min. 2 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Autoklávovatelné (až 134°C) provedení
Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců
Váha max.: 300 g
Laparoskopická optika 4K, 30°, pr. 10 mm, vč. sterilizačního kontejneru (2 ks)
Světlovodný kabel, délka min. 3 m (2 ks)
4) lomená kamerová hlava | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Endoskopická HDTV kamerová hlava
Lomená, digitální ZOOM
1 chip, CCD technologie
Připojení k optikám standardních výrobců
Rotace kamerové hlavy s možností aretace
Možnost rotace zobrazeného pole
Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení
Min. 2 programovatelná ovládací tlačítka
5) Insuflátor | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Maximální průtok min. 45 l/ min
Musí mít automatickou kontrolu a regulaci insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta)
Indikátor stavu láhve s CO2
Rozsah tlaku 3-25 mm Hg
Volitelná rychlost průtoku uživatelem – min. 3 nastavené rychlosti nebo plynulé nastavení pomocí posuvníku na displeji přístroje
Musí obsahovat integrovanou funkci automatické evakuace mlhy a chirurgického kouře (tzv. desuflační režim) aktivací chirurgického nástroje ve spolupráci se stávající elektrokoagulační jednotkou ESG-400 nebo aktivní odsávání pomocí integrované odsávačky nezávislou na elektrochirurgické jednotce
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
Předehřev plynu před vstupem do pacienta
Součástí dodávky bude resterilizovatelná insuflační hadice s předehřevem 2 ks,resterilizovatelná insuflační hadice 4 ks, insuflační hadice s předehřevem sterilně balená 10 ks, desuflační hadice sterilně balená 100 ks, vysokotlaká hadice pro láhve s CO2 a antibakteriální filtr 100 ks
6) Oplachovací pumpa | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Oplachovací peristaltická pumpa
Ochrana proti přetlakování
Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství
Průtok: min 2 l/min,
Tlak do 400 mmHg
Držák pro upevnění na vozík
Součástí jsou resterilizovatelné (min. 20 sterilizačních cyklů) oplachové hadicové sety, 5 ks
7) Odsávací pumpa (možnost integrované odsávačky v oplachovací pumpě) | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka s všestranným využitím včetně stojanu nebo externího vozíku
Sací výkon min. 20 l/min
Dodávka včetně odsávací lahve – min 2 l, včetně nosného elementu pro upevnění lahve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě
Nastavení podtlaku
V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který je součástí dodávky
8) Multioborový elektrokoagulační generátor | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
Řízený výkonným multiprocesorem s měřením min. 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru, systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu
(čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití včetně módu pro bipolární morcelátor)
Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 390 W, monopolární min. 390 W s frekvencí 350-370 kHz
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
4 universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky, možnost výměna portu za jiný druh na místě (min. 6 různých typů portů pro monopolár a bipolár)
Zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm s možností autostartu, min. dva módy pro koagulaci velkých cév
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce
Pro všechny 4 porty volba autostaru a autostopu
Módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace se třemi různými výkony
Tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace).
Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje s úhlopříčkou min. 250 mm
Možnost uložení až 39 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
Dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací, měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
Přepínání mezi výkonem, připojenými nástroji, aktivací pomocí pedálu/ruční aktivací a dalšími parametry přímo z operačního pole na nástroji a na nožním pedálu
Součástí dodávky je 1 ks nožní dvojpedál a 1 ks nožní single pedál
2 ks Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm, čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu (v jedné čelisti je podélná drážka do které zapadá podélné ostří z druhé čelisti)
2 ks Resterilizovatelný nástroje pro koagulaci velkých cév do 7 mm, určený výrobcem pro min. 50 výkonů, automatické nastavení módu po připojení ke koagulaci, okénkové branže.
9) Přístrojový vozík | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1ks
Izolační transformátor
Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor
Kloubové stranově umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky
Držák infuzních vaků
Lišta pro připevnění odpadní nádoby
Manipulační madla
Antistatická povrchová úprava
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů
10) Hysteroskop | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1 sada
Hysteroskop diagnosticko-terapeutický
Diagnostický plášť o průměru max. 5,5 mm
Plášť pracuje v režimu kontinuálního proplachu, kdy tekutina proudí pracovní částí pláště hysteroskopu i při otevřeném odtoku a kdy proplach umožňuje vyčištění zanečištěné tekutiny uvnitř děložní dutiny. Odsávání tekutiny probíhá v koncové části pláště.
Umožňuje napojení standardních hadicových setů Olympus pro oplach pomocí male Luer-Lock koncovky
Plášť umožňuje napojení stávajících hysteroskopických optik
Pracovní délka tubusu pláště cca 180 mm.
Pracovní kanál pro semiflexibilní nástroje o průměru 5 Fr.
Integrovaná nebo separátní optika
Součástí nabídky je světlovodný kabel, pr. 2,5 - 3,5 mm určený pro optiky do pr. 5 mm, délka kabelu 3 m
Veškeré optiky, pláště a příslušenství jsou autoklávovatelné v parním autoklávu na 134° C
11) Bipolární hystero-resektoskop | ANO / NE | Hodnota / Popis
Celkový počet: 1 sada
Jednoduchá řezací klička (energie proudí mezi kličkou a pláštěm resektoskopu)
HD teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 12°, délka cca 190 mm, podpora funkce selektivního barevného zobrazování
Součástí nabídky je světlovodný kabel, pr. 2,5 - 3,5 mm určený pro optiky do pr. 5 mm, délka kabelu 3 m
Vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr max. 8.5 mm, připojení hadic pomocí konktorů s kohoutem
Rotační dvojventil pro single flow resekci v solném roztoku s obturátorem
Pasivní pracovní element
Vnitřní plášt' obsahuje vysoce odolnou keramickou izolační špičku
Ergonomický design a vyvážený nástroj pro minimalizaci únavy operatéra
Snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání - ,,zacvakávání", bez nutnosti šroubování nebo manuálního uzamykání
Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí
Možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku nebo misky
Možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt
Možnost připojení jehlové incizní elektrody
Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody
Resektoskop vč. teleskopu, HF kabelu a světlovodného kabelu jsou resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C
Systém zaručující kompatibilitu s nabízenou elektrokoagulační jednotkou
Systém zaručující možnost opakovaného použití s odolností vůči běžně užívaným typům dezinfekčních prostředků
Součástí nabídky je sterilizační kontejner plastový s víkem a vnitřním pořadačem,
Součástí nabídky je HF kabel bipolární pro připojení na nabízený HF generátor
Součástí nabídky je příslušenství nutné pro uvedení do provozu – pracovní resekční elektrody – klička resekční velká, jehlová incizní elektroda a kuličková koagulační elektroda
Zvlášť hodonocené parametry | ANO / NE | Hodnota / Popis
3-čipový 4K senzor kamerové hlavy s výměnnými objektivy
Zobrazení informací o nastavení a aktuálních hodnotách z pumpy, insuflátoru a světleného zdroje na všech monitorech a v záznamu po celou dobu výkonu
možnost připojení 3D videolaparoskopu
Systém „spark detection“ pro kontinuální účinek na tkáň – min. 68 cyklů během jedné periody (350 kHz)
Filtrace odsátého kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu, součástí originální hadice pro odsávání kouře schválené výrobcem
Podpora ICG zobrazení u 4K optik
Lomená kamerová hlava s možností rotace o 180° do rovného stavu
Lomená kamerová hlava: váha max.85g
Laparoskopická kamerová hlava: min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě