## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 9
Dodávka 2ks operačních světel
Účel použití a obecné požadavky
Součástí plnění je rovněž instalace a montáž
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Požadavky na přístroje světla pro 2 operační sály – 2 ks
Technické podmínky RAMENO1: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity nebo ambientní osvětlení na vrchu kupole)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO2: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity nebo ambientní osvětlení na vrchu kupole)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Příprava pro HD kamerový systém
Technické podmínky RAMENO3: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Ramono pro monitor 15" až 32", nosnost 4 kg až 20 kg
Obecné požadavky: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
Rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
Index podání barev min. Ra 96 pro všechny hodnoty
Plynulé nastavení průměru světelného pole nebo min. ve 4 krocích
Plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu nebo min. v 10 krocích
Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
Multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
Bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
Minimální tepelné vyzařování
Ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 5 kusů pro svítidlo
Snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
Snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
Možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
Elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
Napájení 230 V / 50 Hz
Automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
Životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
Zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
Možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
Garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci a montáž: | ANO / NE | Hodnota / Popis
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.