## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 13
Rozšíření RTG snímkovny
Účel použití a obecné požadavky
Rozšíření RTG snímkovny č. 3 o skiagrafický přístroj s přímou digitalizací na stropním závěsu s vertigrafem Zařízení vysoké kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu, stropní stativ pro RTG zářič, vertikální stativ s jedním plochým detektorem s vysokým rozlišením. Zařízení musí být vybaveno akviziční stanicí. Zařízení bude instalované do RTG snímkovny č. 3, kde bude provozován nezávisle na již nainstalované skiagraficko/skiaskopické sklopné stěně. Zařízení bude určeno primárně pro RTG snímkování plic u stojících pacientů a pacientů na lůžku.
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka RTG snímkovny
1) Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou | ANO / NE | Hodnota / Popis
Výkon: min. 65kW
Frekvence generátoru:min. 100 kHz
Výstupní napětí: minimální max. 40 kV, maximální min. 150 kV
Výstupní proud maximální min. 650 mA
Expoziční čas: od 1ms
Předvolba expozičních programů pro orgány
2) Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskop. stropním závěsu | ANO / NE | Hodnota / Popis
Malé ohnisko: max. 0,6 mm nebo menší
Velké ohnisko: max. 1,2 mm nebo menší
Max. výstupní napětí min. 150 kV
Tepelná kapacita anody min. 300 kHU
Tepelná kapacita zářiče min. 1,350 kHU
Závěs:
-podélný posun: min. 300 cm
-příčný posun: min. 150 cm
-vertikální pojezd a rotace okolo horizontální osy:
-manuál i motorický:
- výškový rozsah min. 160 cm
Totace rentgenky:
- okolo vertikální osy: min. ±150°
- okolo horizontální osy: min. ±115° s aret.po 90°
Primární clona:
-s digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod.
-se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací
-s motorickým i manuálním nastavením
-s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu
-s rotací min. ±45°
-s možností vyvolání poslední nastavené kolimace
-pacientská poziční kamera upevněná na cloně, s video live streamem na akviziční stanici pro ověření správnosti pozice pacienta před provedením expozice
3) Detektory a expozice | ANO / NE | Hodnota / Popis
Přenosný digitální plochý detektor ve vertigrafu i pro volné expozice na lůžku či vozíku
Vertigraf: Volný přenosný detektor:
-pevný detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm
-velikost pixelu detektoru max. 150 ųm
-technologie detektoru a-Si. Csl
-hloubka jasového rozlišení min. 16-ti bitová
-matrice detektoru aktivní min. 2300 x 2800
-DQE (0,05 lp/mm, RQA5) min. 70%
4) Dozimetrie | ANO / NE | Hodnota / Popis
Systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně
5) Pracovní místa | ANO / NE | Hodnota / Popis
Výškově motoricky stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku:
nejnižší poloha nad zemí max 35 cm
sklopný od –20° do +90°
vzdálenost detektor - deska stativu max. 6 cm
Expoziční automatika využívající libovolné navolení min. tří samostatných komůrek.
6) Ovládací pracovní stanice | ANO / NE | Hodnota / Popis
Stanice s možností zadávání pacientských dat v podobě All-in-one PC, s následným zpracováním digitálního obrazu:
- úprava kontrastu a jasu
- rotace, zvětšování
- filtrace
- označení stran obrazů a použité projekce
- komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS zadavatele – služby formátu DICOM 3
- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou
- Dotykový TFT displej:
o úhlopříčce min. 21“
s rozlišením min. 1600 x 1080 bodů
maximálním jasem min. 400 cd/m2
maximálním kontrastem min. 800:1
7) Komunikace s PACS a KIS zadavatele | ANO / NE | Hodnota / Popis
Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:
Store
Query/Retrieve
Modality Worklist
MPPS (Modality Performed Procedure Step)
Print
Send
8) Příslušenství | ANO / NE | Hodnota / Popis
Speciální pojízdný držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice
Rozvaděč pro RTG zařízení
Ochranné pomůcky pro pacienty - Bederní zástěrky s pružným úchytem (bez zapínání) v množství po jednom kusu od každé velikosti (např. S-XL)
Cenová nabídka dodavatele musí zahrnovat náklady na instalaci v tomto rozsahu:
1. Dodavatel provede instalaci poptávaného přístroje včetně potřebných stavebních úprav. včetně zabezpečení současného skiagraficko-skiaskopického systému MECALL proti poškození souvisejícím se stavebními úpravami (možno demontáží a následnou montáží a zprovozněním současného skiagraficko-skiaskopického systému, případně jiného adekvátního řešení k ochraně stávajícího stroje).
2. V případě, že bude nutný trvalý zásah do současného stropního závěsu, provede dodavatel přemístění současného monitorového stropního závěsu tak, aby zůstal nadále funkční.
3. Potřebné stavební úpravy pro kompletní instalaci nového přístroje včetně úprav podlah (podlahové kanály, antistatická podlaha) a stropu (demontáž podhledů v potřebném rozsahu a instalace nosníkové konstrukce pro uchycení stropního závěsu).