## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 14
Dodávka SONO Gynekologie - Porodnice
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj vysoké výkonnostní kategorie musí umožnit kvalitní transabdominální a transvaginální vyšetření v gynekologii a porodnictví. Současně bude vybaven technologií pro 3D/4D prenatální vyšetření v reálném čase. Přístroj musí být vysoce mobilní, dobře převozitelný, s rychlou dobou startu. Bude vybaven Full HD plochým monitorem. Přístroj musí umožňovat automatickou optimalizaci zobrazovacích parametrů ve všech druzích provozu, tedy ve 2D, v Dopplerských zobrazeních, 3D a 4D. Přístroj bude vybaven lineární sondou pro použití v ortopedii včetně měření úhlů
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Ultrazvukový přístroj pro potřeby Gynekologicko porodnického oddělení
Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | ANO / NE | Hodnota / Popis
Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm
Požadavky na obslužný panel:
-výškově a stranově stavitelný (nezávisle na monitoru)
-součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
-vysunovací textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz
Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm (vyšetření obtížných pacientů)
Komplexní programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace
Modul pro 3D a 4D prostorové zobrazení plodu v reálném čase včetně rozsáhlých programových možností zpracování 3D/4D prostoru v reálném i offline režimu
Program pro měření úhlů pro vyšetření dětských kyčlí
Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení:
-B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm
-Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
-Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min.rozsah +/- 30°)
-Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
-Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
-Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice
Programové vybavení pro kardiologické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu
Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí-studený start do 50 sec., standby start do 15 sec.
B/W printer s digitálním vstupem
Požadované ultrazvukové sondy
-Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–8 MHz
-3D/4D konvexní sonda pro prenatální vyšetření v rozsahu min. 2 – 9 MHz
-Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz
-Vysokofrekvenční konvexní sonda pro v rozsahu min. 1–10 MHz pro vyšetření v I. Trimestru
-Lineární sonda pro použití v ortopedii (vyšetření dětských kyčlí) v rozsahu min. 5–14 MHz a aktivní šíří vyšetření min. 55 mm.