Příloha č. 5 - specifikace

Specifikace minimálních technických a provozních požadavků na centrálního míchání kyselého dialyzačního koncentrátu pro hemodialyzační pracoviště:

| - Úpravna vody: |  |
| --- | --- |
| Technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | 2 typy roztoku |
| Skladovací tanky technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | 4ks |
| Objem každého skladovacího tanku technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | min. 750 l |
| Systém pro rozvod namíchaných typů kyselého dialyzačního koncentrátu ze skladovacích tanků k jednotlivým odběrovým místům na dialyzačním sále | 2 typy roztoku |
| Technologie pro centrální míchání kyselých dialyzačních koncentrátů musí být kompatibilní s reverzní osmózou a její předúpravou | Ano |
| Rekonstrukce smyčky permeátu v provedení PEX – A 25*3,7mm (metráž dle obhlídky) | Ano |
| Instalace 2 smyček pro kyselý koncentrát v provedení PE 12x2 mm (metráž dle obhlídky, 2 smyčky barevně odlišené) | Ano |
| Přípojné zjednodušené panely pro dialyzační sály a do technické místnosti, které obsahují přívod permeátu, odpad a přívod 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů včetně rychlospojek | 11 ks |
| Veškeré potřebné hadicové protikusy k rychlospojkám pro 12 dialyzačních monitorů (permeát, odpad, 2x koncentrát) | Pro 12 monitorů |
| Zařízení pro validaci správného namíchání roztoku | Ano |
| Minimální objem 1 namíchané dávky | Min 450 l |