- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technické podmínky

| Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy) |  |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Jednoznačný název a typ modelu přístroje |  |

| Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře |
| --- | --- | --- |

| Podpora sektorových a lineárních sond typu matrix (maticových sond) a konvexních sond pro všechny zobrazovací modality Parametr upraven na základě provedené předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) nebo sond širokopásmových (pracujících s celým frekvenčním rozsahem) |  |  |
| Možnost rozšíření o 3D vyšetření pomocí abdominální a pomocí matrixové lineární sondy Parametr upraven na základě provedené PTK |  |  |
| Použití nejmodernějších technologií ultrazvukového zobrazení (např. softwarový beamforming) |  |  |
| Softwarové vybavení pro provádění kompletního radiologického vyšetření včetně vyšetření orgánů dutiny břišní, cév, malých částí a MSK systému |  |  |
| Zobrazení |  |  |
| 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – minimálně 4 harmonické frekvence na konvexní a lineární sondě nebo s možností zastoupení jednotlivých frekvencí u širokopásmové (broadband) technologie Parametr upraven na základě provedené PTK |  |  |
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) |  |  |
| PW doppler, možnost automatického nastavení úhlové korekce |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler) |  |  |
| Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření |  |  |
| Kompaundní (Compound) zobrazení na lineárních a konvexních sondách, zobrazení redukující ultrazvukové „spekle“ |  |  |
| Možnost rozšíření o 3D zobrazení pro abdominální a vaskulární aplikace |  |  |
| Možnost rozšíření o BiPlane živé zobrazení |  |  |
| Možnost rozšíření o 4D color živé zobrazení |  |  |
| Možnost rozšíření o MPR zobrazení |  |  |
| Možnost rozšíření o real-time synchronizované volumové zobrazení a fúzi zobrazených objemů s vyšetřením provedeným na CT, MRi na displeji ultrazvukového přístroje, umožňující i magnetickou navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech pro lineární, sektorovou, konvexní i endorektální sondu. |  |  |
| Integrované baterie umožňující stand-by mód a náběh přístroje do 20 sekund po přivezení *Zadavatel nepřipouští řešení integrované baterie v podobě externího záložního zdroje |  |  |
| Postprocessing |  |  |
| Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní radiologická měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry |  |  |
| Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry – formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici |  |  |
| Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat |  |  |
| Sondy |  |  |
| 2D konvexní sonda – sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, optimálně ve dvou rovinách - matrix, velikost zobrazované výseče více jak 100°. V kmitočtovém rozsahu min. 1–5 MHz *Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí |  |  |
| 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem středních frekvencí, harmonické zobrazení. V kmitočtovém rozsahu min. 3–9 MHz |  |  |
| Matrixová 2D lineární sonda pro vyšetření měkkých částí a tzv. small parts, harmonické zobrazení. V kmitočtovém rozsahu min. 4-22 MHz (možná kombinace sond splňující tento požadovaný min. frekvenční rozsah) |  |  |
| Možnost rozšíření o multiplanární 4D abdominální sondu typu matrix sonda, použitelná pro všechny běžné zobrazovací módy*. V kmitočtovém rozsahu min. 1–6 MHz *Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel), tzv. plovoucí ovládací panel ve třech směrech, monitor nezávisle na přístroji stavitelný ve třech osách s úhlopříčkou min 22“ (možnost vyšetřování vsedě u nízkého lůžka i ve stoje) s max. velikostí diagnostické výseče min. 20x30 cm. Parametr upraven na základě provedené PTK |  |  |
| Min. 4 aktivní konektory pro připojení sond. Parametr upraven na základě provedené PTK |  |  |
| Integrovaný HDD o velikosti min. 1TB |  |  |
| LCD pomocná dotyková obrazovka – min. 10,4“ Parametr upraven na základě provedené PTK |  |  |
| Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace |  |  |
| Integrované reproduktory |  |  |
| Úprava TGC pomocí mechanických prvků a rovněž pomocí dotykového displeje |  |  |
| Přímý výstup přístroje na integrovanou termotiskárnu. Termotiskárna součástí dodávky |  |  |
| Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |
| Schopnost zabezpečení FULL servisu na 5 let po skončení záruky |  |  |
| Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby) |  |  |