## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
CTG telemetrie pro Porodnici
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Telemetrická stanice připojitelná ke kardiotokografům a kompatibilní se stávajícími kardiotokografy Avalon zajišťující bezdrátové snímání karditokografických parametrů rodiček | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Musí umožňovat dvoukanálové snímání dvojčat s možností rozšíření na trojčata | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monitorování děložních stahů (TOCO) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snímání srdeční frekvence plodů (FHR) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatická detekce pohybu plodů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přímé snímání EKG plodu skalpovou elektrodou (DECG) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snímání pulzu matky z TOCO sondy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost přímého měření nitroděložního tlaku (IUP) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost snímání EKG matky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Voděodolné sondy s krytím min. IP68, možnost použití ve sprše a vaně: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* 2x US sonda pro dvojčata | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
* 2x 1x TOCO sonda s konektorem pro skalpovou elektrodu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost doplnění telemetrické sondy pro snímání srdeční frekvence plodu, srdeční frekvence matky a děložních stahů pomocí jednorázové adhezivní elektrody na základě signálů EKG a EMG - vhodné především pro matky s vysokým BMIIndikace úrovně nabití baterie sondy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Stanice sloužící zároveň jako nabíječka baterií sond | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kapacita baterie v sondách min. 10 hodin monitorování | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky