## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Videoendoskopická sestava pro Interní oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Videoprocesor včetně zdroje světla
LED zdroj světla – endoskopická jednotka musí být vybavena světelným zdrojem s 5-LED technologií | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednoduché napojení endoskopu do videořetězce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické uložení předchozího nastavení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úzkopásmového zobrazení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), TXI (Texture and Color Enhancement Imaging), EDOF (Extended Depth of Field) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení velikosti zobrazení + Zoom 1,2 a 1,5x | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení zvýraznění obrazu, kontrastu – minimálně 2 možnosti, barevného odstínu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstup: analogový VBS composite a Y/C, digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného dotekového panelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Archivace obrázků – pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM rozhraní - možnost nepřímého napojení do NIS (např. Endobase systém) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech stupních | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesorem (CV-190), s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF-Q165L, CF-Q165L, CF-Q165L, CF-Q165L) a horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-Q165, GIF-Q165, GIF-Q165), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopie.
Medicínský 32“ LCD monitor
4K ultra HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití sflexibilními endoskopy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhlopříčka minimálně 32“ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
HDTV rozlišení obrazu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Antireflexní úprava | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Certifikace MDE | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka
Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monopolární i bipolární koagulace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Základní frekvence cca. 430 kHz | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Maximální výstup cca. 120 W | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání výstupu nožním pedálem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dotykový displej | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odsávací pumpa
Odsávací vakuové čerpadlo | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vakuometr | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mikrobiofiltr | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odsávací láhev 2,5 litru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Držák pro přenášení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nominální vakuum 85 kPa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výkon minimálně 20 L/min | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Oplachová peristaltická pumpa
Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Průtok maximálně 230ml/min přes přídavný oplachový kanál | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Držák pro přenášení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nádoba na vodu - obsah cca. 2 l, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Insuflační řídící jednotka
Maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení časovače | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kontrola minimálního tlaku 0,3 MPa v láhvi | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístrojový vozík
Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vybavený isolačním transformátorem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Minimálně dvě kolečka musí být bržděná | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Alespoň pět polic, minimálně jedna výsuvná | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Držák alespoň pro dva endoskopy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nahrávací zařízení
Hardware: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Medical PC: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Windows 10 Pro | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Minimálně RAM 8GB, minimálně SSD 256 GB | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Minimálně 4 USB konektory | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
LAN 100/1000Mbps, WIFI b/g/n/ac | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vstupy 3G-SDI, DVI, Composite, S-Video | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstupy DVI / HDMI / DisplayPort | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Medical monitor: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Úhlopříčka minimálně 23“ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
VESA zavěšení | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dotyková vrstva | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vstupy/výstupy: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DVI / HDMI / Display port / VGA | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
USB | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Audio jack | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Software: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Certifikovaný SW jako zdravotnická pomůcka ve třídě IIb | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání skrze rozhraní: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Webové aplikace (PC, TABLET) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kamerové hlavy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Klávesnice, myš | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dotyková obrazovka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nahrávání snímků a videí: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Formát ve FULL HD (HD ready) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podpora DICOM verze 3.0 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podporovaný formát snímku JPEG | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podporovaný formát videa MPEG4 (H.264) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Start/stop vytvoření videa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zachycení snímku ve videu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podpora nahrávání z více zdrojů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Střih videa, výřez z videa | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ořezání a rotace snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kategorizace záznamů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Lokalizace a popis diagnózy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uložení lokalizace a popisu do DICOM formátu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podpora komunikace s PACS: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Příjem Q/R | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odesílání STORE | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Worklist MWL | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Napovídání pacientských údajů z PACS | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazení uložených dat: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vestavěný webový DICOM prohlížeč | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podporované formáty zobrazení: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
PDF | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
SR | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
JPEG, PNG, TIFF | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
MPEG2, MPEG4, AVI | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce prohlížeče: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Import dat | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Export dat | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Střih a ořez videí | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vypalování | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Tisk | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přeposílání dat skrze ePACS | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky