## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Videokolonoskop pro Interní oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625- 32). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie EDOF (Extended Depth of Field). Technologie EDOF umožňuje pozorování s extrémní hloubkou ostrosti díky nepřetržitému širokému ostření, spolu s již známou technologií Dual Focus současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomocí výjimečné, nové, optické technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků s různými ohniskovými vzdálenostmi. Paprsky jsou pak promítnuty současně na obrazový snímač. Řídicí jednotka systému EVIS X1 obrazy spojí a vytvoří jeden obraz s extrémně širokou hloubkou ostrosti. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice videokolonoskopu v těle pacienta | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Videokolonoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Optický systém: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zorné pole – minimálně 170° (v Normal modu – hloubka pole 3 – 100 mm) a minimálně 160° (v Near modu – hloubka pole 1,5 – 5,5 mm) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Směr pohledu přímý pohled | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hloubka pole minimálně 1,5 – 100,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mód Normal – hloubka pole 3 – 100 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mód Near – hloubka pole 1,5 – 5,5 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zaváděcí tubus: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zevní průměr tubusu maximálně 13,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pracovní délka minimálně 1600,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Celková délka maximálně 2100,0 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ohybová část – rozsah angulace: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nahoru minimálně 180° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dolů minimálně 180° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Doprava minimálně 160° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Doleva minimálně 160° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přídavný oplachový kanál – požadován | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se stávajícím automatickými dezinfektory (miniETD2 Plus GA, miniETD2 Plus GA), který se nachází na pracovišti zadavatele Nemocnice Písek, a.s.