## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Neuromonitor pro Chirurgické oddělení
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
K intraoperační monitoraci motorických hlavových nervů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Čtyřkanálový nebo osmikanálový přístroj (monitorace až osmi různých motorických nervů či větví motorických nervů během jedné operace) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zadávání dat pomocí vyobrazené klávesnice na dotykové obrazovce nebo připojené externí klávesnice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zvukové signály | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Stimulace do 30 mA | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výstupem neuromonitorace EMG křivka s hodnotami amplitud i latencí | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uložení výstupních dat na externí USB disk ve formátu PDF | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
V menu přístroje možnost volby procedury dle typu plánované operace a monitorovaného nervu včetně doporučení umístění elektrod | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení vlastní procedury monitorace motorických nervů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ilustrované návody zobrazované na obrazovce přístroje k jednotlivým operačním procedurám s umístěním elektrod | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Přednastavené doporučené hodnoty intenzity stimulace a stimulačního prahu pro jednotlivé typy operačních výkonů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost automatické periodické stimulace nervus laryngeus recurrens | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost změny proudu ve stimulační sondě ze sterilního pole (pomocí inkrementační sondy) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Paralelní zapojení monopolárního i bipolárního stimulátoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost monitorace při bipolární kauterizaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Sonda ztlumení nežádoucího artefaktu způsobeného monopolární kauterizací | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost propojení s operačním mikroskopem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
detekce artefaktů s jejich následným barevným a zvukovým odlišením případně s jejich odstraněním ze záznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadno mobilní kompaktní přístroj | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pacientský simulátor pro účely testování funkcí přístroje a nácviku obsluhy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Elektrody integrované v těle endotracheální trubice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zaškolení a technická pomoc při prvních zákrocích součástí dodávky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky