Příloha č. 5c – specifikace předmětu plnění

1) Mobilní přístroj pro Interní oddělení

Multioborová konfigurace (zásadní pro interní obor), výborné zobrazení kardiologické, abdominální, cévní,

Přenosný ultrazvukový přístroj typu laptop

Plochý min. 15“ displej s rozlišením min. 1400x1050 s automatickou úpravou jasu dle zatemnění místnosti

Min. 18.000 digitálních kanálů

Dynamický rozsah více jak 170 dB

Snímkovací frekvence pro B-mód je vyšší jak 500 Hz

Váha přístroje do 8 kg

Přístroj napájený z elektrorozvodné sítě s vlastním záložním zdrojem umožňujícím provedení minimálně 30 minut trvajícího vyšetření nezávisle na elektrorozvodné síti

přístroj musí být schopen stejné funkce při provozu jak na baterii, tak při síťovém připojení

interní hard disk s kapacitou disku min. 512 GB

multioborové softwarové vybavení včetně kompletní kardiologie

schopnost uložení RAW dat (nativních dat) na interní hard disk k dalšímu zpracování

softwarové vybavení umožňující kompletní standardní měření a analýzu v 2D, M-mode, všech dopplerovských modalit včetně tkáňového dopplerovského zobrazení

EKG modul a EKG kabel

M mód s možností úhlově nezávislého kurzoru v reálném čase

PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě

PW doppler včetně HPRF módu na všech sondách

CW doppler

tkáňový doppler na kardio sondách

automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského zobrazení

2D zobrazení, harmonické zobrazení na všech sondách, technologie širokopásmového (broadband) zpracování 2D obrazu

kompaundní a trapezoidní zobrazení na lineární sondě

barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler a angio doppler)

simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase

Možné rozšíření o protokol zátěžové echokardiografie

paměťová smyčka přístroje o velikosti více jak 2.000 snímků

video výstup pro uživatelské připojení externího monitoru (VGA,DVI, HDMI) se standardním rozlišením

DICOM výstup pro připojení k DICOM serveru, rychlost datového přenosu minimálně 1000 Mb/s a vyšší.

Export dat umožňující komprimovaný digitální záznam echokardiografického vyšetření ve formátu DICOM a RAW dat na USB, nebo CD/DVD

Přístroj musí obsahovat trackball pro ovládání přístroje a nastavení TGC a LGC pomocí mechanických táhel

výškově nastavitelný mobilní stolek s multiport adaptérem umožňujícím současné připojení min. 3 sond a s možností bezpečného odložení sond

SONDY:

širokopásmové (tzv. broadband) sondy

sektorová sonda s harmonickým zobrazením a možností vícenásobné fokusace, monokrystalová technologie elementů sond, kmitočtový rozsah cca 1-4,5 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, M-mode, barevný Doppler, pulzní Doppler, kontinuální Doppler, pulzní tkáňový Doppler)

lineární sonda pro vaskulární ultrasonografii použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, M-mode, barevný Doppler, pulzní Doppler, kontinuální Doppler), kmitočtový rozsah min. 3-12 MHz, velikost aktivní plochy max. 38 mm, včetně příslušného softwarového vybavení echokardiografu

konvexní sonda pro abdominální vyšetření, min. kmitočtový rozsah: 1 – 5  MHz; monokrystalová technologie elementů, možnost vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy;

lineární sonda pro vyšetření karotid a periferních cév s možností vícenásobné fokusace s kmitočtovým rozsahem min. 5-12 MHz, harmonické zobrazení, velikost aktivní plochy min. 50 mm

možnost rozšíření o 3D/4D transesofageální echokardiografickou sondu umožňující simultánní multiplanární zobrazení, 4D full-volume real-time a multi-beat zobrazení, včetně možnosti použití barevného dopplerovského zobrazení u všech výše uvedených modalit a možnost rozšíření o příslušný specifický software 3/4D; sonda musí být dále použitelná i pro ostatní zobrazovací módy (2D, M-mode, pulzní Doppler, kontinuální Doppler, tkáňový Doppler).

2) Stacionární přístroj pro Interní oddělení

přístroj nový, nepoužitý

přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení do 20 sekund

poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +-90°) poloha obslužného pultu

mobilní přístroj s váhou bez periferií do 90 kg

printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje

min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.

vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie)

maximální snímkovací frekvence vyšší jak 1800 snímků/sekundu

dynamický rozsah min. 280 dB

frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 20 MHz

4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu

sondové konektory typu pinless

Full HD plochý monitor (rozlišení min.  1920x1080) s úhlopříčkou minimálně 21,5“ a maximální velikostí zobrazované výseče větší jak 20x30 cm

B-mode na základních frekvencích

B-mode na harmonických frekvencích

PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v min.  rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz

CW – kontinuální doppler s maximální detekovatelnou rychlostí více jak 18 m/s

barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz

barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

funkce detekce velmi pomalých toků – technologie microflow imaging, superb micro-vascular imaging apod.

barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí

úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení

technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních

úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje

rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:

DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist

display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru

připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi

zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)

uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky až 10 minut

zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti

jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním

přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu

Přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje

B/W printer s digitálním vstupem

možnost rozšíření o TEE sondu a real-time 3D zobrazení pomocí této sondy

Ultrazvukové sondy:

Všechny sondy jsou širokopásmové s pinless konektory:

sektorová sonda technologie signle krystal pro kardiologické a TCD vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, 2D, PW, CW, High-PRF, TDI, harmonické zobrazení, maximální velikost výseče min. 90°

konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 2-6 MHz, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler

lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4-12 MHz, velikost aktivní plochy do 40mm

3) Mobilní přístroj pro ARO

Mobilní přístroj, typ tablet s výhodou

Min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem

Možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě, bateriový provoz min. 30 min

Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice, ovládání přístroje přes standardní trackball

Kvalitní 2D zobrazení a citlivý barevný Doppler

Uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení

Automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler a CW Doppler

Standardní výpočty, základní měření (délka, plocha, objem..)

Funkce plynulého zvětšení  obrazu (ZOOM) s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

Harmonické zobrazení na sondě

Sonda: Lineární multifrekvenční sonda min. 4.5 – 12 MHz, možnost nastavení nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků

Příslušenství: mobilní výškově nastavitelný transportní vozík