Příloha č. 5e – specifikace předmětu plnění

Technická specifikace dodávané videokolonoskopické věže

Videoprocesor pro koloskopickou věž:

- rozlišení min. FullHD (1920 × 1080 px) s podporou dodaných videoendoskopů

- ovladádací rozhraní – dotykový displej

- duální zobrazení – 2 zobrazení paralelně

- virtualní chromoendoskopie

- zobrazení v úzkém světelném spektru

- integrovaný záznam ve formátu FullHD foto a video s ukládáním na interní nebo externí zařízení (USB) min. ve formátu bmp, jpg (obrázky) a MOV, avi (video).

- pořizování fotografií bez přerušení záznamu videa v rozlišení až 1920×1080 px

- stopky

- elektronický zoom s minimálně dvojnásobným přiblížením

- automatické řízení jasu

- potlačení odlesků v obraze

- obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10

- xenonový zdroj světla – výkon min 300 W

- rozměry max. 400 x 205 x 520 mm / váha do 21,5 kg

- Kompatibilní se stávajícími kolonoskopy Pentax( EC-3890FK, EC-3890Li, EC38-i10L)

Přístrojový endoskopický vozík:

- mobilní se čtyřmi kolečky, z toho min. Bržděná

- madla pro snadnější manipulaci

- min. pět polic, minimálně jedna výsuvná

- držák alespoň pro dva endoskopy

- polohovatelné rameno na monitor s uchycením VESA

- homologovaná zásuvka 230 V/50hz (min. 6ks)

- přívod pro vozík min. 3 m

- centrální vypínání přívodu proudu pro zásuvky na vozíku

- držák pro CO2 láhev

LCD monitor :

- úhlopříčka minimálně 27“

- fullHD rozlišení obrazu

- minimální kontrast 1000:1

- certifikace jako zdravotnický prostředek

- zobrazovací úhel min 160°

- svítivost min 300 cd/m^2

- antireflexní úprava

- možnost zavěšení pomocí VESA standardu

Odsávací pumpa:

- ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- odsávací vakuové čerpadlo

- odsávací láhev min. 1,5 litru z resterilizovatelného materiálu

- držák láhve

- nominální vakuum - min. 80 kPa

- výkon min. - 20 l/min

- hadice vč. koncovek

- jednorázové sáčky (min. 100 ks, či jedno balení splňující minimální počet ks)

- jednorázové hadice (min. 100 ks, či jedno balení splňující minimální počet ks)

Kolonoskop:

- vnější průměr do 13.3 mm.

pracovní kanál 3,8 mm

- pracovní délka min. 1700 mm.

- celková delka 2016 mm

- úhel zobrazení min. 140°

- zorné pole 4-100mm

- rozsah angulace - nahoru a dolů  min 180/180° min.   Doprava a doleva  min. 160/160 °

- kompatibilta s výše uvedeným nově pořizovaným videoprocesorem.

- schopnost úzkopásmového zobrazení nebo virtuální chromoendoskopie

Barevný  CCD čip pro snímání HD+ obrazu