Příloha č. 5f – specifikace předmětu plnění

Technická specifikace dodávané sušící skříně a dezinfektorů

Dezinfektor pro 2 endoskopy:

- fungující na bázi kyseliny peroctové s možností jdnoduchého přenastavení na glutaraldehyd

kontinuální, nikoliv úsekový, test těsnosti po celou dobu chodu

- automatické zastavení při zjištění netěsnosti endoskopu nebo při poruše

- rychlost celého cyklu zakončeného profouknutím kanálů maximálně 20 min

čelní otevírání

- integrovaný HEPA filtr H14 pro sušení kanálů sterilním vzduchem

- integrovaná jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody

- speciální přípojka na mytí distálních konců videoduodenoskopů

- ovládání přes dotykový panel se zobrazení informace o délce mytí

- závěrečné vnější sušení endoskopu

- integrovaná tiskárna a čtečka čárových kódů

- použití běžné vodovodní přípojky a elektrického přívodu 220 V

- vyhovující české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma EN ISO 15883-1/4)

- maximální rozměry v milimetrech:  šírkas/hloubka/výška v mm 750/700/1650

- softwarová kompatibilita s nabízenými sušícími skříněmi a mycím dezinfektorem

- kompatilita s endoskopickou technikou Pentax a Olympus.

Sušící skříň:

- možnost uložení minimálně 8 endoskopů.

- doba uložení minimálně 30 dnů.

- ovládání pomocí dotykového barevného displeje.

- možnost připojení na medicinální plyn nebo vlastní kompresor na stlačený vzduch.

- Hepa filtr minimálně H14

- přídavný topný systém.

- kompatibilita s endoskpy výrobců Pentax a Olympus, které jsou na pracovišti.

- průtok vzduchu pro vnější sušení endoskopů minimálně 100l/min.

- otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi.

- uzavřený systém zamezující vniknutí i drobných předmětů a prachu, a to i v případě výpadku elek. Energie.

- čtečka a tiskárna čárových kódů.

- maximální šířka přístroje 970 mm.

softwarová kompatibilita s nabízenými dezinfektory