Příloha č. 5h – specifikace předmětu plnění

3 ventilátory pro dlouhodobou ventilaci a 1 transportní ventilátor

Minimální technické požadavky na ventilátor pro dlouhodobou ventilaci:

Vybavení ventilačními režimy – CMV, A/CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP, CPAP+PS, CPAP+VG, PRVC, zálohová „apnoe ventilace“ - (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada).

Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

Neinvazivní ventilace ve všech režimech ventilace.

Elektronický PEEP minimálně 0 – 40 cm H2O.

Dechový objem 20 – 2500 ml.

Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

Intuitivní a pohodlné ovládání – i v případě mokrých či mastných rukou.

Nastavitelná kompenzace odporu tubusů.

Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem, nastavitelná doba nebulizace.

Integrovaná volumetrická kapnometrie.

Monitorace koncentrace CO2 na konci výdechu, eliminace velikosti mrtvého prostoru, součástí dodávky alespoň jedno CO2 čidlo použitelné na všech přístrojích.

Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně 3 křivky.

Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau.

Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence inspirační i expirační, P01, expirační časová konstanta, automatické měření autoPEEPu.

Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, inspirační, expirační, dechová frekvence.

Neinvazivní ventilace (NIV) jako samostatný mód, dostupný pro všechny ventilační režimy objemově a tlakově řízené ventilace s ochranou při odpojení masky, tolerancí vysokých netěsností a automatickou kompenzací.

Grafické zobrazení a interpretace plicní mechaniky s kalibrací na konkrétního pacienta.

Možnost rozšíření o plně automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou VT, f, etCO2. Diagnostika typu ventilace pacienta (normální ventilace, hypoventilace, tachypnoe, centrální hypoventilace, insuficientní ventilace) a její trend.

Vyjímatelný inspirační ventil.

Možnost rozšíření o modulární měření a vizualizace regionální distribuce ventilace v reálném čase pomocí elektroimpedanční tomografické metody včetně monitorace tracheálního tlaku (Ptrach).

Statická analýza plic pomalým průtokem s automatickým určením inflexních bodů a možností referenční křivky.

Aktivní tepelný zvlhčovač s vyhříváním inspirační větve dýchacího okruhu.

Sterilizovatelný flow senzor, neexpirující kyslíkový senzor.

Mobilita přístroje – součástí dodávky vozík pod přístroj.

Barevný LCD display minimálně 15“, ovládání pomocí dotykové obrazovky a otočného ovladače a alarmy v českém jazyce, provoz na baterii minimálně 30 min.

Minimální technické požadavky na transportní ventilátor:

Plicní ventilace při přepravě pacienta.

Základní ovládání funkcí přístroje pomocí otočných ovladačů v kombinaci s hardwarovými tlačítky.

Ventilační režimy: objemově řízená ventilace, objemově řízená ventilace assist/control, objemově řízená ventilace synchronizovaná, intermitentní zástupová - tlakově řízená ventilace, tlakově podporovaná ventilace, ventilace kontinuálním pozitivním přetlakem.

Monitorace : číselně minutová ventilace, dechový objem, dechová frekvence, FiO2, tlak v dýchacích cestách (min. PEEP, Ppeak), EtCO2.

Akustické a optické alarmy všech sledovaných parametrů.

Přístroj umožňuje připojení na láhev obsahující stlačený O2.

Nastavitelný PEEP min.v rozmezí 0 – 20 mbar.

Dechový objem nastavitelný min. od 100 ml.

Dechová frekvence nastavitelná min. v rozmezí 5 – 40 / min.

Plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 minimálně v rozmezí 40 až 100 % s krokem 1 %.

Nastavitelná citlivost flow triggeru min. 3 - 10 L/min.

Jednoduché a rychlé ovládaní za pomoci otočných ovladačů a centrálního otočného ovladače, menu v českém jazyce.

Dobrá čitelnost kontrastní obrazovky i při přímém osvícení.

Integrované madlo na těle přístroje pro transport přístroje osobou s možností jeho zavěšení ventilátoru na lůžko při transportu.

Nastavení základních ventilačních parametrů (VT, RR, Pmax a FiO2) pomocí určených otočných ovladačů (bez použití dalších tlačítek/potvrzení) pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu.

Bateriový provoz na minimální dobu 240 min. při plné baterii.