Příloha č. 5i – specifikace předmětu plnění

3 kusy anesteziologického přístroje včetně anesteziologického monitoru

Minimální technické požadavky:

Anesteziologický přístroj

Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem.

Jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace.

Rychlý test těsnosti po výměně pacientských okruhů (max. do 3 min.).

Polouzavřený, aktivně vyhřívaný, těsný pacientský ventilační systém s odtahem přebytečných plynů.

Ventilační režimy: objemově řízená ventilace, tlakově řízená ventilace, manuální ventilace.

Automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi.

Dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml.

Možnost okamžitého uvedení přístroje do provozu.

Možnost použití přístroje obejitím testu přístroje v akutních případech.

Aktivně vyhřívaný ventilační systém.

Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu.

Paramagnetické měření O2.

Automatická identifikace použitého anestetika.

Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu.

Ukazatel spotřeby anestetika.

Zobrazení minimální alveolární koncentrace, přepočet na věk pacienta.

Možnost vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů – low flow a minimal flow – a ukazatel využití čerstvé směsi.

Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství (nádoba na sekrety, nádoba na odsávaný materiál, odsávací hadice minimálně 1,5 m dlouhá).

Pojízdné provedení s bržděnými kolečky.

Pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením.

Dotyková ovládací obrazovka integrovaná v těle přístroje s otočným ovladačem min. 15“.

Připojení přístroje k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2, vakuum + zálohové připojení k tlakovým lahvím, umístěným na přístroji – držáky na 2 ks tlakových lahví o objemu 10 l.

Možnost osazení dvou nezávislých odpařovačů inhalačních anestetik, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů – nutná kompatibilita se stávajícími odpařovači – rozteč 2“ (Auto Exclusion). V případě nekompatibilní rozteče uchazeč dodá společně s anesteziologickým přístrojem vždy 2 ks odpařovačů (pro Sevofluran a Desfluran) ke každému přístroji.

Anesteziologický monitor vitálních funkcí:

Barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 15“ s možností současného zobrazení všech základních měřených parametrů, software v českém jazyce.

Monitorace: EKG + ST analýza, SpO2, NIBP, 1x invazivní krevní tlak, respirace, 1x teplota, dodávka včetně příslušenství pro všechny měřené parametry (ekg kabel, SpO2 čidla, manžety na NIBP, teploměr).

Shodný dodavatel monitoru i anesteziologického přístroje, který garantuje plnou kompatibilitu dodávaného monitoru a anesteziologického přístroje, zejména bezproblémovou komunikaci mezi nimi.

Monitor od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj, kvůli bezchybné komunikaci a sdílení dat s výhodou.

Akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti.

## Hodnotící kritéria:

70% Nabídková cena za celý předmět plnění.

10% Hodnocený technický parametr 1 – Elektrický pohon  – (ANO - 100b., Ne - 0b.).

10% Hodnocený technický parametr 2 – Automatické probuzení a zapnutí přístroje s plně automatickým otestováním bez interakce personálu  (ANO 100b., NE 0b.).

10% Hodnocený technický parametr 3 – Možnost urgentní ventilace pacienta s využitím inhalačních anestetik i při vypnutém přístroji, včetně následného urgentního uvedení přístroje do provozu s následným přepnutím do řízené ventilace. (ANO - 100b., NE – 0b.).