## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Digitální skiagrafie pro Radiologické oddělení – 2 kusy
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Určeno k provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Se stropním zavěšením rentgenky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Se 2 plochými digitálními detektory | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S autopozicemi | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S autotrackingem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S automatickým stitchingem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S expoziční automatikou | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič:
Parametry generátoru, nastavení primární clony včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou automaticky navoleny výběrem orgánových programů na systémové konzole | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Uživatelsky konfigurovatelné orgánové programy s volbou min. 30 programů pro každé pracovní místo | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vysokofrekvenční generátor o pracovním výkonu min. 80 kW | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozsah pracovního napětí minimálně 40 až minimálně 150 kV, s možností velmi krátkých expozic pro snímkování novorozenců | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu alespoň 10–800 mA o Expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl, vertikální stativ) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rentgenka s rotační anodou o vysoké tepelné kapacitě anody minimálně 400 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2 MHU a výkonem odpovídající generátoru. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dvě ohniska rentgenky o velikosti maximálně 0,6 a maximálně 1,2 mm a výkonech minimálně 40 a 100 kW | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Primární symetrická clona čtvercového formátu se světelným znázorněním nastaveného primárního pole RTG svazku technologií LED (clona je ovládána ručně pomocí otočných knoflíků nebo je její rozevření automaticky přednastaveno individuálně v každém anatomickém programu), laserový lokalizátor, tři přídavné filtry (o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu, možné v kombinaci s hliníkem), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
KAP metr – systém pro měření a zobrazení plošné kermy měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s možností exportu dat do PACS v DICOM hlavičce snímku a odděleně v souhrnném strukturovaném radiačním protokolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Autopoziční systém pro motorizovaný přesun zářiče vůči RTG nářadí (vůči vertikálnímu stativu i vyšetřovacímu stolu) dle předvolených autopozic, jež jsou automaticky navoleny výběrem orgánových programů na systémové konzole | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rentgenka je vůči detektoru centrována i při změně polohy nářadí (vertikálního stativu nebo vyšetřovacího stolu), pokud to není zrušeno obsluhou, funkce autotracking | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Stropní závěs s RTG zářičem na teleskopickém sloupu pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Podélný a příčný pojezd stativu v souladu s rozměry vyšetřovny, min. však 300 cm v každém směru o Výškové nastavení stativu s rentgenkou minimálně v rozsahu 175 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rotace rentgenky okolo vertikální osy minimálně 330°, okolo horizontální osy minimálně 270°, s aretací po 90° o Barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10″ s automatickým zachováním čitelnosti díky vodorovnému obrazu i při naklápění, s možností ovládání v lékařských rukavicích, na čelní straně krytu RTG zářiče | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Displej musí zobrazovat identifikační údaje vyšetřovaného pacienta, alfa a beta úhel náklonu rentgenky, ohniskovou vzdálenost, zvolenou snímkovací techniku a základní fyzikální parametry vyšetření (napětí, proud, expoziční čas, zvolenou kombinaci komůrek expozičního automatu a zařazenou přídavnou filtraci) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Antikolizní systém pro všechny osy pohybu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezdrátový ovladač pro spouštění automatických pozic systému | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vyšetřovací stůl
Výškově nastavitelný elevační stůl se dvěma teleskopickými sloupy a s volným prostorem pod plovoucí vyšetřovací deskou | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nosnost stolu minimálně 300 kg o Motorizovaný vertikální rozsah pohybu v rozsahu minimálně 350 mm o Plovoucí deska o velikosti min. 240x80 cm s minimální absorpcí záření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Příčný pohyb plovoucí desky stolu: minimálně ± 120 mm, podélný pohyb plovoucí desky stolu: minimálně ± 600 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detektorový vozík s bucky jednotkou s expoziční automatikou s minimálně 3 komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou minimálně 52 lp/cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detektorový vozík s funkcí autotracking pro synchronizaci se stropním závěsem pro udržení centrace rentgenky se středem (nebo jiným bodem) detektoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nožní spínač pro ovládání aretace plovoucí desky stolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dokovatelný ruční ovladač pro ovládání aretace plovoucí desky stolu a výškové nastavení stolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Mechanický držák pro upevnění detektoru při provádění bočných RTG projekcí o Digitální flatpanel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI čtvercového formátu o detekční ploše minimálně 41 x 41 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
o Detektor umožňující bezdrátový režim pro možnost vyjmutí z detektorového vozíku (bucky jednotky) pod plovoucí deskou vyšetřovacího stolu pro případ snímkování na lůžku. Po návratu do detektorového vozíku (bucky jednotky) je akumulátor detektoru automaticky dobíjen a komunikace s akviziční stanicí neprobíhá pomocí wifi, nýbrž prostřednictvím kabelového rozhraní integrovaného v dobíjecím konektoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Velikost obrazového pixelu maximálně 140 μm o Odolnost proti prachu a vodě minimálně IP57 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hmotnost detektoru včetně vloženého akumulátoru maximálně 3,5 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Virtuální mřížka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadná zaměnitelnost detektorů ve vyšetřovně pro periodické střídání pozic detektoru v RTG nářadí pro rovnoměrnější opotřebení (mechanické, či tvrdou snímkovací technikou) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Náhradní akumulátor detektoru 1ks | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vertikální stativ
Výškově nastavitelný vertikální snímkovací stativ s možností ručního i motorizovaného vertikálního pojezdu v rozsahu minimálně 185 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
S možností motorizovaného sklápění v rozsahu minimálně -20° až minimálně +90° o Nastavení minimální vzdálenosti středu detektoru od podlahy maximálně 33 cm nad podlahou | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detektorová zásuvka s bucky jednotkou s expoziční automatikou s minimálně 3 komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou minimálně 52 lp/cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce autotracking pro synchronizaci se stropním závěsem pro udržení centrace rentgenky se středem (nebo jiným bodem) detektoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nožní spínač pro ovládání vertikálního pohybu stativu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dokovatelný ruční ovladač pro ovládání vertikálního stativu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Digitální flatpanel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI čtvercového formátu o detekční ploše minimálně 41 x 41 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detektor umožňuje bezdrátový režim pro možnost vyjmutí z detektorové zásuvky (bucky jednotky) vertikálního stativu pro případ snímkování na lůžku. Po návratu do detektorové zásuvky (bucky jednotky) je akumulátor detektoru automaticky dobíjen a komunikace s akviziční stanicí neprobíhá pomocí wifi, nýbrž prostřednictvím kabelového rozhraní integrovaného v dobíjecím konektoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Velikost obrazového pixelu maximálně 140 μm o Odolnost proti prachu a vodě minimálně IP57 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hmotnost detektoru včetně vloženého akumulátoru maximálně 3,5 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Virtuální mřížka | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadná zaměnitelnost detektorů ve vyšetřovně pro periodické střídání pozic detektoru v RTG nářadí pro rovnoměrnější opotřebení (mechanické, či tvrdou snímkovací technikou) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Náhradní akumulátor detektoru 1ks | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
automatický stitching
Automatická akvizice i následné SW spojení dílčích RTG snímků páteře nebo dlouhých kostí končetin do jednoho výsledného snímku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost provedení stitchingu vleže na stole | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost provedení stitchingu vestoje u vertikálního stativu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Speciální stativ pro stitching – opora pro pacienta s transparentní deskou, schůdkem a rentgenkontrastním měřítkem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zpracování obrazu
Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací pro online harmonizaci jednotlivých RTG snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
PC, průměrný výkon CPU min. 5580 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, s diskem SSD pro systém a kapacitou minimálně 500 GB pro obrazová data. Gigabitová síťová karta. Klávesnice, myš, kompatibilní řešení s OS Windows | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
LCD monitor Full HD, 16:9, s DICOM křivkou o úhlopříčce min. 22″ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výběr vyšetřovacího protokolu z anatomického obrazce nebo strukturovaného seznamu, automatický výběr následujícího předvoleného protokolu po každé expozici | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost přerušení vyšetření, odeslání dílčích snímků a jeho pozdější dokončení. Mezi tím lze provádět jiná vyšetření. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odlišné nastavení postprocesingu pro různé protokoly | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Provedení jednoho vyšetření s jediným snímkem s nutností maximálně 5 kliknutí (obsahuje výběr pacienta z worklistu, volbu protokolu, odeslání do PACS) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost uživatelského přizpůsobení ovládání, názvy protokolů v českém jazyce o Postprocesing: jas, kontrast, zoom, měření, libovolná rotace, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez, výběr anatomického pohledu, zobrazení dávky, nástroje pro měření, vkládání textu a značek, Po celou dobu vyšetření jsou uživatelům poskytovány údaje o plošné dávce, včetně parametrů generátoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Pokročilý postprocesing: zpracování obrazu na základě předvolené projekce zvýraznění hran, nástroje k dosažení kontrastně vyváženého obrazu ve všech oblastech (včetně těch kontrastně hraničních). | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Virtuální mřížka (SW pro potlačení nežádoucích artefaktů ze sekundárního záření u snímků bez sekundární clony) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatický alternativní postprocesing bez nutnosti opakování expozice. Automatická produkce minimálně dvou kopií snímku s odlišným podáním (např. „tvrdý“ + „měkký“ plicní snímek + snímek se zaměřením na zavedený centrální žilní katetr) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost provádět jiná vyšetření v jakékoliv fázi postprocesingu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Systém musí být schopen vyhodnocovat počet jednotlivých snímků u každého anatomického protokolu, počet opakovaných expozic a důvod opakování za časové období nebo podle typu anatomického protokolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení expozice manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC a předvoleného protokolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rychlost zobrazení snímku v náhledu do 3 s, dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 6 s | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatický oddělený export vyřazených snímků o Expoziční index pro kontrolu adekvátní expozice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Export expozičních parametrů z rtg systému v DICOM hlavičce obrazu + strukturovaný report o dávce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM 3,0 (Storage, Print, Send, Modality Worklist, MPPS), kompatibilita a komunikace (export) s PACS, NIS (RIS), možnost záznamu na CD/DVD | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Náhled obrazu zahrnuje i expoziční parametry – kV, mAs, součin kermy a plochy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM tagy: Exposure index (0018,1411) Target exposure index (0018,1412), Deviation index (0018,1413) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky o Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Digitální mobilní skagrafický přístroj s detektorem
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 30 kW | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Akviziční stanice je ovládána dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 17“ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Displej je integrovaný v těle RTG přístroje. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Motorizovaný pojezd vpřed i vzad | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Orgánové programy: minimálně 10 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Součástí přístroje je DAP metr – zobrazení a uložení hodnoty dávky do snímku a následná archivace v PACS | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Primární symetrická clona čtvercového formátu se světelným znázorněním nastaveného primárního pole RTG svazku technologií LED (clona je ovládána ručně pomocí otočných knoflíků) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bateriový provoz – nejlépe lithiová baterie přístroje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost snímkování přístrojem z nabité baterie, ale i při připojení do sítě 230 V | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Tepelná kapacita anody minimálně 140 KHU | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dvě ohniska o rozměru max. 0,7 mm a max. 1,3 mm¨ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Teleskopické rameno rentgenky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Orgánová automatika | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání – bezdrátově či na kabelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozsah napětí na rentgence alespoň 40-125 kV s možností volby po 1 kV | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozsah mAs: v rozsahu minimálně 0,32 až 320 mAs | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hmotnost RTG maximálně 450 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Šířka RTG maximálně 70 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Otočné rameno rentgenky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Maximální přípustná výška rentgenu: 1950 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rotace rentgenky alespoň +/-130° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rotace sloupu alespoň +/-270° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení výšky ramene v rozsahu alespoň 680-1950 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení délky ramene v rozsahu alespoň 710-1200 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezdrátový detektor
Plochý digitální detektor pro přímou digitalizaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rozměr aktivní plochy detektoru minimálně 41 x 41 cm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Odolnost vůči tekutinám minimálně IPX7 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Režim s vnitřní pamětí minimálně 50 snímků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Maximální velikost pixelu 150 μm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hloubka akvizice minimálně 14 bitů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1 – v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) pro 0,0 Lp / mm,1Gy a jakosti spektra RQA 5 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Technologie detektoru – Amorfní křemík (a-Si), CsI scintilátor | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Hmotnost detektoru včetně vloženého akumulátoru maximálně 3,5 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zatížitelnost pacientem minimálně 150 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Náhradní akumulátor detektoru – minimálně 1ks | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Zpracování obrazu
LCD monitor Full HD o úhlopříčce minimálně 17“ | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dvoupásmová Wifi pro komunikaci RTG přístroje s detektorem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dvoupásmová Wifi pro komunikaci RTG přístroje s PACS | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Rychlost zobrazení snímku v náhledu do 5 s | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 10 s | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Expoziční index pro kontrolu adekvátní expozice | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Náhled obrazu zahrnuje i expoziční parametry – kV, mAs, součin kermy a plochy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost nastavení expozice manuálně nebo automaticky prostřednictvím předvoleného protokolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatický alternativní postprocesing bez nutnosti opakování expozice. Automatická produkce minimálně dvou kopií snímku s odlišným podáním (např. „tvrdý“ + „měkký“ plicní snímek + snímek se zaměřením na zavedený centrální žilní katetr) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Postprocesing: jas, kontrast, zoom, měření, libovolná rotace, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez, výběr anatomického pohledu, zobrazení dávky, nástroje pro měření, vkládání textu a značek | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výběr vyšetřovacího protokolu z anatomického obrazce nebo strukturovaného seznamu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost uživatelského přizpůsobení ovládání, názvy protokolů v českém jazyce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Export expozičních parametrů z rtg systému v DICOM hlavičce obrazu + strukturovaný report o dávce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM 3,0 (Storage, Print, Send, Modality Worklist, MPPS) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kompatibilita a komunikace (export) s PACS, NIS (RIS) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost záznamu na USB flash disk | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
DICOM tagy: Exposure index (0018,1411) Target exposure index (0018,1412), Deviation index (0018,1413) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky