## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Defibrilátor (1x) pro JIP
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Přenosný bifázický defibrilátor pro dospělé, kompaktní, s monitorem, váha do 8 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Klinické režimy provozu: monitor; manuální externí defibrilace; synchronizovaná kardioverze, externí (transkutánní) stimulace, režim AED | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Stimulace v režimu na vyžádání nebo fixním s nastavitelnou frekvencí a velikostí stimulačního proudu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Volba energie výboje min. od 1 do 200 J | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Krátká doba nabíjení (200J při bateriovém provozu do 6 sek) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Měření impedance kůže pacienta a automatická úprava velikosti výboje podle impedance | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
LCD displej o velikosti min. 7“, zobrazující 3 křivky, numerické hodnoty a provozní údaje | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce včetně hlasových povelů u AED režimu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Manuální externí defibrilační elektrody (pádla) použitelná k podání výboje a snímání EKG křivky včetně srdeční frekvence a s integrovanými elektrodami pro děti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nalepovací multifunkční elektrody pro provádění defibrilace (manuální i AED režim), stimulace, kardioverze a monitorování pro dospělé | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Indikátor kvality kontaktu elektrod (pádel) s pokožkou pacienta na pádlech i na displeji | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monitorování EKG (3 svody) se zobrazením křivek, srdeční frekvence a detekce stimulátoru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Monitorování SpO2 prstovým čidlem | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Neinvazivní měření krevního tlaku s možností nastavení automatického cyklování měření | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické testy připravenosti i při vypnutém stavu - indikátor použitelnosti | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavitelné alarmy pro všechny monitorované parametry s možností selektivně alarmy vypnout nebo ztlumit | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrovanýzapisovačumožňujícítiskalespoň:EKGkřivka,trendyvitálníchfunkcí,přehled událostí, sumář úkonů, provozní kontroly a stavový protokol | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Provoz při napojení do elektrické sítě 230V/50Hz i z interního vyjímatelného akumulátoru (Lithium-Ion) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Integrované dobíjení akumulátoru v přístroji, indikační LED kontrolka na předním panelu, signalizace stavu nízkého napětí baterie | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kapacita baterie: minimálně 100 výbojů (200J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ochrana proti průniku velmi drobných cizích předmětů a stříkající vodě, tedy minimálně IP44 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání v českém jazyce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Návod v českém jazyce | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Příslušenství: | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
1 pár externí defibrilační elektrody (pádla) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
1 pár multifunkčních nalepovacích elektrod pro manuální i AED režim | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
EKG kabel 3/5 včetně svodů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
SpO2prstovéhočidlo | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
NIBP hadice a 3 velikosti manžet pro dospělé | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Baterie (interní akumulátor) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Papír do zapisovače | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky