Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Skiaskopicko-skiagrafický komplet s C-ramenem |  |  |  |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| Plně digitální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s C ramenem s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu |  |  |  |
| Určený pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, perimyelografie, biopsie, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu, flebografie a dalších výkonů v rozsahu celého těla pacienta, včetně DSA zobrazení |  |  |  |
| Systém umožňující jakékoliv projekce vleže i vestoje, bez nutnosti překladu pacienta, přístup k pacientovi ze všech stran |  |  |  |
| Přístroj, který je vybavený nejnovějšími dostupnými HW a SW nástroji pro minimalizaci radiační zátěže pacientů a personálu za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno příslušenstvím, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s "Atomovým" zákonem (zákon č. 263/2016 Sb.). |  |  |  |
| Stativ s integrovaným C ramenem a vyšetřovacím stolem |  |  |  |
| Motoricky posuvné C rameno s nezávislým výškovým nastavením a možností rotace kolem vyšetřovacího stolu, s levostranným uchycením stolu |  |  |  |
| Motorické pohyby C ramena: |  |  |  |
| - podélný posun v rozsahu min. 160 cm | min. 160 cm |  |  |
| - rotace RAO/LAO min. ± 130° | min. ± 130° |  |  |
| - angulace CRA/CAU min. ± 45° | min. ± 45° |  |  |
| - rychlost motorických pohybů min. 12°/s | min. 12°/s |  |  |
| Motorické pohyby vyšetřovacího stolu: |  |  |  |
| - výškové nastavení stolu v rozsahu min. 70–110 cm od země | min. 70–110 cm |  |  |
| - posun v příčném směru min. 45 cm | min. 45 cm |  |  |
| Motorické pohyby C ramena spolu se stolem: |  |  |  |
| - otočení kolem svislé osy v rozsahu ± 90° | ± 90° |  |  |
| Deska vyšetřovacího stolu v šířce min. 55 cm, | min. 55 cm |  |  |
| Omyvatelná matrace |  |  |  |
| Pokrytí pacienta aktivní plochou detektoru v podélném směru min. 190 cm | min. 190 cm |  |  |
| Pracovní zatížení vyšetřovacího stolu min. 200 kg ve všech polohách | min. 200 kg |  |  |
| Celková bezpečná pracovní zátěž stolu min. 300 kg (hmotnost pacienta + příslušenství + zatížení při resuscitaci KPR atd.) | min. 300 kg |  |  |
| Motorický posun digitálního plochého detektoru (změna ohniskové vzdálenosti) |  |  |  |
| Možnost volby umístění rentgenky – pod nebo nad vyšetřovacím stolem |  |  |  |
| Antikolizní senzorový systém s duplicitním jištěním (senzory na krytu clony a detektoru) |  |  |  |
| Zdroj RTG záření |  |  |  |
| Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční RTG generátor: |  |  |  |
| - nominální výkon min. 80 kW | min. 80 kW |  |  |
| - rozsah napětí 40–125 kV | 40–125 kV |  |  |
| - podporující automatické nastavení skiagrafických a skiaskopických parametrů AEC a automatiku ATR (automatic tube-voltage regulator) |  |  |  |
| Vysokoobrátkový RTG zářič: |  |  |  |
| - 3 ohniska odpovídajícího výkonu - nejmenší ohnisko o velikosti max. 0,3 mm (dle IEC 603336) - největší ohnisko o výkonu min. 65 kW (při předehřevu 250-300 W – dle IEC 60613) - tepelná kapacita anody min. 1,2 MHU | 3 ohniska max. 0,3 mm min. 65 kW min. 1,2 MHU |  |  |
| Kolimátor s primárními obdélníkovými clonami, automatickými polopropustnými clonami a klínovými filtry s možností jejich otáčení |  |  |  |
| Automatická volba přídavné filtrace RTG záření v ekvivalentu min. 0,2 mm Cu pro snížení celkové dávky záření | min. 0,2 mm Cu |  |  |
| Funkce naprogramování a vyvolání min. 20 vyšetřovacích pozic plně automatického nastavení systémových projekcí (komplexní nastavení C-ramena, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu) | min. 20 vyšetřovacích pozic |  |  |
| Vysokoobrátkový RTG zářič, vysoký skiaskopický výkon, vysoká tepelná kapacita anody pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení |  |  |  |
| DAP metr – měření, zobrazení a záznam celkové plošné i povrchové dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu |  |  |  |
| Radiation Dose Structured Report |  |  |  |
| Akvizice a obrazové zpracování |  |  |  |
| Dynamický plochý detektor: |  |  |  |
| - velikost aktivní plochy – min. 1100 cm2 | min. 1100 cm2 |  |  |
| - možnost otáčení (není vyžadováno pro čtvercové detektory) |  |  |  |
| - maximální rychlost snímání - min. 30 obr./sec | min. 30 obr./sec |  |  |
| - velikost obrazového bodu - max. 160 µm | max. 160 µm |  |  |
| - obrazový výstup v matrici - min. 4,5 Mpx v hloubce 16 bit. | min. 4,5 Mpx |  |  |
| - DQE (Detective Quantum Efficienty) – min. 70 % při 0 lp/mm (RQA5 dle normy IEC 62220) | min. 70 % |  |  |
| - ZOOM – min. 4x zvětšení | min. 4x |  |  |
| Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním a archivací obrazu, s možností jednotlivého snímku a scén, se všemi moderními vyšetřovacími módy: |  |  |  |
| - rozlišení min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci v matrici | min. 1024x1024/12 bit |  |  |
| - záznamová kapacita min. 25 000 obrazů v plném rozlišení na pevný disk | min. 25 000 obrazů |  |  |
| Standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (změna jasu a kontrastu, eliminace pohybových artefaktů, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.) |  |  |  |
| Plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz: |  |  |  |
| - volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-15 pulsů/s | min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-15 pulsů/s |  |  |
| - možnost volby pulzní rychlosti a dávky přímo od vyšetřovacího stolu |  |  |  |
| Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 20 s při maximální frekvenci na pevný disk s následnou možností exportu v DICOM formátu | min. 20 s |  |  |
| Akvizice s možností volby nativního i DSA provozu v reálném čase: |  |  |  |
| - volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-7 obr./s | min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-7 obr./s |  |  |
| - rozlišení a zobrazení v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit | min. 1024x1024/12 bit |  |  |
| - funkce manuálního i automatického „Pixel Shiftu“, ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem) |  |  |  |
| Nastavení clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření |  |  |  |
| Zařízení, vybavené nejmodernější dostupnou technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření, zahrnující veškeré potřebné hardwarové a/nebo softwarové prvky dle konkrétního nástroje výrobce | Uvést popis řešení |  |  |
| Ovládání systému a zobrazení |  |  |  |
| Ovládání všech funkcí C ramena, hloubkových clon i stolu přímo od vyšetřovacího stolu s možností umístění ovládacího zařízení přímo na stůl nebo na mobilní vozík |  |  |  |
| Ovládání všech funkcí C ramena, hloubkových clon i stolu přímo z ovladovny |  |  |  |
| Dvě samostatné ovládací konsole počítače s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie, akvizice a C-ramene přímo od vyšetřovacího stolu a z ovladovny |  |  |  |
| Ve vyšetřovně: |  |  |  |
| - 2 x vysoce kontrastní diagnostické monitory s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, pro „LIVE“ a „REF“ RTG obraz, umístěné na posuvném stropním čtyřmonitorovém stativu s výškově nastavitelným a otočným ramenem (certifikované jako zdravotnický prostředek) | rozlišení: min. 1,2 MPx, úhlopříčka: min. 19“, svítivost: bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m², odchylka: max. 15 % |  |  |
| - 2 x medicínský barevný monitor s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 250 cd/m²) pro „UZV“ a „ENDO“ obraz na monitorovém stativu (certifikované jako zdravotnický prostředek) | rozlišení: min. 1,2 MPx úhlopříčka: min. 19“, svítivost: bílé min. 250 cd/m² |  |  |
| - Možnost zrcadlení obrazu na medicínský monitor z diagnostické stanice v ovladovně |  |  |  |
| V ovladovně: |  |  |  |
| - 1 x kontrolní vysoce kontrastní diagnostický monitor s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, pro „LIVE“ RTG obraz | rozlišení: min. 1,2 MPx, úhlopříčka: min. 19“, svítivost: bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m², odchylka: max. 15 %, |  |  |
| Archivace obrazových scén a jednotlivých obrazů na USB nebo CD-R/DVD ve Windows kompatibilním formátu (JPEG, BMP, AVI) a DICOM formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD-R/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně |  |  |  |
| Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, SR (Structured report) |  |  |  |
| Možnost připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s PACS a NIS zadavatele |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Rozvaděč pro připojení zařízení do elektrické sítě |  |  |  |
| UPS – krátkodobý záložní zdroj pro možnost pokračování provozu multifunkčního kompletu (pohyby C ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) po dobu min. 5 minut při výpadku sítě | min. 5 minut |  |  |
| Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom |  |  |  |
| LED bodové operační světlo homogenně osvětlující operační pole - na stropním výškově nastavitelném pohyblivém a otočném ramenu, jehož nastavení lze provést prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla, s intenzitou světla minimálně 100 000 lux, index podání barev (CRI) min. 95 Ra | Min. 100 000 lux, CRI min. 95 Ra |  |  |
| Operační světlo a ochranné stropní stínění musí být umístěno na stejné kolejnici se dvěma rameny (jedno pro světlo, druhé pro stínění) pro snadnější manipulaci |  |  |  |
| Certifikovaný ochranný protiradiační štít lékaře na stropním otočném a výškově nastavitelném stativu (ekvivalent 0,5 mm Pb, o velikosti minimálně 75 x 60 cm s výřezem pro tělo pacienta), vykrývající vyšetřujícího ve všech obvyklých pozicích během vyšetření | ekvivalent 0,5 mm Pb, o velikosti minimálně 75 x 60 cm s výřezem pro tělo pacienta |  |  |
| Radiační ochrana – spodní a horní clony z Pb gumy, uchycené na lištu stolu (ekvivalent 0,5 mm Pb) |  |  |  |
| Opěrka na ruku pacienta pro infuze |  |  |  |
| Držák nohou a ramenní opora při sklápění pacienta do trendeleburgovi polohy |  |  |  |
| Veškeré potřebné komponenty pro přímé ovládání pohybů desky stolu |  |  |  |
| Sada sterilního krytí pro ovládací a technické prvky, clonu a detektor |  |  |  |