## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Dodavatel (název, sídlo, IČO)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelu přístroje
Medicínský účel: Velkoobjemová centrifuga sloužící k separaci jednotlivých složek od dárců plné krve.
Číslo položky | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Kapacita min. 12 ks setů krevních čtyř-vaků s filtrem (zadavatel využívá vaky výrobce Fresenius Kabi ,kat. č. CQ32250, nabízený přístroj musí být kompatibilní pro tyto vaky)
2 | Typy centrifugových vaků – troj-vaky, čtyř-vaky, čtyř-vaky s filtrem
3 | RCF min. 4500 x g
4 | min. 9 akceleračních a min. 12 deceleračních stupňů
5 | Chlazení bez použití fluor-chlorovaných uhlovodíků (CFC-Free)
6 | Nastavitelná teplota po 1° min. od – 10 °C do + 30 °C
7 | Výkyvný rotor (zajišťující bezpečnost práce obsluhujícího personálu)
8 | Součástí dodávky sada vyvažovacích závaží
9 | Bezúdržbový indukční motor
10 | Dodávka včetně příslušenství nezbytného pro provoz (rotor+kardany+vložky do kardanů, příp. jiné)
11 | Konfigurovatelné parametry otáček a centrifugační síly (RCF, RPM)
12 | Garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení
13 | Automatický přepočet RCF/RPM
14 | Interní paměť pro min. 10 programů nastavitelných uživatelem
15 | Programy chráněny heslem proti přepsání
16 | Detekce inbalance
17 | Detekce přehřátí motoru
18 | Dvojitý zámek víka centrifugy
19 | Možnost manuálního otevření víka centrifugy v případě výpadku napájení
20 | SW kompatibilní s Windows 10 k zobrazení průběhu a parametrů centrifugace, identifikace centrifugovaných vaků a obsluhy součástí dodávky
21 | Součástí dodávky čtečka čárových kódů, která bude sloužit k identifikaci centrifugovaných vaků a obsluhy
22 | Připojení přístroje do LIS (STAPRO) k přenosu informací z centrifugy do LIS (pokud je potřeba k připojení přístroje do LIS PC, musí být toto PC součástí dodávky)
23 | Technické řešení k zajištění odpružení centrifugy
24 | Pracovní výška pro manipulaci obsluhy s vaky max. 1,1 m (dodavatel doplní skutečnou hodnotu)
25 | Hmotnost do max. 500 kg
26 | Napájení max. 3x400V/50 Hz (dodavatel doplní skutečnou hodnotu)
27 | Plná provozuschopnost při připojení k 3x16A jističi, charakteristiky C
Další požadavky
28 | Záruční doba 24 měsíců
29 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
30 | Nutnost validace či kalibrace
31 | Schopnost zabezpečení servisu - respektive garance náhradních dílů, opravy po dobu 5 let po skončení záruky
32 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
33 | Veškeré příslušenství a doklady nutné k zahájení provozu
34 | Dodávka do 20 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy