Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů |  |  |  |
| Účel použití: Uložení, sušení a skladování flexibilních endoskopů na oddělení gastroenterologie. |  |  |  |
| Zařízení umožňující uložení, sušení a následné skladování minimálně 16 kusů flexibilních endoskopů, požadovanou kapacitu je možné zajistit dvěma zařízeními vedle sebe za podmínek dodržení maximálních možných rozměrů zařízení | uložení, sušení a následné skladování min. 16 kusů flexibilních endoskopů |  |  |
| Maximální rozměry: šířka max. 270 cm, hloubka max. 54 cm, výška max. 250 cm | šířka max. 270 cm, hloubka max. 54 cm, výška max. 250 cm |  |  |
| Plně kompatibilní s flexibilními endoskopy používanými na pracovišti (Olympus, Pentax), i s endoskopy dalších předních výrobců, min. Fujifilm |  |  |  |
| součástí dodávky musí být sady adaptérů pro připojení endoskopů Olympus a Pentax, min.: Olympus: - videoduodenoskopy 1x TJF-Q190V, 1x TJF-Q180V - videogastroskopy 3x GIF-H185 , 1x GIF-1100, 1x GIF-1TQ160 - videokolonoskopy 2x CF-HQ190L, 2x CF-H185L, 1x CF-H180AL Pentax: - 1x ultrazvukový videogastroskop EG38-J10UT |  |  |  |
| Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce |  |  |  |
| Sušení kanálů endoskopu stlačeným medicinálním vzduchem |  |  |  |
| Sušení povrchu endoskopu stlačeným filtrovaným vzduchem (HEPA filtr) |  |  |  |
| Průhledné dveře pro optickou kontrolu |  |  |  |
| Ovládací panel s indikací průběhu sušení |  |  |  |
| Zobrazení obecných informací, min.: - Teplota - Tlak - Vlhkost |  |  |  |
| Alarmová hlášení se zvukovým upozorněním, min. na otevřené dveře, na vyjmutí endoskopu před usušením apod. |  |  |  |
| Zabezpečení skříně proti neoprávněnému vniknutí |  |  |  |
| Musí být vybavena výstupem pro připojení externí tiskárny pro tisk protokolu, nebo musí disponovat integrovanou tiskárnou | uvést způsob provedení |  |  |
| Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |