## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Dodavatel (název, sídlo, IČO)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelu přístroje
Medicínský účel: Porodní lůžko pro Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní požadavky
1 | Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
2 | Ložná plocha lůžka minimálně 200x85 cm, vnější rozměry maximálně 225x100 cm
3 | Bezpečná provozní zátěž minimálně 240 kg
4 | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-100 cm pro bezpečný nástup rodičky a ergonomickou polohu pro porodníka
5 | Elektricky polohovatelná ložná plocha - nezávisle nastavitelný minimálně zádový a pánevní díl
6 | Integrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel), nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech
7 | Výškově stavitelný a naklopitelný podnožní díl s možností rychlého zasunutí/vysunutí pod ložnou plochu pro porodní fázi, tj. bez nutnosti jeho odnímání
8 | Antibakteriální bezešvé polstrování, snadno a rychle odnímatelné pro jednoduchou očistu a dezinfekci
9 | Integrované sklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i personál
10 | Oboustranně integrovaná odnímatelná nebo sklopná ruční madla pro rodičku
11 | Integrovaná posuvná nerezová miska minimálně 4,5 l
12 | Ruční ovladač pro rodičku/personál
13 | Rychlé nastavení porodního lůžka v případě nenadálých situací (např. Trendelenburg - protišoková pozice, CPR)
14 | Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
15 | Oboustranně integrovaný držák infuzního stojanu
16 | Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
17 | Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
18 | Možnost výběru alespoň z 5 barevných variant
Příslušenství
1 | Infuzní stojan výškově stavitelný
2 | Podhlavník výškově stavitelný
3 | Oboustranně bezpečnostní LED podsvícení lůžka
4 | Oboustranně univerzální eurolišta
5 | Odnímatelné hlavové čelo lůžka
6 | Podpůrná čalouněná hrazda s držákem
7 | Lékařská židlička výškově stavitelná
Další požadavky
1 | Záruka 24 měsíců
2 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
3 | Schopnost zabezpečení servisu - respektive garance náhradních dílů, opravy po dobu 5 let po skončení záruky
4 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
5 | Dodávka do 10 týdnů po podpisu smlouvy