## Příloha č. 1
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technické podmínky - Část 1
Dodavatel (název, sídlo, IČO)
Výrobce
Jednoznačný název a typ model přístroje
Medicínský účel: Anesteziologický přístroj (v počtu 1 kus) určený k sedaci, anestezii a ventilaci novorozenců, dětí i dospělých pacientů při vyšetření na přístroji magnetické rezonance
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Anesteziologický přístroj určený k sedaci, anestezii a ventilaci novorozenců, dětí i dospělých pacientů při vyšetření na přístroji magnetické rezonance
2 | Elektronicky řízený pneumatický ventilátor nebo elektronicky řízený s elektronickým pohonem pro ventilaci dětí i dospělých
3 | Barevný displej o minimální úhlopříčce 6,5“
4 | Low-flow a minimal flow provozní režim
5 | Ventilační režimy: PCV, PSV, SIMV nebo SIMPV, Manuál, Spontánní
6 | Nastavitelný dechový objem minimálně v rozsahu 20 – 1400 ml
7 | Nastavitelný počet dechů minimálně v rozsahu 4 – 60 dechů/ min
8 | Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně v rozsahu 4 – 20 cm H2O
9 | Nastavení I:E v rozsahu 3:1 až 1:4
10 | Inspirační tlak PSV v rozsahu 5 – 50 hPa
11 | Monitorace ventilačních parametrů: Tlak PEAK, plateau, PEEP, dechový a minutový objem, tlaková křivka
12 | Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace jedním ovládacím prvkem(přípusný dvojklik či jiné bezpečnostní opatření)
13 | Self test
14 | Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu a zapnutí režimu standby
15 | Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – O2, N2O, vzduch
16 | Připojení k tlakovým nádobám s medicinálními plyny – O2, N2O, vzduch
17 | Pacientský okruh lehce odnímatelný
18 | Absorber CO2 snadno vyjímatelný a doplnitelný
19 | Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2 součástí nabídky
20 | Průtokoměry O2, N2O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a elektronickým vypínáním
21 | Lišta Selectatec pro připojení 2 odpařovačů s jištěním proti nechtěné současné aplikaci
22 | Odpařovač MRI komplatibilní pro podávání Sevofluranu
23 | Možnost odvodu přebytečných plynů do centrálního odsávání
24 | Systém akustických a optických alarmů (alarmy min. pro funkce: tlak a objem a pokles O2, stav baterie)
25 | Monitorace tlaků v rozvodu
26 | AGSS (odsávání anest.plynů)
27 | Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu z bronchů
28 | Dobíjecí baterie s kapacitou minimálně 30 minut plného provozu při výpadku el. sítě – součástí nabídky
29 | Kompatibilita do 1,5T
30 | Přístroj pojízdný s aretací
31 | Pracovní plocha na dokumenty
Monitor
32 | Monitor kompatibilní do MRI 1,5T bez jakýchkoliv omezení
33 | Monitorace pacientů všech věkových kategorií
34 | Bezdrátová komunikace
35 | Bezdrátové EKG 2 kanály a SpO2
36 | EtCO2
37 | Bezdrátová komunikace s informačním portálem - barevný dotykový LCD displej ovládání monitoru (pro zajištění neustálého přehledu o fyziologických funkcích pacienta i mimo vlastní MR vyšetřovnu)
38 | Datové připojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Příslušenství k přístroji
39 | 10 ks jednorázové pacientské hadice pro dětské pacienty
40 | 10 ks ednorázové pacientské hadice pro dospělé pacienty
41 | 2 ks autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2
42 | Tlakové hadice na připojení přístroje k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů a tlakovým lahvím
Další požadavky
43 | Záruční doba 24 měsíců
44 | Provádění BTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
45 | Interval provádění BTK (1 rok/2 roky – doplní dodavatel)
46 | Manuál v českém jazyce (textová i elektronická verze)
47 | Schopnost zabezpečení pozáručního servisu na 5 let po skončení záruky
48 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
49 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
50 | Dodávka do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy