## Příloha č. 1
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technické podmínky - Část 3
Dodavatel (název, sídlo, IČO)
Výrobce
Jednoznačný název a typ model přístroje
Medicínský účel: Anesteziologický přístroj nižší třídy (v počtu 2 kusů) pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci, děti a dospělí
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí
2 | Výběr ventilačních režimů –VC, PCV, Man./Spont., PS, SIMV+PS
3 | Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem
4 | Aktivní vyhřívání dýchacího systému
5 | Polouzavřený ventilační systém s pohlcovačem CO2
6 | Možnost výměny absorbér CO2 i za provozu
7 | Nastavitelný flowtriger min. 0,5-10l
8 | Nastavitelný PEEP min. 3-20 mbar
9 | Dechový objem min. 20-1500 ml
10 | Nastavitelná frekvence 5-100/min
11 | FiO2 v rozsahu 21-100%
12 | Směšovače plynů s elektronickým zobrazením a hypoxickou ochranou
13 | Nastavení průtoku čerstvé směsi min. 0 – 12 l/min
14 | Kompletní monitorace analýzy plynů (inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2, anestetika)
15 | Paramagnetické měření O2
16 | Měření MAC s možností přepočtu na věk pacienta
17 | Automatická identifikace použitého anestetika
18 | Vedení Low-flow a Minimal-Flow anestezie
19 | Dotyková obrazovka s otočným ovladačem min 15“ – min. 3 křivky
20 | Akustické a optické alarmy chybových stavů
21 | Monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty
22 | Grafické zobrazení tlakové, objemové, průtokové a CO2 křivky
23 | Monitorace poddajnosti plic pacienta, možnost plicní mechaniky
24 | Ovládání v českém jazyce
25 | Kompletní test přístroje, který lze vynechat pro urgentní použití
26 | Test těsnosti po výměně pacientských okruhů
27 | Integrovaná nebo samostatná účinná odsávačka bronchů se zobrazením hodnoty podtlaku
28 | Možnost variantní konfigurace přístroje
29 | Umístění dvou odpařovačů anestetik
30 | Externí kyslíkový průtokoměr nebo integrovaný kyslíkový průtokoměr
31 | Záložní zdroj napájení - min. 45 min.
32 | Možnost umístění tlakových lahví na přístroji
33 | Ejektorové odsávaní
34 | Aktivní odvod anesteziologických plynů
35 | Plocha pro psaní záznamu s integrovaným osvětlením
36 | Pojízdném provedení s brzděnými kolečky
37 | Datové připojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Monitor
38 | Monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje
39 | Kompaktní 8-mi kanálový monitor s dotykovou obrazovkou min. 15" nebo kompaktní 8-mi kanálový monitor s dotykovou obrazovkou min. 15" doplněnou otočným knoflíkem
40 | SpO2, NIBP, EKG, Resp., teplota, 2xIBP, analýza arytmií
41 | Možnost použití pro transport pacienta
42 | Odolnost proti defibrilačnímu výboji
43 | Použití pro dospělé, děti i neonatální pacienty (bez dalšího rozšíření softwaru)
44 | Ovládání a funkce v českém jazyce
45 | 3 úrovně alarmů, barevně i zvukově odlišené
46 | Datové připojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného řešení jako HL7, a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
47 | Jednoduchá sterilizace běžnými desinfekčními prostředky
Další požadavky
48 | Záruční doba 24 měsíců
49 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
50 | Interval provádění BTK (1 rok/2 roky – doplní dodavatel)
51 | Manuál v českém jazyce (textová i elektronická verze)
52 | Schopnost zabezpečení pozáručního servisu na 5 let po skončení záruky
53 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
54 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
55 | Dodávka do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy