Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemocniční lůžka |  |  |  |
| Účel použití: Elektricky polohovatelná lůžka pro poskytování lůžkové péče hospitalizovaným pacientům. |  |  |  |
| Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka |  |  |  |
| Bezpečná provozní zátěž minimálně 200 kg | Min. 200 kg |  |  |
| Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm | Max. 225x100 cm |  |  |
| Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta | Min. rozsah 40 -70 cm |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | Min. 200x90 cm |  |  |
| Manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích | Min. ve 3 krocích |  |  |
| Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |  |
| Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm | Min. 15 cm |  |  |
| Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| Volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být dle norem menší než 120 mm | Min. 120 mm |  |  |
| Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |  |
| Kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené postranice po celé délce ložní plochy lůžka (v případě, že postranice nejsou po celé délce ložní plochy, je nutné lůžka vybavit dodatečným dílem postranic pro pokrytí celé délky lůžka po obou stranách) |  |  |  |
| Plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |  |
| Ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | Min. 125 mm |  |  |
| Min. 1 kolečko antistatické |  |  |  |
| Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 20 mm | Min. 20 mm |  |  |
| Postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |
| Výsuvná/sklopná polička na lůžkoviny |  |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |  |
| Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |
| Výše uvedené minimální parametry se u nabízeného plnění vzájemně nevylučují |  |  |  |
| Příslušenství k lůžkům: |  |  |  |
| Hrazda se samonavíjecí rukojetí (46 ks) |  |  |  |
| Infuzní stojan (44 ks) |  |  |  |
| Koš na bažanta (31 ks) |  |  |  |
| Držák berlí (22 ks) |  |  |  |
| Ke všem lůžkům dodatečný díl postranice pro pokrytí celé délky, pokud je pro pokrytí celé délky lůžka potřeba - v páru |  |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace (ke všem lůžkům) |  |  |  |
| - rozměr odpovídající rozměru lůžka |  |  |  |
| - výška matrace min. 14 cm | Min. 14 cm |  |  |
| - materiál jádra matrace – PUR pěna o hustotě min. 40 kg/m3 | Min. 40 kg/ m3 |  |  |
| - na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace) | Min. 4 zóny |  |  |
| - materiál jádra se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | Min. CRIB 5 |  |  |
| - potah pružný, voděodolný, parapropustný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, omyvatelný, spoje potahu zajištěny proti průsaku nečistot do jádra |  |  |  |
| - materiál potahu se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | Min. CRIB 5 |  |  |
| - nosnost matrace (hmotnostní limit) min. 150 kg | Min. 150 kg |  |  |
| - matrace musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |