## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
operační světla - 2 sestavy
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Jedná se o demontáž a instalaci nových operačních světel s LED technologií pro operační sál číslo 5 a ortopedický zákrskový sálek bez zásahu do konstrukce stropu a průchodu laminarizátorem na COS. Na ortopedickém sálku je možné provést nové zavěšení, které bude součástí dodávky.
Každá sestava se skládá z 1 světla hlavního a 1 světla satelitního. Obě světla jsou umístěna na dvouramenné montáži ukotvené v jednom bodě ve stropě.
Hlavní svítidlo
Zdroj – monochromatické bílé diody – barevné LED nejsou přípustné, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla, elipticky roztažené světelné stopy nejsou přípustné | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Intenzita podle Ec – 160 000 Ix | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Barevná teplota – 3 900 K | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Index podání červené barvy CRI Ra – min. 95 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí 10 až 100% | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nastavení průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Systém „aktivního vykrývání zastínění“ – (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Endo mód – osvětlení zatemněného operačního sálu – instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Standardní příprava pro HD kameru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízký nárůst teploty v operačním poli – vyzařování nižší než 500w/m². Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízký součinitel odporu a turbulence v laminárním proudění lepší než 25%, doložený měřením podle DIN 1946, část 4 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadná údržba a čištění – jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem a kamerou – 5 ks pro svítidlo | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Životnost LED minimálně 60 000 hodin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Satelitní svítidlo
POŽADAVEK ZADAVATELE
Technické požadavky
Zdroj – monochromatické bílé diody – barevné LED nejsou přípustné, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla, elipticky roztažené světelné stopy nejsou přípustné. | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Intenzita podle Ec – min. 120 000 Ix | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Barevná teplota – 3 900 K | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Index podání červené barvy CRI Ra – min. 95 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí 10 až 100% | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Plynulé nastavení průměru osvětlené průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ – (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Endo mód – osvětlení zatemněného operačního sálu – instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Standardní příprava pro HD kameru | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízký nárůst teploty v operačním poli – vyzařování nižší než 500w/m². Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Nízký součinitel odporu a turbulence v laminárním proudění lepší než 25%, doložený měřením podle DIN 1946, část 4 | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Snadná údržba a čištění – jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem – 5 ks pro svítidlo | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Životnost LED minimálně 60 000 hodin | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky