## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Operační stůl pro zákrokový sálek
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
operační stůl musí být mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru-dolu, Trendelenburg - anti- Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožnísegmenty, podélný posun desky), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu alespoň 600 až 1050 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
základna včerně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 600 mm včetně eurolišt | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační deska stolu musí být RTG transparentní | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
bezkabelový ovladač s komunikací v českém jazyce, funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce a podložek nohou, aretace základny, ovládání display umožňuje ukládání poloh do paměti a změny uživatelského nastavení, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu s indikací aktuálního stavu beterií (umístění pod nožní nebo zádovou částí je nepřípustné) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
akumulátory pro provoz součástí stolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnit oboustranné sestavení operační desky /tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít polohování do Trend a anit-Trend polohy v minimálním rozsahu 25°/35° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnít leterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zádová sekce operačního stolu musí mít polohování v minimálním rozsahu +70°/ -40° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
hlavový segment operačního stolu musí mít dvouklobovou stavitelnost | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80°/-90° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožňovat zlomení (flex pozice) min. 40° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
minimální nosnost operačního stolu musí být 450 kg v reverní pozici musí být min. 250 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin - min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnit nastavení do sedací polohy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Konfigurace desky: 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, nožní segment 4 dílný | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Operační stůl pro COS
POŽADAVEK ZADAVATELE
Technické požadavky
operační stůl musí být mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru - dolu, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty-i samostatně, podélný posuv desky, blokace k podlaze), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu alespoň 600 až 1060 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
základna se 4 elektricky výsuvnými kolečky | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o minimální šířce 520 mm a maximální šířce 600 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační deska stolu musí být plně RTG transparentní | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít elektronické ovládání pomocí bezdrátového ovladače | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na základně stolu a indikaci aktuálního stavu baterií (umístění pod nožní nebo zádovou částí je nepřípustné) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít akumulátory s vysokou kapacitou – minimálně na 1 týden provozu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnit oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně) s automatickým rozpoznáním orientace stolu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít polohování do Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 30° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnit laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
zádová sekce operačního stolu musí mít polohování v minimálním rozsahu +80° / -40° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
hlavový segment operačního stolu musí mít dvou kloubovou stavitelno | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí mít elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°, současně i každá zvlášť | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožňovat zlomení (flex pozice) min. 40° | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
podélný posuv desky alespoň 460 mm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
nosnost operačního stolu musí být minimálně 450 kg | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
operační stůl musí umožnit nastavení do sedací polohy (beach chair) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
stůl musí umožňovat napojení příslušenství pro všechny operační obory včetně extenzí (trakční aparát) pro traumatogii | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
extenční zařízení – komplet (vč. trakčních tyčí, botiček, trakčního aparátu, rotačního kyvného adaptéru, prodloužení eurolišty, ...), shauty, podložka ARO na upažení ruky, ramenní zarážky, boční zarážky, desku na operaci ruky, infuzní set, anesteziologický rám, náhradní ovladač, vozík na příslušenství | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky