## List1
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Medicínský účel: Digitální skiagrafický přístroj se stropním závěsem rentgenky, vertigrafem s pevným detektorem a stolem pro pacienty s možností výškového nastavení volným detektorem pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Skiagrafický přístroj se stropním závěsem rentgenky - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Detektor ve stole
1 | Rozměry aktivní plochy min. 34 x 42 cm
2 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 160 µm
3 | Obrazová matrice detektoru min. 5,5 Mpix
4 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
5 | Materiál scintilační vrstvy Csl
6 | Bezdrátový s možností vyjmutí ze stolu pro volné snímky
7 | Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,2 kg
8 | 2 ks náhradní baterie pro detektor včetně nabíječky
9 | Stojan pro upevnění detektoru ke stolu při provádění bočních projekcí
10 | Ochranný box pro detektor s madlem
Detektor ve vertigrafu
1 | Rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 42 cm
2 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 160 µm
3 | Obrazová matrice detektoru min. 8 Mpix
4 | Hloubka rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
5 | Materiál scintilační vrstvy CsI
6 | Plně elektronicky i mechanicky integrovaný detektor
Pacientský stůl
1 | Výškové nastavení plovoucí desky stolu min. 35 cm a to libovolně v intervalu 50 až 95 cm
2 | Nosnost stolu min. 350 kg
3 | Délka desky stolu min. 240 cm
4 | Šířka desky stolu min. 75 cm
5 | Vyměnitelný rastr 10:1, 40 l/cm, SID 100 cm nebo 12:1, 40 l/cm, SID 110 cm
6 | Podélný pohyb desky stolu min. ± 48 cm
7 | Příčný pohyb desky stolu min. ± 13 cm
Vertigraf
1 | Motorizované nebo motorizované i manuální vertikální nastavení jednotky detektoru
2 | Jednotka detektoru motoricky sklopná +90°/-20°
3 | Výškové nastavení vertigrafu pro snímkování s nejnižší možnou vzdáleností středu vertigrafu od podlahy max. 35 cm
4 | Vyměnitelný rastr min. 8:1, 40 l/cm, SID 140 cm
5 | Držáky pro úchop pacienta
6 | Madlo pro fixaci pacienta při laterálních projekcích
Stropní teleskopický závěs s rentgenkou
1 | Rozsah pohybu v podélném směru (v ose stolu) min. 400cm
2 | Rozsah pohybu ve vertikálním směru (kolmém k ose stolu) min. 150 cm
3 | Rozsah pohybu v příčném směru (k ose stolu) min. 180 cm
4 | Přehledný displej pro zobrazení expozičních parametrů, kolimace, filtrace, SID, ID pacienta
Automatizace pohybů
1 | Automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu
2 | Automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu
3 | Automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky
Rentgenka a kolimátor
1 | Rychloobrátková anoda min. 9000 ot/min
2 | Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm
3 | Minimální výkon malého ohniska min. 32 kW
4 | Rozměr velkého ohniska min. 1,2 mm
5 | Minimální výkon velkého ohniska min. 96 kW
6 | Tepelná kapacita anody min. 300 kHU
7 | Tepelná kapacita pláště min. 2 MHU
8 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky
9 | Kolimátor s LED osvětlením
10 | Přídavná filtrace
11 | Rotace kolimátoru min. 45°
Generátor
1 | Výkon generátoru min. 65 kW
2 | Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů
3 | Minimální rozsah expozičního napětí 40-150 kV
4 | Počet ionizačních komůrek současně využitelných pro expoziční automatiku min. 3
Obrazová akvizice a zpracování
1 | Doba potřebná k náhledu snímku max. 5 s
2 | Krátkodobá záznamová kapacita min. 5000 snímků
3 | Možnost manuálního zadání údajů pacienta
4 | Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)
5 | Dotykový LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“
6 | Operační systém WINDOWS 10
7 | Automatický přenos expozičních parametrů do PACS systému
Propojení se systémy PACS/NIS
1 | DICOM Export/Storage
2 | DICOMQuery/Retrieve
3 | DICOM Print
4 | DICOM Modality Worklist
5 | DICOM MPPS
6 | DICOM RDSR-Radiation Dose Structured Report
Příslušenství
1 | Interkom
Medicínský účel: Digitální plně automatický skiagrafický přístroj se stropním závěsem rentgenky, vybavený volným detektorem, vertigrafem s pevným detektorem, stolem pro pacienty s možností výškového nastavení a s pevným detektorem pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Skiagrafický přístroj se stropním závěsem rentgenky a třemi flat detektory - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Volný detektor
1 | Rozměry aktivní plochy detektoru min. 34 x 42 cm
2 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm
3 | Obrazová matrice detektoru min. 6 Mpix
4 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
5 | Bezdrátové a přenosné provedení detektoru
6 | Materiál scintilační vrstvy Csl
7 | Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,2 kg
8 | Náhradní baterie pro detektor včetně nabíječky
9 | Stojan pro upevnění detektoru ke stolu při provádění bočních projekcí
10 | Plná kompatibilita volného detektoru se stávajícími skiagrafickými přístroji
11 | Ochranný box pro detektor s madlem
Detektor ve stole
1 | Rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 42 cm
2 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm
3 | Obrazová matrice detektoru min. 8 Mpix
4 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
5 | Materiál scintilační vrstvy Csl
6 | Plně elektronicky i mechanicky integrovaný detektor
Detektor ve verigrafu
1 | Rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 42 cm
2 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm
3 | Obrazová matrice detektoru min. 8 Mpix
4 | Hloubka rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů
5 | Materiál scintilační vrstvy CsI
6 | Plně elektronicky i mechanicky integrovaný detektor
Pacientský stůl
1 | Výškové nastavení plovoucí desky stolu min. 35 cm a to libovolně v intervalu 50 až 95 cm
2 | Nosnost stolu min. 350 kg
3 | Délka desky stolu min. 240 cm
4 | Šířka desky stolu min. 80 cm
5 | Vyměnitelný rastr 10:1, 40 l/cm, SID 100 cm nebo 12:1, 40 l/cm, SID 110 cm
6 | Podélný pohyb desky stolu min. ± 48 cm
7 | Příčný pohyb desky stolu min. ± 14 cm
Vertigraf
1 | Motorizované nebo motorizované i manuální vertikální nastavení jednotky detektoru
2 | Jednotka detektoru sklopná (+90°) do vodorovné polohy
3 | Výškové nastavení vertigrafu pro snímkování s nejnižší možnou vzdáleností středu vertigrafu od podlahy max. 35 cm
4 | Vyměnitelný rastr min. 10:1, 40 l/cm, SID 140 cm
5 | Držáky pro úchop pacienta
6 | Madlo pro fixaci pacienta při laterálních projekcích
Stropní teleskopický závěs s rentgenkou
1 | Rozsah pohybu v podélném směru (v ose stolu) min. 400 cm
2 | Rozsah pohybu ve vertikálním směru (kolmém k ose stolu) min. 165 cm
3 | Rozsah pohybu v příčném směru (k ose stolu) min. 300cm
4 | Výškové nastavení rentgenky s nejnižší možnou vzdáleností centrálního svazku od podlahy max. 30 cm
Automatizace pohybů
1 | Automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu
2 | Automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu
3 | Automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu
4 | Automatický synchronizovaný kyvný nebo lineární pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře v leže
5 | Automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky
6 | Automatický synchronizovaný kyvný nebo lineární pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře ve stoje
7 | Automatické nastavení zářiče a detektoru do předdefinované oblasti dle zvoleného anatomického programu.
Rentgenka a kolimátor
1 | Rychloobrátková anoda min. 9000 ot/min
2 | Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm
3 | Minimální výkon malého ohniska min. 32 kW
4 | Rozměr velkého ohniska min. 1,2 mm
5 | Minimální výkon velkého ohniska min. 96 kW
6 | Tepelná kapacita anody min. 300 kHU
7 | Tepelná kapacita pláště min. 2 MHU
8 | Přídavná filtrace s automaticky volitelným nastavením filtrů
9 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky
10 | Zaměření snímkované oblasti pomocí pedálu stolu
11 | Obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací
12 | Rotace kolimátoru min. 45°
Ovládání stropního závěsu
1 | Velký LCD dislay min. 12" pro zobrazení těchto údajů - požadovaného vyšetření, dat pacienta, SID, náhled snímku do 3 vteřin
2 | Velký LCD dislay min. 12 pro nastavení těchto parametrů - expoziční data, exp. oblasti, volba vyšetřovacího místa, výběr typu pacienta, výběr AEC ionizační komůrky, nastavení filtrace, výběr ohniska
Generátor
1 | Výkon generátoru min. 65 kW
2 | Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů
3 | Počet ionizačních komůrek současně využitelných pro expoziční automatiku min. 3
Obrazová akvizice a zpracování
1 | Doba potřebná k náhledu snímku max. 5 s
2 | Krátkodobá záznamová kapacita min. 5000 snímků
3 | Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)
4 | Možnost manuálního zadání údajů pacienta
5 | Softwarové nástroje pro automatické spojení snímků dlouhých struktur bez nutnosti zásahu uživatele, spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce
6 | Reálný obraz snímkované oblasti na obrazovce ovládací konzole
7 | Dotykový LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“
8 | Operační systém WINDOWS 10
9 | Automatický přenos expozičních parametrů do PACS systému
Propojení se systémy PACS/NIS
1 | DICOM Export/Storage
2 | DICOMQuery/Retrieve
3 | DICOM Print
4 | DICOM Modality Worklist
5 | DICOM MPPS
6 | DICOM RDSR-Radiation Dose Structured Report
Příslušenství
1 | Interkom
2 | Podstavec pro pacienta k vartigrafu pro provádění snímků dlouhých struktur
Společné požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Záruka 24 měsíců
2 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
3 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
4 | Pozáruční servis
5 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
6 | Dodávka do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy