Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná mi/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostický ultrazvuk pro oddělení hemodialýzy |  |  |  |
| Účel použití: Diagnostický ultrazvuk pro provádění ultrazvukového vyšetření pacientů oddělení hemodialýzy, a to u lůžka i v ambulanci. |  |  |  |
| Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření u lůžka pacienta i v ambulanci |  |  |  |
| Vysoce mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost max. 90 kg, šířka přístroje max. do 50 cm | Hmotnost max. 90 kg; šířka max. 50 cm |  |  |
| Bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji, nikoli externí UPS, vzhledem k požadované mobilitě přístroje) po dobu alespoň 120 min | Min. 120 min. |  |  |
| Rychlý restart systému ze standby režimu do 2 sec. (při bateriovém i síťovém provozu) – akutní vyšetření u lůžka, v ambulanci, apod. | Max. 2 sec. |  |  |
| Plně digitální |  |  |  |
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu min. 1–18 MHz | Min. 1-18 MHz |  |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 21,5" typu LCD | Min. 21,5" |  |  |
| Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech |  |  |  |
| Výškově stavitelná poloha ovládacího panelu |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem |  |  |  |
| Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje |  |  |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) |  |  |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu, nikoli elektronicky na dotykové obrazovce |  |  |  |
| Minimálně 3 aktivní konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | Min. 3 |  |  |
| Možnost rozšíření o další bateriové moduly pro více než dvouhodinový bateriový provoz |  |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích |  |  |  |
| B-mode na harmonických frekvencích |  |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně | Min. o 30° |  |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |  |  |
| Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |  |
| Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |  |  |
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |  |
| Bioptický mód pro lepší zobrazení kontur jehly |  |  |  |
| Přístroj musí mít možnost doplnění o kontrastní zobrazení |  |  |  |
| Přístroj musí mít možnost doplnění o zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy) – využití na všech sondách. |  |  |  |
| Archivace/export dat |  |  |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500 GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | HDD min. 500GB |  |  |
| Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  |  |
| Modul HW i SW s protokolem DICOM |  |  |  |
| Přístroj musí být vybaven alespoň 2 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | Min. 2 |  |  |
| B/W printer s digitálním vstupem |  |  |  |
| Wi-Fi přenos dat – bezdrátové připojení k síti LAN – integrovaný Wi-Fi modul |  |  |  |
| SW výbava |  |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice |  |  |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |  |
| Musí umožnit měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM |  |  |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s umožněním změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |  |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 2000 snímků | Min. 2000 |  |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec. | Min. 30 sec. |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |  |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení |  |  |  |
| Sondy |  |  |  |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 1–6 MHz*, velikost výseče minimálně 70° | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |
| Lineární cévní sonda v rozsahu minimálně 4–11 MHz* s aktivní šíří zobrazení max. 40 | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |
| Musí umožňovat budoucí rozšíření o lineární sondu typu „hokejka“ v rozsahu minimálně 7 – 17MHz* s aktivní šíří zobrazení do 30 mm | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |
| Musí umožňovat budoucí rozšíření o lineární vysokofrekvenční sondu v rozsahu minimálně 5–14 MHz* s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |

*frekvenční rozsah je orientační a může se lišit +- 1,5 MHz

Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná mi/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skuteční hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostický ultrazvuk pro oddělení neurologie |  |  |  |
| Účel použití: Diagnostický ultrazvuk pro provádění ultrazvukového vyšetření pacientů neurologického oddělení. |  |  |  |
| Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |  |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 23" typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 | Uhlopříčka min. 23" rozlišení min.1920x1080 |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  |  |  |
| Mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm | Hmotnost max. 100 kg; šířka max. 60 cm |  |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |  |
| - výškově a stranově stavitelný |  |  |  |
| - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12" pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) | Min. 12" |  |  |
| - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) |  |  |  |
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | Max. 1 MHz; min. 18 MHz |  |  |
| Minimálně 3 aktivní konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | Min. 3 |  |  |
| Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min.0–50 cm | Min. 0-50 cm |  |  |
| Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 15 sec. | Studený start max. 50 sec.; standby start max. 15 sec. |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |  |
| B-mode na základních i harmonických frekvencích |  |  |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |  |  |
| Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) | Min. +/- 30° |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |  |
| Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |  |  |
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |  |
| Modul pro detekci a vizualizaci mikrokalcifikací pro určení časného stadia aterosklerózy v cévách – speciální SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti < 100 μm) |  |  |  |
| Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace |  |  |  |
| Archivace/export dat |  |  |  |
| DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu |  |  |  |
| DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS) |  |  |  |
| DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS) |  |  |  |
| Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky |  |  |  |
| Paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 obrazů a min. 180 sec. záznamu dopplerovské křivky | Min. 10 000 obrazů; min. 180 sec. záznamu |  |  |
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB | Min. 1 TB |  |  |
| Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  |  |
| Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | Min. 4x USB 3.0 |  |  |
| Přímý RAW data výstup |  |  |  |
| SW výbava |  |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice |  |  |  |
| Komplexní programové vybavení pro neurosonologické aplikace |  |  |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |  |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |  |  |
| Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |  |  |
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz |  |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |  |  |
| Sondy |  |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3–11 MHz* s požadovanou aktivní šíří zobrazení max. 40 mm | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |
| Sektorová sonda pro TCD vyšetření v rozsahu min. 1–6 MHz* | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |
| Lineární sonda typu (tvaru) „hokejka“ pro neuromuskulární intervenční aplikace v rozsahu min. 7 – 17MHz* s aktivní šíří zobrazení do 30 mm | Prosíme uvést popis nabízené sondy |  |  |

*frekvenční rozsah je orientační a může se lišit +- 1,5 MHz