## TS
Medicínský účel: Centrální monitorovací systém pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
Modulární monitor - 11 ks pro CHIR JIP
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Barevný LCD dotykový širokoúhlý display s velikostí min. 15“ s minimálním rozlišením 1280x768 WXGA
2 | Minimálně 8 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby. Uživatelské přizpůsobení obrazovek a uživatelské vytváření nových obrazovek
3 | Integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče bez nutnosti jeho změny při doplnění jakýchkoliv budoucích parametrů; intuitivní ovládání – uživatelské rozhraní v českém jazyce
4 | Bed to bed komunikace s ostatními monitory v síti
5 | Uživatelsky definovatelné skupiny trendů (minimálně 4)
6 | Přehled alarmů
7 | Paměť na události
8 | Detailní analýza arytmií, ST analýzy, ST mapování, analýzy QT/QTC
9 | Všechny monitory musí umožňovat monitorování EEG
10 | Modulový box pro 3 jednoparametrové a alespoň jeden víceparametrový modul
11 | Jednoduchá přenositelnost modulů, příjem pacientských dat z modulu
12 | USB konektivita (možnost připojení klávesnice a myši, trackball, barcode reader, …)
13 | Upevnění na kyvná ramena – ramena jsou součástí dodávky
14 | Zobrazení minimálně 4 křivek včetně zobrazení 12 svodového EKG
15 | Režim "standby"
16 | Záložní zdroj baterie na min. 2 hodiny provozu
17 | Zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů
18 | Režim zobrazení velkých čísel na displeji, zobrazení minitrendů
19 | Automatická adaptace displeje na okolní světlo
20 | Zobrazení klinických aplikací
21 | Privátní režim nastavení obrazovky
Základní multiparametrový modul s obrazovkou a transportní funkcí - 11 ks pro CHIR JIP
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Malý a lehký modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul
2 | Odolný dotykový displej o velikosti min. 5,5", horizontální zobrazení minimálně 5 křivek a 12 svodového EKG
3 | Min. 2 svodová analýza arytmií v reálném čase, detekce arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorové fibrilace, síňové fibrilace atd.
4 | Možnost tisku záznamů a trendů na tiskárně u centrálního monitoru
5 | Hmotnost max. do 2 kg, mechanická robustnost
6 | Měřené parametry minimálně: EKG 3,5,6, 12 svod, Resp., SpO2, NIBP, teplota, 2x IP
7 | Alarmy 3 úrovně alarmu - barevně odlišené
8 | Trendy a alarmové události, automatický přenos všech monitorovaných dat, bez potřeby nulování IBP
9 | Součástí bude výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor
10 | Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
11 | Součástí každého bude madlo pro transport
12 | Připojení na kterémkoliv novému monitoru
13 | Možnost samostatného napájení modulu
14 | 11x držák na lůžko
15 | 1x modul EtCO2 Sidestream nebo Mainstream včetně příslušenství
Možnost na rozšíření funkcionalit (použití u kteréhokoliv monitoru z 11 monitorů pro CHIR JIP)
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Modul monitorování EEG i aEEG
2 | Modul BIS
3 | Modul IP (intrakraniální tlak)
4 | Modul NMT
5 | Připojení externích zařízení – (ventilátory, infuzní technika, …)
6 | Doplňující modul CO2 – sidestream, mainstream, microstream
7 | Měření C.O. a CCO PICCO
8 | Zapisovač - 2 kanálový
Příslušenství
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | 11x EKG – 3/5 svodový kabel včetně propojovacího kabelu
2 | 2x EKG 12 svodový kabel
3 | 11x SpO2 čidlo pro opakované použití silikonové pro dospělé, 3x ušní čidlo, 8x prstové čidlo včetně propojovacích kabelů, pokud jsou třeba
4 | 11x NIBP prodlužovací hadice, 11x manžeta pro dospělé, 3x manžeta velké dospělé, 3x manžeta malé dospělé
5 | 11x teplotní čidlo kožní
6 | 5x teplotní čidlo rektální/jícnové
7 | 1x příslušenství pro měření EtCO2 Sidestream nebo Mainstream
8 | 11x IBP kabel včetně příslušenství pro měření (výrobce katetrů B.Braun)
Centrální stanice - 1 ks pro CHIR JIP
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Centrální monitor pro sledování všech lůžkových monitorů a všech monitorovaných parametrů jak selektivně u každého pacienta, tak souhrnně, současné připojení minimálně 11 pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů
2 | Dvou-obrazovkové zobrazení – 2x24“– nebo jedno-obrazovkové zobrazení 27“ display na stůl k centrální stanici, ovládání standartní počítačovou klávesnicí a myší
3 | Režim současného zobrazení všech monitorů
4 | V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd…)
5 | V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby)
6 | Zobrazování trendů v grafické formě nebo číselné formě
7 | Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů)
8 | Paměť na pacientská data až 7 dnů (včetně plného rozkrytí minimálně 8 křivek)
9 | Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7
10 | Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc
11 | Tisk v reálném čase
12 | Umožňuje měření vzdáleností na uložených křivkách EKG, tzv. pravítko
13 | Funkce souhrnné zprávy 24 hodinového EKG, souhrnných zpráv síňových fibrilací a komorových arytmií
14 | WEB přístup - centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů
15 | Zobrazení pacientských dat na mobilním telefonu a tabletu - (křivky a číselné hodnoty) aplikace pro Android i iOS
16 | Laserová – LAN tiskárna
17 | Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS
18 | Výstup ve formátu minimálně PDF
19 | Obousměrnná komunikace s pacientskými monitory
20 | Možnost aktualizace software - jednoduchý upgrae
21 | Napojení na klinický informační systém pomocí rozhraní HL7 nebo obdobného systému kompatibilního s protokolem HL7 (uveďte konkrétní řešení) a to včetně zajištění kompatibility, potřebného SW, HW, podpory a spolupráce pro připojení ke klinickému informačnímu systému (bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Společné požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
1 | Záruka 24 měsíců
2 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
3 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
4 | Pozáruční servis - provádění BTK a update softwaru přístrojů, výměny součástí přístroje, které jsou dány nařízením výrobce během doby trvání pozáručního servisu, a to včetně práce servisního technika, času technika stráveného na cestě a cestovné. Úhrada nákladů na samotné opravy a náhradních dílů a materiálů (po dobu pozáručního servisu), které jsou měněny v rámci oprav, nebude součástí paušální platby. V rámci pozáručního servisu předpokládáme nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení potřeby opravy.
5 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
6 | Dodávka do 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy