Příloha č. 5 - specifikace

Specifikace minimálních technických a provozních požadavků na centrálního míchání kyselého dialyzačního koncentrátu pro hemodialyzační pracoviště:

| Úpravna vody: |
| --- |
| Technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | 2 typy roztoku |
| Skladovací tanky technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | 4ks |
| Objem každého skladovacího tanku technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu | min. 750 l |
| Systém pro rozvod namíchaných typů kyselého dialyzačního koncentrátu ze skladovacích tanků k jednotlivým odběrovým místům na dialyzačním sále | 2 typy roztoku |
| Technologie pro centrální míchání kyselých dialyzačních koncentrátů musí být kompatibilní s reverzní osmózou a její předúpravou | Ano |
| Rekonstrukce smyčky permeátu v provedení PEX – A 25*3,7mm (metráž dle obhlídky) | Ano |
| Instalace 2 smyček pro kyselý koncentrát v provedení PE 12x2 mm (metráž dle obhlídky, 2 smyčky barevně odlišené) | Ano |
| Dialyzační panel – pro jeden dialyzační monitor; panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), panel bude osazen zásuvkami 230V, RJ45 a pospojením, rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 665 mm, výška 760 mm, hloubka 200 mm; panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25 mm a je ukončen nerez uzavírací rychlospojkou; odpad v panelu je ukončen připojením na nerez rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou; odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón); panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu, včetně dvou rychlospojek; dodávce panelu jsou i všechny panelové rychlospojky permeátu, odpadu a 2x koncentrátu; jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný servisní přístup; celý panel je zakryt krycím panelem s popisy, rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto panely; osazení panelu: 5x el. zásuvka 230 V bílá; 3x konektory pro ochranné pospojování; 1x datová zásuvka (2xRJ45); 1x rychlospojka pro přívod permeátu; 2x rychlospojka pro přívod koncentrátu; 1x rychlospojkou pro odpad Dodávka včetně instalace panelů bez napojení elektro a odpad (zajistí nemocnice a dodavatel elektro). | 3 ks |
| Dialyzační panel pro dva dialyzační monitory; panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), panel bude osazen zásuvkami 230V, RJ45 a pospojením, rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 665 mm, výška 760 mm, hloubka 200 mm; panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25 mm a je ukončen nerez uzavírací rychlospojkou; odpad v panelu je ukončen připojením na nerez rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou; odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón); panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu, včetně dvou rychlospojek; dodávce panelu jsou i všechny panelové rychlospojky permeátu, odpadu a 2x koncentrátu; jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný servisní přístup; celý panel je zakryt krycím panelem s popisy; rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto panely; osazení panelu: 8x el. zásuvka 230 V bílá; 6x konektory pro ochranné pospojování; 2x datová zásuvka (2xRJ45); 2x rychlospojka pro přívod permeátu; 4x rychlospojka pro přívod koncentrátu; 2x rychlospojkou pro odpad Dodávka včetně instalace panelů bez napojení elektro a odpad (zajistí nemocnice a dodavatel elektro). | 3 ks |
| Veškeré potřebné hadicové protikusy k rychlospojkám pro 18 dialyzačních monitorů (permeát, odpad, 2x koncentrát) | Pro 18 monitorů |
| Zařízení pro validaci správného namíchání roztoku | Ano |
| Minimální objem 1 namíchané dávky | Min 450 l |