Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Terapeutický gastroskop |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  |  |  |
| Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů |  |  |  |
| Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti |  |  |  |
| Připojení endoskopu k videosystému pouze prostřednictvím zcela vodotěsného konektoru bez použití jakéhokoliv typu krytu nebo jiného zařízení zamezujícího vniknutí vlhkosti nebo tekutiny do přístroje přes připojovací konektor |  |  |  |
| Zobrazovací systém endoskopu |  |  |  |
| Barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i |  |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| Zorné pole minimálně 140° | Min. 140° |  |  |
| Směr pohledu – přímý pohled |  |  |  |
| Pozorovací vzdálenost od distálního konce minimálně 3 mm | Min. 3 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |  |
| Zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm | Max. 10,0 mm |  |  |
| Zevní průměr tubusu maximálně 11,0 mm | Max. 11,0 mm |  |  |
| Pracovní délka minimálně 1030 mm | Min. 1030 mm |  |  |
| Celková délka maximálně 1345 mm | Max. 1345 mm |  |  |
| Pracovní kanál |  |  |  |
| Vnitřní průměr minimálně 3,7 mm | Min. 3,7 mm |  |  |
| Ohybová část |  |  |  |
| Minimální rozsah angulace – nahoru 210° | Min. 210° |  |  |
| Minimální rozsah angulace – dolů 90° | Min. 90° |  |  |
| Minimální rozsah angulace – doprava 100° | Min. 100° |  |  |
| Minimální rozsah angulace – doleva 100° | Min. 100° |  |  |
| Oplachový kanál |  |  |  |
| Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy |  |  |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| Kompatibilita se systémem EVIS EXERA III (CV-190 a CVL-190 a CV-1500) |  |  |  |