Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Videolaryngoskop |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro provádění intubace a pro vizualizaci dutiny ústní, hrtanu a průdušnice. |  |  |  |
| S externím zobrazovacím zařízením na masivním pojízdném stojanu |  |  |  |
| Masivní pojízdný stojan musí být vybaven i držáky pro sterilní a nesterilní potřeby pro intubaci |  |  |  |
| S dotykovým monitorem pro nastavení funkcí (tabletové ovládání) |  |  |  |
| Úhlopříčka monitoru min. 8" | Min. 8" |  |  |
| Možnost nahrávání průběhu intubace, možnost pořizování fotografií |  |  |  |
| HDMI výstup pro online přenos na externí monitory |  |  |  |
| Provoz na baterii po dobu min. 2 hodin | Min. 2 hodiny |  |  |
| Možnost intubace v neutrální pozici (výhodné při poranění / imobilizaci páteře), možnost intubace vsedě |  |  |  |
| Součástí musí být set opakovaně použitelných lžic o min. 3 velikostech lžic (min. velikosti 2 (dětská), velikosti 3 (dospělá), velikosti 4 (dospělá)) |  |  |  |
| Lžíce |  |  |  |
| Všechny nabízené lžíce musí splňovat nože uvedené požadavky: |  |  |  |
| Lžíce laryngoskopu se zabudovanou barevnou CMOS kamerou s vysokým rozlišením |  |  |  |
| Lžíce laryngoskopu s LED zdroji světla umožňující vizualizaci dýchacích cest |  |  |  |
| Nízký profil lžíce (max. 12 mm) pro umožnění obtížné intubace u všech velikostí nabízených lžic | Max. 12 mm |  |  |
| Lžíce videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci |  |  |  |
| Účinné protizamlžovací zařízení optiky lžíce s okamžitým náběhem, zabraňující zamlžení optiky po zavedení laryngoskopu do ústní dutiny |  |  |  |
| Možnost dokoupení různých velikostí lžic |  |  |  |