## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 1
Sonografický přístroj vyšší třídy včetně jícnové sondy - přístroj bude primárně využíván zejména k vyšetření srdce a velkých cév hrudníku a k transesophageální sonografii - 1 ks (pro Interní oddělení)
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Celkové parametry
1 | Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný
2 | Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu
3 | Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu
4 | Umožňující upgrade a doplnění nových funkcí (option), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
5 | Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu
6 | Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
7 | Dynamický rozsah systému min. 314 dB
8 | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1–18 MHz
9 | Maximální dosažitelná obrazová frekvence (frame rate) min. 882 f/s
10 | Maximální dosažitelná hloubka 2D zobrazení min. 40 cm
11 | Technologie vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole, a to bez jakéhokoliv dalšího manuálního zaostřování (fokusace) (např. Efocusing)
12 | Manuální STC gain (pomocí mechanických jezdců), nikoliv jen grafický na dotykovém displeji
13 | Plnohodnotný držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem
14 | Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje
15 | Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2d zobrazovací sondy
16 | Možnost dokoupení konektoru pro nezávislou (tužkovou) sondu (option)
17 | Hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 140 kg
18 | Plochý LCD monitor s úhlopříčkou min. 23“
19 | Kapacita HDD min. 1 TB
20 | Možnost dokoupení: nožní spínač pro mražení obrazu a nahrávání obrázků a smyček (option)
21 | Příkon přístroje max. 900VA (ohřívání vzduchu v místnosti)
22 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Požadovaná zobrazení
1 | B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách
2 | B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách
3 | PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení
4 | CW - kontinuální doppler
5 | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler)
6 | Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
7 | Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení
8 | Simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
9 | Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
10 | Redukce speklí – nastavení ve více krocích
11 | Možnost dokoupení: software na vyšetření s pomocí UZ kontrastních látek (CEUS) ( option)
12 | Přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI/PET obrazu) (option)
13 | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
14 | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
15 | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
16 | Na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře
17 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
18 | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
19 | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu (min. 400 sekund), v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 180 sec
20 | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
21 | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD
22 | Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. V JPEG, AVI) i DICOM formátu
23 | Přístroj musí být vybaven minimálně 5 USB porty typu 2.0 na hlavní jednotce a operačním panelu sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení ( ext. HDD, ext. Flash paměť, ext. Tiskárna apod.) A jedním USB portem typu 3.0 na hlavní jednotce přístroje
24 | Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM
25 | Připojení do PACS pomocí LAN konektor
Měření, software a vyhodnocování
1 | Základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí
2 | Automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s automatickým výpočtem edv, psv, pi a ri indexů
3 | Modul fysiologického signálu (ecg křivka)
4 | Měření synchronie, segmentální analýza pohybu srdečních stěn
5 | Automatické měření ejekční frakce
6 | Software pro komplexní kardiologická, radiologická, vaskulární měření
7 | TDI a TDI analýza
8 | Stressecho + analýza
9 | Software pro vyhodnocování změny endothelia (vnitřní výstelky cév)
10 | Zobrazení na lcd displeji počtu již provedených měření pro každý parametr - lepší přehlednost
11 | Možnost dokoupení: software a hardware pro vyšetřování s pomocí kontrastní látky + analýza (option)
Sondové vybavení
1 | Fázová kardiologická sonda min. 2-5 MHz
2 | Sektorová TEE sonda pro vyšetřování dospělých, min. 2-8 MHz, zobrazovaná výseč 90°
3 | Lineární sonda pro angiologii s frekvenčním rozsahem min. 5 - 11 MHz
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)