## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 2
Ultrazvukový přístroj střední třídy včetně sondy - 2 ks (pro CHIR.JIP)
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Celkové parametry
1 | Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie)
2 | Min. 10 dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.
3 | Plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 21,5
4 | Poloha monitoru je nastavitelná
5 | Min. 4 elektronické konektorové vstupy pro připojení sond
6 | Dynamický rozsah min. 220 dB
7 | Sondové konektory zajišťující nízkošumové připojení
8 | Přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW
9 | Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB
10 | Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu
11 | Přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist
12 | Připojení externího monitoru nebo dataprojektoru přes display port nebo HDMI nebo DVI s FullHD rozlišením
13 | B/W printer s digitálním vstupem
14 | Printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje
15 | Mobilní přístroj s váhou bez periferií do 90 kg
16 | Bateriový záložní zdroj
17 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Zobrazení
1 | B-mode na základních frekvencích
2 | B-mode na harmonických frekvencích
3 | CW doppler
4 | PW TDI a color TDI (možnost rozšíření)
5 | PW - pulzní doppler
6 | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
7 | Úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
8 | Technologie "speckle reduction"
9 | Speciální software pro vizualizaci jehly
10 | Simultánní duální zobrazení - B - mode a B-mode + CFM v reálném čase
11 | Softwarové programové vybavení pro provádění vyšetření dutiny břišní, vyšetření měkkých částí a MSK, cévní aplikace, kardio
12 | Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
13 | Úprava TGC pomocí mechanických prvků nebo dotykového displeje
14 | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
15 | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
16 | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
17 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti
18 | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
19 | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Ultrazvukové sondy
1 | Širokopásmové sondy
2 | Konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 2-5 MHz, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler
3 | Lineární sonda pro cévní aplikace, min. frekvenční rozsah 3-11 MHz, max. velikost aktivní plochy 40 mm, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler
4 | Intraoperační sonda typu T s frekvenčním rozsahem min. 4 - 9 MHz
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)