## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 3
Ultrazvukový přístroj s fúzí CT/MR obrazu - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Celkové parametry
1 | Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný
2 | S možností čistého harmonického zobrazení
3 | S možností připojení min. 4 sond současně
4 | S možností elektronického přepínání sond
5 | Monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 21", s možností výškového nastavení, otočení, sklopení, umístěný na rameni
6 | Ovládací panel s možností výškového a stranového nastavení nezávisle na poloze LCD monitoru
7 | Dynamický rozsah přístroje min. 310 dB
8 | Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 18 MHz
9 | Dotykový displej pro nastavení UZ přístroje s úhlopříčkou min. 10"
10 | Klávesnice pro zadávání pacientských dat do vnitřní databáze
11 | Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání
12 | HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě min. 1 TB
13 | Archivace na USB, CD, DVD, PACS
14 | CD/DVD mechanika pro načítání DICOM obrazů z CT/MR
15 | Archivace ve formátech: DICOM 3, JPEG, AVI, TIFF
16 | Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query
17 | Připojení do LAN sítě pro komunikaci s PACS
18 | SW pro fúzi UZ obrazu a MR/CT obrazu v reálném čase
19 | Systém pro fúzi integrován do UZ přístroje
20 | Kompletní systém zajišťující fúzi UZ obrazu a MR/CT obrazu v reálném čase na principu trasování senzoru v elektromagnetickém poli
21 | Senzory do elektromagnetického pole pro všechny požadované sondy
22 | Možnost rozšíření o provádění peroperační fúze UZ a MR/CT obrazu
23 | Možnos rozšížení o provádění fúze UZ a MR/CT obrazu při navigacovaných radiofrekvenčních ablačních výkonech
24 | Pohyblivé rameno na vozíku pro uchycení vysílače elektromagnetického pole
25 | Černobílá tiskárna
26 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Požadovaná zobrazení
1 | Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení
2 | B-mód na základních frekvencích
3 | B-mód na harmonických frekvencích
4 | PW - pulzní doppler
5 | Barevné dopplerovské zobrazení
Další funkcionality
1 | Power doppler a směrový doppler
2 | Laterální gain v B-módu nastavitelný min. v 8 sektorech
3 | Automatická optimalizace obrazu
4 | Technologie speckle reduction
5 | Kompresní elastografie na všech nabízených sondách
6 | Strain ratio měření z kompresní elastografie pro semikvantitativní měření ložiskových lézí prostaty
7 | Elastografie typu ShearWave v reálném čase na konvexní sondě
8 | Přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) pro rychlé a komfortntí stanovení průtokových objemů, zejména v art. renalis
9 | Fúze obrazu CT/MR na požadovaných sondách
Post processing
1 | Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),
2 | Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),
3 | Funkce Cine Lope minim. 600 s
4 | Urologický SW vč. všech urologických měření
5 | SW pro fúzi MR/CT obrazu s UZ obrazem v reálném čase
6 | Měření a kvantifikace elastografie v reálném čase
Parametry sond
1 | Lineární sonda pro vyšetření malých částí s frekvenčním rozsahem min. 5 - 18 MHz, délka aktivní plochy v rozsahu min. 38 - 48 mm
2 | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s využitím technologie pro lepší a kvalitnější zobrazení, s frekvenčním rozsahem min. 1 - 5 MHz, pozorovací úhel min. 70°
3 | Bi-planární endokavitální konvexní/konvexní sonda pro biopsii prostaty, s frekvenčním rozsahem min. 4 - 8 MHz, pozorovací úhel v sagitálním skenu min. 100° a v axiálním skenu min. 120°, nebo monoplanární konvexní endokavitální sonda se zakřivenou rukojetí s frekvenčním rozsahem min. 4 - 10 MHz
4 | Punkční adaptér ke konvexní sondě
5 | Nástavec pro biopsii prostaty pro endokavitální konvexní sondu - sterilizovatelný set nebo jednorázové nástavce, vhodný pro stávající používané vybavení - bioptické dělo EvoCore (výrobce Biomed. Instrumente & Produkte GmbH) spolu s bioptickými jehlami EvoCore EC16250 (délka 250 mm, průměr 1,65 mm)
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)