## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 4
Ultrazvukový přístroj s možností elastografie jater - UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků gastroenterologického oddělení nemocnice – vyšetření dutiny břišní, jater, pankreatu, sleziny, retroperitonea, dutiny hrudní (výpotky), vyšetření stěny hrudní, dopplerovské vyšetření cév apod. Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie i Strain elastografie. Dále musí umožnit vyšetřování s UZ kontrastní látkou (CEUS) - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Celkové parametry
1 | Přístroj nejvyšší třídy, nové koncepce snadno umožňující upgrade a doplnění nových funkcí (option), lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
2 | Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu
3 | Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu
4 | Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný
5 | Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu
6 | Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
7 | Dynamický rozsah systému min. 310 dB
8 | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1–18 MHz
9 | Maximální dosažitelná obrazová frekvence (frame rate) min. 880 f/s
10 | Maximální dosažitelná hloubka 2D zobrazení min. 40 cm
11 | Přístroj musí mít novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole, a to bez jakéhokoliv dalšího manuálního zaostřování (fokusace), (např. eFocusing),
12 | Manuální STC Gain (pomocí mechanických jezdců), nikoliv jen grafický na dotykovém displeji
13 | Plnohodnotný držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem
14 | Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje
15 | Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy
16 | Hmotnost přístroje musí být do 140 kg
17 | Plochý LCD monitor s úhlopříčkou min. 23“
18 | Kapacita HDD min 1 TB
19 | Možnost dokoupení: nožní spínač pro mražení obrazu a nahrávání obrázků a smyček (option)
20 | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
21 | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
22 | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
23 | Na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře
24 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
25 | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
26 | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu (min. 400 sekund), v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 180 sec
27 | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
28 | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD
29 | Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu
30 | Přístroj musí být vybaven minimálně 5 USB porty typu 2.0 na hlavní jednotce a operačním panelu sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení (ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.) a jedním USB portem typu 3.0 na hlavní jednotce přístroje
31 | Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM
32 | Připojení do PACS pomocí LAN konektoru
33 | Černobílý videoprinter
34 | Software na vyšetření s pomocí UZ kontrastních látek (CEUS)
35 | Přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI/PET obrazu), (option)
36 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Požadovaná zobrazení
1 | B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách
2 | B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách
3 | PW – pulzní doppler
4 | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
5 | Zobrazení mikrovaskularizací
6 | Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
7 | Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení
8 | Simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
9 | Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
10 | Redukce speklí – nastavení ve více krocích
11 | Přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain Elastografie) včetně Strain Histogramu (kvantifikace) a možnosti měření strain ratio z kompresní elastografie pro semikvantitativní měření ložiskových lézí
12 | Automatický výpočet hodnoty LFI (liver fibrosis index) z kompresní elastografie pro přesný staging jaterní fibrózy
13 | Přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření) a měření v kPa či m/s
14 | 2D shearwave elastografie s možností měřit tuhost sleziny s rychlostí střižné vlny až do 10 m/s a možností definovat velikost a tvar měřené oblasti pro měření ložiskových lézí
15 | Point shearwave elastografie, automatické měření indexu kvality VSN, definující procentuální úspěšnost jednotlivých měření, automatický výpočet mediánu z naměřených hodnot, automatický výpočet indexu IQR/medián
16 | Musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s
17 | Možnost dokoupení: současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu (option)
18 | Panoramatické zobrazení
Požadované ultrazvukové sondy
1 | Konvexní sonda s technologií pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů
2 | Lineární sonda min. 3 – 11 MHz, velikost zobrazovací plochy v rozmezí od 35 mm do 55 mm, vhodná především pro vyšetření měkkých tkání a trávící trubice včetně její mikrovaskularizace
3 | Mikrokonvexní sonda pro vyšetřování dětských pacientů ve věku 0 až 18 let se zaměřením na dutinu břišní včetně malé pánve a dutinu hrudní/mezižeberní přístup (traumata apod.) včetně označování míst pro hrudní punkci (nejen u dětí) a vyšetřování dutiny břišní i u dospělých v případech s omezeným přístupem - např. mezi vícečetnými drény, krytí ran apod., nebude používána např. pro vyšetřování dětského mozku
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)