## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace - Část 5
Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy včetně jícnové sondy - 1 ks (pro ARO)
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky, možno uvést odkaz na stránku v nabídce - např. na návod, produktový list či jiný relevantní dokument.
Celkové parametry
1 | Šířka přístroje včetně vozíku max. 60 cm
2 | Mobilní přístroj napájený z elektrorozvodné sítě vybavený vlastním záložním zdrojem umožňujícím provedení minimálně 30 minut trvajícího vyšetření nezávisle na elektrorozvodné síti
3 | Min. 15" lcd hi-res monitor
4 | Váha vlastního přístroje max. 10 kg
5 | Pojízdný stojan určený pro transport přístrojové sestavy (nikoliv pouze pro popojíždění po místnosti), výškově nastavitelný
6 | Černobílá tiskárna
7 | Min. 3 aktivní konektory pro připojení sond
8 | Úprava tgc pomocí mechanických prvků nebo dotykové obrazovky
9 | Aplikační balík pro všechny klinické obory
10 | M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase
11 | Pw doppler včetně hprf módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce
12 | Cw doppler na všech kardio sondách
13 | Barevné mapování (cfm) na všech kardio sondách
14 | Barevný tkáňový doppler na všech kardio sondách
15 | Pw tkáňový doppler na všech kardio sondách
16 | Automatická optimalizace 2d obrazu a dopplerovského zobrazení, kontinuální optimalizace obrazu
17 | Nedopplerovské zobrazení krevního toku
18 | 2d zobrazení, harmonické zobrazení (thi) na všech sondách
19 | Zobrazení redukující ultrazvukové spekle
20 | Kompaundní zobrazení
21 | Předdefinované presety min. Pro kardio, vaskulární (včetně tcd) a abdominální, měkké části
22 | Archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě zachovávající obrazové parametry (např. Framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) s možností dodatečného zpracování dat na externí pracovní stanici
23 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Možnost upgrade na:
1 | Barevné offline parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, možnost zobrazení ve formě křivek
2 | Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování, možnost zobrazení ve formě křivek
3 | SW pro zátěžovou echokardiografii
4 | SW pro ICE
5 | 4D zobrazení pomocí TEE sondy včetně Live Full Volume, Live 3D a Live 3D Color
Sondové vybavení
1 | Součástí dodávky musí být nízkošumové sondové konektory
2 | Všechny sondy musí být plně elektronické, v provedení nejnovějších technologií výrobce
3 | Přístroj musí být vybaven sw a hw pro připojení tee sondy pro jícnovou echokardiografii a musí tak bez jakýchkoliv dalších doplnění umožňovat připojení matrixových sond (high density sond s více jak 2000 elementy)
4 | Sektorová sonda s monokrystalovou technologií elementů, kmitočtový rozsah min. 1,5 – 4,5 mhz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2d, mm, amm, cfm, pw, hprf, cw, sri)
5 | Lineární sonda pro cévní aplikace, frekvenční rozsah min. 4-11 mhz
6 | Konvexní sonda pro abdominální použití s monokrystalovou technologií elementů, frekvenční rozsah min. 1,5-5 mhz
7 | Matrixová TEE sonda s min. frekvenčním rozsahem 3-6 MHz
Další požadavky | Společné požadavky
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)