## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
PARNÍ STERILIZÁTOR - 3 KS - sterilizace instrumentária pomocí páry splňující veškeré požadavky pro sterilizaci ve zdravotnictví. Sterilizátor bude používán na pracovišti centrální sterilizace (dále také jen jako "CS").
Výrobce
Název/typ přístroje
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Komora min. 6STJ
2 | Rozměr komory max. Š x V x H 660 x 702 x 1000 mm
3 | Objem min. 450 l
4 | Prokládací dvoudveřové provedení, vestavěné mezi dvě stěny se servisním prostorem
5 | Integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním
6 | Splňující normu ČSN EN 285+A1 (květen 2022) pro konstrukci velkých parních sterilizátorů
7 | Validovatelný podle vyhlášky č. 306/2012 Sb., a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU
8 | Požadované rychlost sterilizace základních procesů s plnou vsázkou vč. sušení dle vyhlášky č. 306/2012 Sb.,: - 134 °C cca 40 minut - 121 °C cca 55 minut
9 | Proces pro těžké vsázky s intenzivním sušením
10 | Servisní přístup volitelný pouze z pravé či levé strany
11 | Bezúdržbové těsnění dveří
12 | Komora z nerez oceli 316 L, leštěná na <0,35 µm
13 | Pneumatické ovládací ventily
14 | Veškeré potrubí a ventily parního a vakuového systému z nerez oceli
15 | Hodnoty o skutečné spotřebě médií (min. EE, voda) uvedené v záznamu o každém procesu
16 | Dvoustupňová výkonná vodokružná vývěva
17 | Ovládací panel - barevny dotykový displej min 8" nad sterilizační komorou
18 | Ovládací panel v ČJ
19 | Ovládání panelu v ochranných rukavicích
20 | 6x zavážecí vozík s nastavitelnými policemi
21 | Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek talku a teploty sterilizačního cyklu v čelním panelu
22 | Sterilizátor vč. napojení na SW/HW pro monitoring, archivaci procesů centrální sterilizace (dále jen "CS") v PC - viz specifikace níže
23 | Funkce automatického ranního ohřevu a testu těsnosti
24 | Detekce vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního cyklu (nelze nahradit Vakuum a Bowie-Dick testem prováděným 1x denně před zahájením běžného provozu)
25 | Veškeré testovací programy - min: Vakuum test, Bowie-Dick test, rychlo test
Požadavky na SW pro monitoring procesů
1 | SW včetně licencí pro dokumentaci procesů dodávaných sterilizátorů
2 | Okamžitý přístup na procesní parametry připojených přístrojů
3 | Online monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů (teplotní a tlakové křivky)
4 | Okamžité hlášení chyby procesu na připojeném PC
5 | Automatické vytvoření protokolu po schválení procesu a uložení protokolu do SQL databáze s možností vyhledávání v databázi podle zvolených parametrů
6 | Přednastavené statistiky o provozu přístrojů, chybových stavech atd.
7 | Možnost vzdáleného zabezpečeného připojení technika (dálkové monitorování) pro okamžitou podporu při poruše přístrojů či SW
8 | Komunikace v ČJ
9 | Instalace SW na 8 stanic
10 | Administrace dle úrovní přístupu
11 | Ochrana dat systémem přístupových práv
12 | Tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalapení kontrolních testů
13 | Automatické vizuální a akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu
14 | Automatické odeslání SMS při nestandardním průběhu cyklu
15 | Archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesů včetně grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií
16 | Licenční smlouva na včechny zakoupené přístrojové licence
Požadavky na instalaci
1 | Sterilizátory musí být rozměrově kompatibilní se stávajícím stavebním otvorem na pracovišti CS o rozměrech šířka 110 cm, výška 196 cm
2 | Umístění veškeré technologie (sterilizátorů) do stávajícího opláštění, v případě nekompatibility se stávajícím opláštěním povinnost dodání vlastního na míru řešeného nerez opláštění pro "čistou" a "špinavou" stranu sterilizace za podmínky dodržení stávajících rozměrů stavebních otvorů
3 | Likvidace stávajících sterilizátorů
4 | Sterilizátory musí být možné napojit na stávající elektrorozvody (případně zadavatel zajistí řešení dle požadavků dodavatele na základě technologického projektu)
5 | Sterilizátory musí být možné napojit na stávající rozvody (voda/demivoda/stlačený vzduch/odpady) - (případně zadavatel zajistí řešení dle požadavků dodavatele na základě technologického projektu)
Požadavky na zprovoznění
1 | Výchozí revize tlakových nádob
2 | Provedení validace (instalační kvalifikace IQ, provozní kvalifikace OQ, funkční kvalifikace PQ) podle normy ČSN EN 17665-1 s vystavením validačního protokolu
3 | Zprovoznění propojení sterilizátorů a jednotlivých pracovišť CS s monitorovacím SW
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)