## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Spektrální optický koherentní tomografický systém určený k živému snímkování, průřezovému a trojrozměrnému snímkování a měření předních a zadních očních struktur, včetně sítnice a choroidei, vrstvy sítnicových nervových vláken, komplexu gangliových buněk (GCC), optického disku, rohovky, rohovkového epitelu, rohovkového stromatu a pachymetrie. Systém je kvalitativním nástrojem ke srovnávání měření sítnice, vrstvy sítnicových nervových vláken a optického disku v lidském oku s s integrovanou referenční databází. Je určen k použití jako diagnostický přístroj k podpoře při detekování a léčbě očních onemocnění. Systém umožňuje OCT angiografii - vizualizaci vaskulárních struktur sítnice a cévnatky u normálních subjektů a u pacientů s glaukomem a nemocemi sítnice. Systém umožňuje měření hustoty cév, foveální avaskulární zóny, tloušťky sítnicových vrstev a vrstvy nervových vláken a měření parametrů optického disku u normálních subjektů a u pacientů s glaukomem a nemocemi sítnice.
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Spektrální OCT
OCT zozbrazení (sítnice)
1 | Rychlost skenování - minimálně 120,000 A-sken/sec.
2 | Axiální rozlišení - minimálně 5 μm (optické, ve tkáni)
3 | Laterální rozlišení - minimálně 15 μm (optické, ve tkáni)
4 | Hloubka skenů - minimálně 1,9 mm
5 | Délka skenů - minimální rozsah 3 mm - 12 mm
6 | Dioptrická korekce - minimální rozsah -15D až +15D
7 | Průměr zornice - minimálně 2 mm
8 | OCT Angiografie
9 | Aktivní Eyetracking
10 | Softwarová eliminace pohybových artefaktů
11 | Softwarové odstranění projekčních artefaktů z v celé hloubce sítnice (3D)
12 | Funkce Follow-Up pro přesnou opakovatelnost skenů s možností zapnutí a vypnutí funkce pro individuální skeny
OCT zobrazení (přední segment)
1 | Axiální - minimálně 5 μm
2 | Laterální rozlišení - minimálně 18 μm -30 μm (optické)
3 | Pracovní vzdálenost - minimálně 12 mm
4 | Hloubka skenů - minimálně 1,9 mm
5 | Délka skenů - minimální rozsah 2 mm - 10 mm
Pacientské rozhraní
1 | Fixační body - externí + minimálně 9 interních bodů
2 | Manuální polohování skenovací hlavy pomoocí joysticku X-Y-Z
PC/sítě/modalitiy
1 | Operační systém - Windows 10 Pro
2 | Procesor - Intel Core i7-8700 Procesor nebo vyšší
3 | RAM - 32 GB DDR4 nebo více
4 | Hard Disk - minimálně 256 GB HDD pro operační systém, hlavní disk 4 TB, záložní disk 4 TB
5 | Externí disk - minimálně NAS 8 TB
6 | Zobrazovací jednotka - min. 24´´ plochý panel LCD monitor
7 | Rozhraní - USB, síťový konektor, HDMI/DP port
8 | Archiv - USB, síťové úložiště
9 | DICOM
10 | Prohlížecí software - součástí dodávky je pevná licence pro plnohodnotný prohlížecí software minimálně na 3 externích pracovních stanicích
Příslušenství
1 | Elektricky stolek - výškově nastavitelný
OCT SKENY
SKEN - sítnice
1 | Lineární
2 | Sítnice 3D kostka
3 | Raster
4 | Radiální Linie
SKEN - papila
1 | Disk 3D kostka
2 | Rohovka Radiální
3 | Rohovka Lineární
4 | Rohovkovo-duhovkový úhel
SKEN - angio OCT
1 | Angio OCT sítnice - minimálně výběr 4 variant
2 | Angio OCT Disk - minimálně kostka 6mm x 3mm nebo větší
OCT struktura
Zobrazení a anylýzy
1 | Sítnice - minimálně tloušťkové mapy sítnice, GCC, zevní sítnice
2 | Glaukom - Premiový glaukomový modul - minimálně vyčíslení a porovnání s referenční databází pro RNFL, GCC, indexy fokální a globální ztráty objemu komplexu GC. Lokace pomocí BMO/ILM (Bruch´s Membrane Opening). Individuální segmentace vrstev. ONH stereometrické parametry (Cup Area, Cup Volume, Rim Area, Disc Area, Cup/Disc Ratio)
3 | Rohovka - Pachymetrie, komorové úhly
4 | Reporty - porovnání s referenční databází, obou-oční report, trendová analýza ONH/GCC, porovnání, multisken zobrazení, rychlý report, základní 3D report, report mapy vrstev rohovky (OU a změna)
5 | Reprodukovatelnost detekce progrese v čase
OCT angiografie
Zobrazení a anylýzy
1 | Sítnice - SCP (superficiální plexus), DVC (hluboký plexus), Outer Retina (zevní retina), Plexus Chroideálních kapilár, volitelný Plexus
Další požadavky | Společné požadavky
1 | Přístroj musí být akceptován pro studie