## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT - 1 KS - Automatické mytí a dezinfekce operačního instrumentária. Myčka bude používána na pracovišti centrální sterilizace (dále tak jen jako "CS").
Výrobce
Jednoznačný název a typ přístroje
Položka číslo | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Celkové parametry
1 | Prokládací dvoudveřové provedení, vestavěné mezi dvě stěny se servisním prostorem
2 | Splňující normu EN ISO 15883-1, anebo zajišťující jiné řešení požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení rovnocenné (případně lepší) požadavkům EN ISO 15883-1
3 | V souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.
4 | Termodezinfekce s monitoringem času a hodnoty A0
5 | Šířka přístroje stavebně omezena max. 650 mm, výška 1960 mm
6 | Kapacita 12 DIN sít 1/1 (480 x 250 mm)
7 | Nerezové vnější opláštění pro "čistou" a "špinavou" stranu sterilizace
8 | Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
9 | Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu
10 | 3 dávkovací čerpadla s elektronickou kontrolou dávkování detergentů, možnost rozšíření na 3
11 | Příkon max. 17 kW
12 | Úložný prostor min. pro 3 ks 5-litrových kanystrů ve skříni přístroje pod komorou
13 | Prosklené dveře a osvětlení mycí komory
14 | Dveře otvírané vyklápěním dopředu, s výjezdem mycího koše na dveře
15 | Sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla – předehřev nasávaného vzduchu odváděným teplým vzduchem
16 | Elektronická kontrola stavu vzduchového filtru, bez nutnosti preventivní výměny v daných intervalech
17 | Zabudovaná tiskárna v čelním panelu
18 | On-line připojení do SW-HW pro monitoring procesů CS
19 | Součástí dodávky bude 6-ti úrovňový mycí vozík na 12 DIN sít - 2 ks: - s možností vyjmutí jednotlivých pater pro mytí rozměrného materiálu - 4 injektorové konektory přímo na mycím koši pro mytí a sušení dutých nástrojů v základním vozíku při zachování max. kapacity 12 DIN sít
20 | Součástí dodávky bude nástrojové síto mycí DIN 1/1 - 20 ks
21 | Součástí dodávky uzaviratelné síto jemné cca 80x80x40 mm - 4 ks
Požadavky na SW pro monitoring procesů
1 | SW včetně licencí pro dokumentaci procesů mycího automatu
2 | Okamžitý přístup na procesní parametry připojených přístrojů
3 | Online monitoring průběhu mycích procesů
4 | Okamžité hlášení chyby procesu na připojeném PC
5 | Přednastavené statistiky o provozu přístrojů, chybových stavech atd.
6 | Možnost vzdáleného zabezpečeného připojení technika (dálkové monitorování) pro okamžitou podporu při poruše přístrojů či SW
7 | Komunikace v ČJ
8 | Instalace do nemocničních PC stanic na pracovištích CS (min. 3)
9 | Administrace dle úrovní přístupu
10 | Ochrana dat systémem přístupových práv
11 | Tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalapení kontrolních testů
12 | Integrovaná tiskárna pro tisk protokolu mycích procesů
13 | Automatické vizuální a akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu
14 | Archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesů včetně grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)