## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Operační stůl pro COS - ortopedie - 1 ks
Konrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní parametry
1 | Operační stůl s výměnnými deskami
2 | Operační stůl musí být s mobilní základnou, přesun základny pomocí navážecího vozíku, případně vozík (transportér) s funkcí manipulace s mobilní základnou, případně základna s intergrovanými kolečky
3 | Operační stůl musí být s výměnnou operační deskou
4 | Elektrické polohování (nahoru - dolu, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce)
5 | Ostatní polohování stolu mechanicky
6 | Výškově stavitelný v rozsahu minimálně 690 až 1100 mm
7 | Navážení operační desky na základnu pomocí transportního vozíku (transportéru desek)
8 | Operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku skládající se z 8 dílů o minimální šířce 530 mm
9 | Operační deska stolu musí být plně RTG transparentní pro použití C ramena při operacích
10 | Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování
11 | Operační stůl musí mít elektronické ovládání s dálkovým ovladačem
12 | Dálkový (bezkabelový) ovládač s možností uložení do paměti min. 3 poloh operačního stolu a umožnit ovládání pohybu stolu nahoru - dolu, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklon
13 | Operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na základně stolu a indikaci aktuálního stavu baterií
14 | Operační stůl musí umožnit komfortní přístup operatéra k pacientovi
15 | Operační stůl musí mít polohování do Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu +/-25°
16 | Součástí operačního stolu musí být prodlužovací zádový nástavec (segment)
17 | Operační stůl musí mít podélný posun operační desky min. o 250 mm
18 | Operační stůl musí umožnit laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°
19 | Zádová sekce operačního stolu musí mít polohování v minimálním rozsahu +70° / -30°
20 | Hlavový segment operačního stolu musí mít dvou kloubovou stavitelnost
21 | Operační stůl musí mít čtyř dílné, nezávisle stavitelné podložky nohou s funkcí pro nastavení polohování v minimálním rozsahu +90° / - 90°, separátně i společně
22 | Minimální nosnost operačního stolu musí být 220 kg ve všech nastavitelných polohách
23 | Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu snižující možnost vzniku dekubitů
24 | Operační stůl musí umožnit nastavení do sedací polohy
Příslušenství
1 | 1x základna operačního stolu
2 | 2x universální deska operačního stolu s min. 5 segmenty a 8 díly
3 | 2x pevný transportér desek
4 | 1x vozík či transportér pro manipulaci se základnou (pokud je potřeba a se základnou nelze manipulovat jiným způsobem, např. transportéru desek či integrovaných koleček)
5 | 1x vozík pro příslušenství k operačnímu stolu
6 | 1x vozík pro extenční zařízení
7 | Univerzální svorky na eurolištu pro všechno požadované příslušenství ke stolu
8 | 1x závěs ruky včetně pásu pro zavěšení (toto příslušenství je možné použít i jako anesteziologický rám)
9 | 2x podložka pod ruku s možností kloubové stavitelnosti
10 | 2x délkově a výškově stavitelná podpěra pro zápěru pacienta
11 | 2x boční stavitelná podpěra pro polohování v laterální pozici
12 | 1x boční zápěra pevná
13 | 1x pár ramenních zápěr
14 | 2x upínací pás na tělo
15 | 2x úchytka paže k euroliště
16 | 2x podpora pro horní končetinu pro bočnou polohu pacienta
17 | 1x podpěra hlavy (podkovovitá)
18 | 1x kompletní extenze dolní končetiny (1x prodlužující pánevní díl, 1x mezinožní válec, 2x podložky nohou s polstrem, 2x extenzní tyč s možností polohování pro levou i pravou nohu, 1x napínací mechanizmus s mikropolohováním, 2x extenzní bota pro dospělé pacienty, 1x podpora neoperované nohy (americký schaut))
19 | 1x podpora hlavy s pevnou fixací hlavy (helma) pro operaci ramene
20 | 1x tří dílná zádová deska s odnímatelnými díly pro operace ramene
21 | 1x podpora pro artroskopii kolene
22 | 1x podpora pro operace humeru v poloze na břiše
23 | 1x operační stolek na operaci ruky, RTG transparentní, rozměr min. 38 x 75 cm
24 | 1x karbonové prodloužení operační desky v délce min. 110 cm použitelné místo nožních segmentů v rozměru šíře operační desky
25 | 1x držák pro artroskopii ramene včetně 2 kusů držáku uchycení ruky
26 | 1x podpěra pro operaci lokte v poloze na boku
27 | Veškeré příslušenství musí být kompatibilní s dodávaným operačním stolem
Další požadavky
1 | Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)