Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Operační lampa (COS) |  |  |  |
| Účel použití: Operační svítidlo konstruované pro použití při operačních výkonech na operačních sálech. |  |  |  |
| Operační stropní svítidlo tříramenné – 2 stejně velká světla a 1 závěs na monitor |  |  |  |
| Montáž umožňující plynulé otáčení (o 360°) a výškové polohování svítidla i ramen v plném rozsahu operačního stolu bez omezení |  |  |  |
| Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu |  |  |  |
| Automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení |  |  |  |
| Rameno monitoru |  |  |  |
| Rameno monitoru musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla |  |  |  |
| Závěs na monitor univerzální pro všechny monitory do velikosti min. 32´´ určené pro operační sály |  |  |  |
| Možnost uchycení monitoru o hmotnosti nim. 15 kg | Min. 15 kg |  |  |
| Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti |  |  |  |
| Svítidlo |  |  |  |
| LED zdroj světla |  |  |  |
| Jedno svítidlo s funkcí automatické adaptability osvitu při změně vzdálenosti svítidla od operačního pole |  |  |  |
| Intenzita osvětlení každého zdroje min. 140 000 lux | Min. 140 000lux |  |  |
| Regulace intenzity osvětlení v rozsahu min. 10 % - 100 % | Min. 10 % – 100 % |  |  |
| Možnost nastavení průměru osvětlené plochy |  |  |  |
| Průměr světelného pole min. v rozsahu 180 mm - 300 mm | Min. 180 – 300 mm |  |  |
| Homogenní osvětlení operačního pole |  |  |  |
| Maximální redukce stínů v operačním poli |  |  |  |
| Regulovaná teplota chromatičnosti min. v rozsahu od 3 500 do 5 000 K v celém rozsahu osvětlitelné plochy | Min. v rozsahu od 3 500 – 5 000 K |  |  |
| CRI min. 96 Ra | Min. 96 Ra |  |  |
| Index R9 min. 96 Ra | Min. 96 Ra |  |  |
| Index R13 min. 96 Ra | Min. 96 Ra |  |  |
| Životnost LED min. 60 000 hodin | Min. 60 000 hodin |  |  |
| Endo mód – osvětlení zatemněného operačního sálu – instalace nepřímého osvětlení za závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity |  |  |  |
| Standardní příprava pro FullHD kameru |  |  |  |
| Sterilní ovládání svítidla pomocí resterilizovatelné rukojeti, a to pro intenzitu a průměr světelného pole |  |  |  |
| Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla |  |  |  |
| Další požadavky na dodávku |  |  |  |
| Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci a ovládání základních funkcí světla (intenzita a průměr) – min. 3 ks pro každé svítidlo | Min. 3 ks pro každé svítidlo |  |  |
| Kompletní kabeláž včetně montáže |  |  |  |
| Včetně všech kotvících částí |  |  |  |
| Nástěnný ovládací panel |  |  |  |
| Operační lampa musí být certifikována jako zdravotnický prostředek |  |  |  |