## TS
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Medicínský účel: Videobronchoskop diagnostický a terapeutický (videoendoskopická sestava pro výkony bronchoskopie)
Videoendoskopický procesor s integrovaným zdrojem světla - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | Videoendoskopický procesor spodporou 4K nebo FULL HD rozlišením a s integrovaným 5 LED nebo XENON zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v pneumologii umožňující činnost flexibilních videoendoskopů
2 | Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip nebo barevný CCD čip | Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip
3 | Zpracování obrazového signálu: digitální postprocessing ve videoprocesoru | Zpracování obrazového signálu: digitální, digitální ve videoprocesoru a nebo endoskopu podle typu připojení endoskopu
4 | Zobrazení ve 4K/HDTV/SDTV nebo FULL HD | zobrazení ve 4K/HDTV/SDTV
5 | Analogové a digitální výstupy
6 | Poměry stran pro video výstupní signály, a to 16:9/16:10 a 4:3 | Nastavitelné poměry stran pro video výstupní signály a to 16:9 a 4:3
7 | Připojení pro video výstupní signály - 1x 3G-SDI Out (HD) nebo 1x DVI-D Out, 1x Composite Out, 1x Printer Out | Připojení pro video výstupní signály 1x 12G-SDI Out (4K/HD),1x 3G-SDI Out (HD),1x Composite Out, 1x Printer Out
8 | Funkce obraz v obraze PiP nebo PoP | Funkce obraz v obraze se vstupy Y/C a HD/SD - PiP a PoP
9 | Endoskopický obraz - celoplošné zobrazení v kvalitě HDTV nebo FULL HD a dvojnásobné elektronické zvětšení obrazu = elektronický ZOOM | celoplošné zobrazení v kvalitě HDTV a možný elektronický zoom
Zdroj studeného světla
10 | Integrovaný v procesorové jednotce | zdroj studeného světla integrován v procesorové jednotce
11 | Min. 5 LED nebo XENON | Zdroje studeného světla má minimálně 5 LED, vč. oranžové (jantarové) LED
13 | Svítivost min. na úrovni 150 W xenonové lampy nebo Xenon 150 W | svítivost min. na úrovni 300W xenonové lampy
14 | Technologie úpravy bílého světla HW pomocí filtrace určitých vlnových délek při osvětlení sliznice, nebo SW algoritmickou technologií virtuální chromoendoskopie | možnost osvětlovat sliznici různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla
15 | Zapínání automaticky nebo manuálně | zapínání automaticky nebo manuálně
16 | Funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla (X-LUM) | Funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla
Vyvážení bílé
17 | Ručně nebo automaticky | vyvážení bílé ručně nebo automaticky
Úprava barevného tónu pro bílé světlo (červená, modrá)
18 | Úprava barevného tónu pro bílé světlo (červená, modrá) | Úprava barevného tónu pro bílé světlo ( červená, modrá, zelená ) min. 17 kroků nastavení
Opticko digitální funkce zobrazení
19 | Funkce pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie | pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 17 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma
20 | Funkce pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve
21 | Funkce pro zvýšení kontrastu struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu ve 3 modech
Jas
22 | Ovládání jasu ručně či automaticky | Ovládání jasu ručně či automaticky v 17 krocích
23 | Elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu | elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu
24 | Elektronické zesílení jasu - zpětnou vazbou s omezením šumu obrazu | Elektronické zesílení jasu - nastavitelná intezita v min. třech krocích s omezením šumu obrazu
Automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu
25 | Automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu
Režim následného zpracování endoskopického obrazu
26 | Funkce, která zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech | Režim následného zpracování endoskopického obrazu - funkce která zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech
Zmrazení obrazu
27 | Zmrazení obrazu - ovládání z endoskopu nebo klávesnice | Zmrazení obrazu - ovládání z endoskopu, klávesnice, pedálu nebo dotykového displeje jednotky
Ovládání videoprocesoru
28 | Dotykový displej nebo dotyková tlačítka na předním panelu a klávesnice | dotykový displej v ČJ a klávesnic
29 | Možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru | možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru
30 | Individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení | individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení
Zobrazení údajů na monitoru
31 | Označení modelu, sériové číslo, přiřazení funkčních kláves | zobrazení - kód modelu, sériové číslo, přiřazení funkčních kláves, vnější průměr, vnitřní průměr kanálu nástroje, vstupní bod nástrojů v zorném poli lze přečíst z paměťového čipu integrovaného v endoskopu a zobrazit
32 | Jméno pacienta, identifikační číslo/rodné číslo pacienta, pohlaví, věk, datum narození, komentář | zobrazení - jméno pacienta, identif. číslo pacienta, pohlaví, věk, datum narození, komentář
Další parametry
33 | Archivace - videozáznam na externí medicínské záznamové zařízení s DICOM protokolem nebo DICOM rozhraní | archivace - DICOM rozhraní, pro video přímo a digitálně přes Ethernet, Foto formát TIFF a JPEG a USB
34 | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
35 | Archivace - statické snímky min. JPEG a USB
36 | Váha max. 20 kg | Váha max. 20 kg
Monitor - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | 4K UHD nebo FULL HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy | vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy
2 | Zajišťující přenos 4K/HD /FULL HD videosignálu pomocí jediného připojovacího 12G-SDI/nebo DVI kabelu | Zajišťuje přenos 4K/HD videosignálu pomocí jediného připojovacího 12G-SDI kabelu
3 | Zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD/FULL HD obrazu | barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD obrazu
4 | Umožňuje uživateli duplikovat 4K/HD nebo FULL HD videosignál jak je zobrazený na monitoru včetně PiP nebo PoP na druhý monitor nebo záznamové zařízení, pomocí funkce Clone Out | Umožňuje uživateli duplikovat 4K/HD videosignál jak je zobrazený na monitoru včetně PiP/PoP na druhý monitor nebo záznamové zařízení, pomocí funkce Clone Out
5 | V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí | V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PiP ( Picture in Picture ) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP ( Picture on Picture ) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí
6 | Umožňující rotaci obrazu o 180° | Umožňující rotaci obrazu o 180°
7 | Medicínský monitor, úhlopříčka min. 32“ – poměr 16:9 | medicínský monitor, úhlopříčka min. 32“ – poměr 16:9
8 | Kontrast min. 1000 : 1 | kontrast min. 1000 : 1
9 | Min. 1,07 bilionů barev | min.1,07 bilionů barev
10 | Zobrazovací úhel min. 178° (horizontálně i vertikálně ) | zobrazovací úhel min.178° (horizontálně i vertikálně )
11 | Min. svítivost 450cd/m2 | min. svítivost 450cd/m2
12 | Antireflexní úprava | antireflexní úprava
13 | Certifikace MDE | certifikace MDE
14 | 4K vstup - 12G-SDI x2, Display port x1, HDMI x1 nebo 2K vstup - 3G-SDI x1, DVI-D x1 | 4K vstup - 12G-SDI x2, Display port x1, HDMI x1 a 2K vstup – 3G-SDI x1, DVI-D x1
15 | 4K výstup -12G-SDI x2 nebo 2K výstup - 3G-SDI x1 | 4K výstup -12G-SDI x2 a 2K výstup – 3G-SDI x1
16 | Možnost zasílání obrazového signálu včetně PiN nebo PoP na další monitor | Clone Out/AUX-In -12G-SDI x1/ Any port
17 | Váha do 14 kg | váha do 12 kg
18 | Zavěšení – 100 mmVESA/WVESA | zavěšení – 100 mmVESA/WVESA
Videobronchoskop diagnostický - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | Musí být zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou | musí být zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou
2 | Videobronchoskop musí umožňovat rotaci zaváděcího tubusu nebo zdrojového tubusu pro snadnější manipulaci při výkonu a zvýšení komfortu práce | vybaven systémem rotace zaváděcího tubusu pro snadnější manipulaci při výkonu a lepší přístup k portu pracovního kanálu při zavedení do periferií bronchiálního stromu
3 | Musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením HDTV nebo FULL HD | musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením HDTV
Opticko digitální funkce zobrazení
4 | Opticko digitální funkce pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie | pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 17 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma (úzkopásmové zobrazení)
5 | Podpora funkce pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve
6 | Podpora funkce pro zvýšení kontrastu struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou a zvýšení jasu v tmavých oblastech bronchoskopického obrazu ve 3 modech
Optický systém
7 | Zorné pole minimálně 120° | Zorné pole minimálně 120°
8 | Směr pohledu - přímy pohled | Směr pohledu - přímy pohled
9 | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm
10 | Hloubka pole min. 3 - 100 mm | Hloubka pole min. 3 - 100 mm
Tubus
11 | Zevní průměr distálního konce maximálně 5,4 mm | Zevní průměr distálního konce maximálně 6,1 mm
12 | Zevní průměr tubusu maximálně 5,2 mm | Zevní průměr tubusu maximálně 6,1 mm
13 | Pracovní délka minimálně 600 mm | Pracovní délka minimálně 600,0 mm
14 | Rotace min. 90° | Rotace min. 120°
Další parametry
15 | Zobrazovací systém s vysokým rozlišením ve formátu HDTV nebo FULL HD | Zobrazovací systém s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV
16 | Požadovaný vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,0 mm | Požadovaný vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3 mm
17 | Ohybová část: rozsah angulace - nahoru minimálně 210°, dolů minimálně 130° | Pohybová část: rozsah angulace nahoru minimálně 180°, dolů minimálně 130°
18 | Připojení k videosystému: digitálně přes zcela vodotěsný konektor bez nutnosti použití připojovacího kabelu nebo krytky | Připojení k videosystému: digitálně přes zcela vodotěsný konektor bez nutnosti použití připojovacího kabelu nebo krytky
Videobronchoskop terapeutický - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | Určený pro diagnostiku a terapii
2 | Zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou | zcela kompatibilní s poptávanou videosestavou
3 | Vybaven systémem rotace zaváděcího tubusu nebo zdrojového tubusu pro snadnější manipulaci při výkonu a zvýšení komfortu práce | vybaven systémem rotace zaváděcího tubusu pro snadnější manipulaci při výkonu a lepší přístup k portu pracovního kanálu při zavedení do periferií bronchiálního stromu
4 | Musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením HDTV nebo FULL HD | musí poskytovat celoplošný obraz s rozlišením HDTV
Opticko digitální funkce zobrazení
5 | Opticko digitální funkce pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie | pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 17 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma (úzkopásmové zobrazení)
6 | Podpora funkce pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované versus zředěné krve
7 | Podpora funkce pro zvýšení kontrastu struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou a zvýšení jasu v tmavých oblastech bronchoskopického obrazu ve 3 modech
Optický systém
8 | Zorné pole minimálně 120° | Zorné pole minimálně 120°
9 | Směr pohledu - přímý pohled | Směr pohledu - přímy pohled
10 | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm
11 | Hloubka pole min. 3 - 100 mm | Hloubka pole min. 3 - 100 mm
Tubus
12 | Zevní průměr distálního konce maximálně 6,1 mm | Zevní průměr distálního konce maximálně 6,1 mm
13 | Zevní průměr tubusu maximálně 6,4 mm | Zevní průměr tubusu maximálně 6,1 mm
14 | Pracovní délka minimálně 600 mm | Pracovní délka minimálně 600,0 mm
15 | Rotace min. 90° | Rotace min. 120°
Další parametry
16 | Zobrazovací systém s vysokým rozlišením ve formátu HDTV/FULL HD | Zobrazovací systém s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV
17 | Požadovaný vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm | Požadovaný vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3 mm
18 | Ohybová část: rozsah angulace - nahoru minimálně 180°, dolů minimálně 130° | Pohybová část: rozsah angulace nahoru minimálně 180°, dolů minimálně 130°
19 | Připojení k videosystému: digitálně přes zcela vodotěsný konektor bez nutnosti použití připojovacího kabelu nebo krytky | Připojení k videosystému: digitálně přes zcela vodotěsný konektor bez nutnosti použití připojovacího kabelu nebo krytky
Odsávací vakuová pumpa - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | Vakuometr
2 | Mikrobiofiltr | čerpadlo vybaveno mikrobiofiltrem
3 | Odsávací láhev min. 2 litry | čerpadlo vybaveno odsávací lahví min. 2.5 l
4 | Nominální vakuum min. 90 kPa | Nominální vakuum min. 95 kPa
5 | Výkon min. 50 l/min | výkon min. 50l /min
6 | Použitelná pro jednorázové vaky a vícenásobně použitelné nádoby | pro jednorázové vaky a vícenásobně použitelné nádoby
Endoskopický vozík - 1 kus
Konrétní typ, výrobce:
Předpokládané charakteristiky a požadavky |  |  | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Položka č. | Základní parametry
1 | Přepěťová ochrana el. zásuvek 230 V | přepěťovou ochranou el. zásuvek 230 V
2 | Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák LCD monitoru | kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru
3 | Držák pro dva endoskopy (viz výše) - kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této specfikace | držákem pro dva endoskopy
4 | Manipulační madla | Manipulačními madly
5 | Speciální povrchová úprava laku - tzv. antistatický matový lak
6 | Integrovaná příprava elektroinstalace | Integrovaná příprava elektroinstalace
7 | Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení | Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení
8 | Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace | Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace
9 | Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Společné požadavky
1 | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby) | Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)